사 양 요 구 서

부서명 : 중환자실                              담 당 과 장   : 정 일 만 (인)                                                 의 공 담 당    : 이 상 오 (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		환자감시장치 (Patient Monitor)	set	7

1. 일반적인 요구 사양

1. 환자감시장치의 기본 기능인 Spo2, NIBP, EKG 및 Heart Rate 의 측정이      가능한 제품

2. 8.4 인치 이상의 LCD로, 640 X 480 이상의 해상도를 가진 제품

3. 신생아에서(3.5Kg이상)에서 성인까지 측정이 가능한 제품

4. 부정맥의 측정 및 분석 가능한 제품

5. 2 채널로 ECG가 표시며 ECG가 연속 표시되어 부정맥 패턴을 쉽게           인식할 수 있는 제품

6. Central System과 연동하여 사용 할 수 있는 제품

7. Battery가 기본적으로 내장되어 전원이 제거되어도 최소 2 시간 이상          작동 할 수 있는 제품

8. 220V, 60Hz를 사용 할 수 있는 제품

9. 이동형 카트 혹은 고정형 마운트가 무상으로 제공되는 제품

10. 고정형 마운트가 무상 지원되는 제품

11. 납품일 기준 최소 6개월내에 제작된 제품

12. 무상써비스 기간이 최소 3년 이상인 제품

2. 사 양

1. 측정 가능한 파라미터

- 심전도

- 호흡

- 비관혈적혈압

- 산소포화도

- 맥박

- 심박수

- 산소포화도 등

2.화면

- 화면크기 : 8.4인치 이상의 제품

- 해상도 : 640 X 480이상의 제품

- 화면에 표시되는 채널수 : 3채널 이상의 제품

- 내부설정 변경방법 : 트립노브 혹은 터치스크린으로 가능한 제품

3. 심전도(EKG)

- 파형 채널수 : 2채널 이상

- 부정맥 감지 가능한 제품

- 민감도 조정 : 1/2mV ∼ 4mV의 범위를 조정할 수 있는 제품

- 심박동수 측정 범위(신생아의 범위 포함) : 30 ~ 300BPM를 포함하는 제        품

- 3 리드 전극 사용하여 심전도 I, II, III의 측정이 가능한 제품 혹은 그 이        상의 심전도 파형을 측정 할 수 있는 제품

4. 호흡

- 측정방식 : 임피이던스 방식으로 측정하는 제품

- 호흡측정 범위 : 1 ~ 180을 포함하는 제품

- 감도조절 : 1/2, 1 ,2 인 제품

5. 산소포화도

- 측정범위 : 50 ∼ 100%의 범위를 포함하는 제품

- 맥박수 측정범위 : 30 ~ 250bpm을 포함하는 제품

- 감도조정의 조절이 가능한 제품

- 경보 범위 조절이 가능한 제품

6. ST 분석

- 측정 범위 : ± 2.5 mV 또는 그 이상의 제품

- 측정 채널수 : 1 개 또는 그 이상의 제품

- 경보 한계 : ±2.0 mV in 0.01 mV 단계 또는 그 이상의 제품

3. 구 성

1. 장비 본체                                 -----------     7 세트

2. 3 - 리드와이어용 심전도 케이블           -----------     7 개

3. 3 - 리드와이어                           -----------      7 개

4. 산소포화도 연결 케이블                   -----------     7 개

5. 산소포화도 센서                          -----------     7 개

6. 혈압측정 호스                            -----------      7 개

7. 커프

- 성인용                                -----------     7 개

- 소아용                                -----------     7 개

8. 고정형마운트                             -----------      4 개

9. 이동용마운트                            ------------    3개

10. 사용자 매뉴얼& 서비스메뉴얼             -----------      7 권

11. 배터리                                   -----------7(14개) set

12. 기타 장비를 원활히 작동하는데 필요한 악세사리

4. 기타사항

1. 검수는 의공 담당자의 참관하에 검수 한 것만을 인정 한다

2. 박스의 포장은 의공담당자 및 계약담당자의 입회하에 개봉한 것만을 인정한    다.

3. 사용 부서에 공급자가 책임을 지고 설치 및 교육을 실시하여야 한다.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 신장비로 교체    하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하         여야 한다.

6. 납품일 기준 6개월 이내에 제작된 제품만 납품으로 인정한다.