사 양 요 구 서

부서명 : 외과                                        담 당 과 장   : 계 봉 현 (인)                                                        의 공 담 당   : 이 상 오 (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		복강경카메라 1set 외 1종	set	1

1. 일반적인 요구사항

1. 복강경 카메라는 현재 사용 중인 복강경 셋트 및 복강경용 기구와 호환이 가능한     제품

2. 디지털 방식의 화면을 구현하는 제품으로 고해상도의 화질 구현이 가능한 제품

3. 무상써비스 기간이 최소 3년 이상인 제품

2. 사 양

1. 복강경 용 카메라 및 카메라 컨트롤러

- 3칩 이상의 성능을 가진 제품

- 아웃 단자 : HD-DVI, RGB의 출력이 가능한 제품

- 전원 : 220V, 50~60Hz의 사용이 가능한 제품

- 모니터 : 의료용으로 사용이 가능한 19인치 이상의 제품

- EO gas로 소독이 가능한 제품

- 방수 기능이 있어 카메라의 외부를 세척하여도 누수현상이 없는 제품

2. Telescope

- 타입 : rod lend 타입

- 직경 : 10mm

- 시야각 : 30도

- 고압증기멸균기, EO gas, 약품으로 소독이 가능한 제품

3. 복강경카메라 구성품

1. 카메라본체  ---------------------------------------  1ea

2. 카메라 컨트롤러 ------------------------------------  1ea

3. 모니터 --------------------------------------------  1ea

4. telescpoe ------------------------------------------ 1ea

5. 기타 악세사리 --------------------------------------- 1set

4. 기타사항

1. 검수는 의공 담당자의 참관하에 검수 한 것만을 인정 한다

2. 박스의 포장은 의공담당자 및 계약담당자의 입회하에 개봉한 것만을 인정한다.

3. 사용 부서에 공급자가 책임을 지고 설치 및 교육을 실시하여야 한다.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 신장비로 교체하여     재납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 납품일 기준 6개월 이내에 제작된 제품만 납품으로 인정한다.

7. 모니터의 경우 의료용으로 승인을 득한 제품만 납품으로 인정한다.