사 양 요 구 서

부서명 : 검진버스                                    담 당 과 장   : 박 종 호 (인)                                                      담 당 실 장  : 이 건 용 (인)

의 공 담 당   : 이 상 오 (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		투시촬영기	set	1

1. 일반적 요구사항

1. 대형 버스에 장착이 가능한 제품(모델명 : 현대 유니버스 스페이스 클래식)

2. 일반촬영용 X-ray, CR 타입 유방촬영기, 유방촬용기용 카세트레코더와 함     께 대형 버스에 설치가 가능한 제품

3. 본체의 무상 써비스 기간이 3년 이상인 제품

4. X-ray Tube의 무상써비스 기간이 3년 이상인 제품

5. 잔고장이 없고 견고한 제품

6. 220V,60Hz의 전원의 사용이 가능한 제품

7. PSU가 포함된 제품

2. 사  양

1. X-ray Generator

1. 제너레이터타입 :  High frequency inverter의 제품

2. KV, mA 범위설정

- Radiography(방사선사진법)

KVP : 40 ~ 150Kv 혹은 그 이상의 장비

mA : 10 ~ 630mA 혹은 그 이상의 장비

- Fluoroscopy(X-ray 투시)

KVP : 50 ~ 125KV 혹은 40 ~ 125KV 이상의 장비

mA : 0.3 ~ 4mA 혹은 0.5 ~ 10mA

- KV, mA 자동 조정기능이 포함된 제품

3. 필요전원 : 220V ,60Hz의 전원을 사용할 수 있는 제품

2. table

1. 테이블 재질 : 탄소섬유 및 강화플라스틱인 제품

2. 테이블기울기(table tilting) : +90 ~ -30 혹은 +89 ~ -30도인 제품

3. 최대높이(tabletop height from floor) : 89cm 이하의 제품

4. 최대높이일 경우 좌우 움직임 범위 : ±11cm이상의 제품

5. 자가진단기능이 내장되어 있는 제품

6. x-ray tube 확장이 가능한 제품

3. 투시촬영용 x-ray tube

1.  최대볼트(Max tube voltage) 150KV 혹은 그 이상의 제품

2.  포커스사이즈(Effective focus size) : 0.6/1.2mm

3.  양극의 입력(Nominal anode input) : 21/45Kw 혹은 40/96Kw인 제품

4.  최대열용량(Max anode heat capacity) : 200KHU 이상의 제품

4. intensifier

1. 싸이즈(Nominal entrance Field size) : 9인치이상의 제품

2. 해상도(resolution at the center) : 45lp/cm 이상의 제품

3. 대비비율(contrast ratio) 25:1 혹은 30:1

5.ccd 카메라

1. 화소수(CCD pixels) : 1mega-pixel이상의 제품

2. 수평해상도(Horizontal resolution) : 525 TV line이상의 제품

3. 모니터 싸이즈(Main monitor) : 12인치 이상의 제품

6. PSU

1. 충전전압 : 220V

2. 출력전압 : DC 520V 이상의제품

7. workstation

1. CPU : 3.0Khz이상

2. 메모리 : 2GB이상

3. 하드디스크 : 120GB 이상

4. 모니터 : 20인치 이상

5. 이동형 하드디스크 : 160GB이상

6. DIcom 3.0 지원

3. 구성품

1. X-ray Generator  ----------------------------------- 1set

2. table --------------------------------------------- 1set

3. 투시용 X-ray Tube ---------------------------------- 1set

4. Intensifier ----------------------------------------- 1set

5. PUS 시스템 ---------------------------------------  1set

6. 고탄력케이블 --------------------------------------  1set

7. workstation ---------------------------------------  1set

8. 악세사리

- hand grip ---------------------------------------- 1set

- foot rest ----------------------------------------- 1set

- barium cup holder ---------------------------------  1set

- dicom 3.0 package --------------------------------  1set

- 각 회사장비별로 장비작동에 필요한 악세사리 -------------- 1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. PSU의 충전은 일반가정용 전기를 이용하여 충전이 가능해야 한다.

13. 장비 설치후 납품업체 혹은 납품업체에서 지정하는 업체에서 최초 검사를      실시하여 그 결과를 병원에 제출하며 그에 따른 비용은 전액 납품업체에서      부담 한다.