사 양 요 구 서

부서명 : 검진버스                                    담 당 과 장   : 박 종 호 (인)                                                      담 당 실 장  : 이 건 용 (인)

의 공 담 당   : 이 상 오 (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		카세트레코더 (cassette recorder)	set	1

1. 일반적 요구사항

1. 대형 버스에 장착이 가능한 제품(모델명 : 현대 유니버스스페이스클래식)

2. 투시촬영기, CR 타입 유방촬영기, CCD 타입 일반X-ray와 함께 45인승버스     에 설치가 가능한 제품

3. 무상 써비스 기간이 3년 이상인 제품

4. 잔고장이 없고 견고한 제품

5. 220V,60Hz의 전원의 사용이 가능한 제품

6. 유방촬영기전용 제품이거나 혹은 전용프로그램이 설치되어 있는 제품

7. 18 x 24cm 카세트를 사용 할 수 있는 제품

8. 현재 본원에서 사용 중인 유방촬영기(모델명 : MXR-200M)와 호환이 가능    한 제품

2. 사  양

1. 카세트슬롯수량(Cassette capacity) : 1개 이상의 제품

2. reading pixel depth : 12 bits 이상의 제품

3. 유방촬영용 고화질이미지를 구현하기 위하여 50um 픽셀 사이즈를            지원하는 제품

4. 이미지처리크기

- 14 x 17인치

- 14 x 14인치

- 24 x 30cm

-  18 x 24cm

-  15 x 30cm

5. 이미지처리능력(시간당처리수)

- 14 x 17인치 : 62장 이상의 제품

- 14 x 14인치 : 70장 이상의 제품

- 24 x 30cm  : 58장 이상의 제품

- 18 x 24cm  : 77장 이상의 제품

- 15 x 30cm  : 58장 이상의 제품

6. 이미지 획득 소요 시간(14 x 17인치 기준) : 41초 이하의 제품

7. DICOM 3.0 지원이 가능한 제품

- 네트워크 속도 : 10baseT/100baseT 이상의 제품

8. 전원

- 전압 : 단상, 220V, 60Hz를 사용할 수 있는 제품

- 전류 : 최대 5A이하의 제품

9. 크기(W x D X H) : 635x736x1511mm 이하의 제품

10. 무게 240Kg이하의 제품

3.구성품

1. 본체 ---------------------------------------------  1set

2. IP카세트(18x24cm)-----------------------------------  8ea

3. 유방촬영용 software ---------------------------------  1set

4. 컴퓨터 -------------------------------------------- 1set

5. 모니터 -------------------------------------------- 1ea

6. 기타 회사별 장비를 원활이 구동하기 위한 악세사리 ----------  1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도   상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제   대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한    다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비    로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야   한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될    때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용    을 부담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은    무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조    사로부터 무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.