사 양 요 구 서

부서명 : 검진버스                                    담 당 과 장   : 박 종 호 (인)                                                      담 당 실 장  : 이 건 용 (인)

의 공 담 당   : 이 상 오 (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		DR X-ray Detector (CCD 타입)	set	1

1. 일반적 요구사항

1. 45인승 버스에 장착이 가능한 제품(모델명 :현대 유니버스 스페이스 클래      식)

2. X-ray 발생장치는 현재 본원의 검진 버스에서 사용 중인 발생장치(리스템     REX-525R)와 호환이 가능한 제품

3. 투시촬영기, CR 타입 유방촬영기, 유방촬용기용 카세트레코더와 함께 45인    승버스에 설치가 가능한 제품

4. 무상 써비스 기간이 3년 이상인 제품

5. 잔고장이 없고 견고한 제품

6. 220V, 60Hz의 전원의 사용이 가능한 제품

2. 사  양

1. CCD 카메라

1.  detector array 타입 : full frame transfer CCD 혹은 1 CCD Detector         type

2. 디텍터(detector)싸이즈 : 17인치 ⅹ17인치 이상의 제품

3. 픽셀수량 : 9,000,000 픽셀 이상의 제품

4. 이미지 해상도 : 3.5lp/mm이상

5. 이미지 미리보기 시간(preview image) : 4초 이하

6. 이미지 처리시간(processing image Display) : 10초이하

7. 냉각방식 : 공냉식(air coolling system)

8. GRID(격자)

- 비율(ratio) : 13:1

- 주파수 : 200line/㎝ 혹은 200 lines per inch 인 제품

- type : 고정형 혹은 탈부착형

2. Detector array stand

1. 디텍터 회전 각도(detector rotation) : 고정형 혹은 0도 ~ 180도

2. 작동방법(driving method) : 전기식 혹은 원격구동방식

3. 사용전원 : 단상 220V, 60Hz 를 사용하는 제품

4. 상하높이조절방식 : 엘리베이터방식 또는 디텍터이동방식

3.  Workstation systems

1. CPU : Pentium Processor 3.0Ghz 이상

2. 메모리 : 2GB 이상

3. OS 시스템 : windows XP Professional이상

4. 디스크 용량 : 80GB 이상

5. 데이터 백업용 액세서리 : 외장형 USB HDD 80G 이상

6. 모니터 싸이즈  : LCD 칼라모니터 19인치 이상

7. Dicom 3.0 지원

3. 구성품

1. CCD type Detector -------------------------  1set

2. Dectector array stand -----------------------  1set

3. Workstation -------------------------------  1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

8.  제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.