사 양 요 구 서

부서명 : 이비인후과                            담 당 과 장   : 문 정 환 (인)                                                 의 공 담 당    : 이 상 오 (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		이비인후과 내시경 (video layngoscope)	set	1

1. 일반적인 요구사항

1. 한손으로 조작이 가능한 제품

2. 우수한 삽입성을 가진 제품

3. 넓은 시야각을 가진 제품

4. 무상써비스 기간이 3년 이상인 제품

2. 사 양

1. 광학

(1) 시야각 : 85도

(2) 방향 : 0도 전진방향

(3) 가용 관찰 길이 : 3 ~ 50mm

2. 삽입관

(1) 지름 : 3.7mm 이하의 제품

3. 벤딩부분

(1) 조작각 : up / down : 210도 / 130도

4. 길이 : 300mm 이하의 제품

5. 전체길이 : 500mm 이하의 제품

6. 카메라 타입 : 팁 칩 카메라인 제품

3. 구 성

1. video laryngoscope              --------- -------------   1 세트

2. 기타 장비 구동에 필요한 악세사리 ----------------------  1세트

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체 하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

8.  제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비의 납품기일이 장기간 요구 되는 경우 업체의 데모장비를 지원한다.