물리치료 및 운동치료 장비 입찰목록표

연 번	품 명		수 량	비 고
1	적외선치료기		2대
2	간섭파치료기		1대	2인용
3	TENS		2대	2인용
4	공기압 웨이트 운동기	Leg press	1대	3종류
		Tirceps Dip	1대
		Lift Task	1대
5	기능적 전기자극 치료기(FES)		1대
6	자전거		2대
7	Up-Down table		1대

사 양 요 구 서

부서명 : 물리치료실                                 담 당 실 장 : 신  상  훈 (인)

의 공 담 당 : 이  상  오 (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		간섭파치료기 외 6종	set

가. 적외선치료기

1. 일반적 요구사항

1. 높낮이의 조절이 가능한 제품

2. 사  양

1. 소비전력 : 250W 이하의 제품

2. 치료시간조절범위 : 2 ~ 30분 혹은 1 ~ 30분인 제품

3. 전원 : 220V, 60Hz의 전원으로 사용이 가능한 제품

3. 구성품

1. 본체 ---------------------------------------------  2대

2. 치료용램프 ----------------------------------------   2개

나. 간섭파치료기

1. 일반적 요구사항

1. 기존의 간섭파와 증폭변조 중주파를 선택할 수 있으므로 질환별, 부위별 치료가 가능한 제품

2. 6개 이상의 프로그램이 가능한 제품

3. 흡입 압력센서를 이용하여 압력과 주기를 조절함으로 부드럽고 효과적인 치료가 가능한 제품

4. 2명의 환자를 개별적으로 치료가 가능한 제품

2. 사  양

1. 소비전력 : 60W 이하의 제품

2. 출력전류 : 50mA 이하의 제품

3. 파형의 형태 : sin파의 형태를 가진 제품

4. 기본주파수 : 4000Hz, 3880 ~ 4000Hz인 제품

5. 간섭주파수 : 1 ~ 120Hz 인 제품

6. vacuum 모드 : 1분당 15, 20, 30회가 가능하고 지속모드가 가능한 제품

7. vacuum power : 0 ~ 250mmHg 인 제품

8. 치료시간 : 0 ~ 30분인 제품

9. 크기(W x H x D) : 430 x 760 x 315 이하인 제품

10. 무게 : 25Kg 이하의 제품

11. 전원 : 220V, 60Hz의 전원을 사용 할 수 있는 제품

3. 구성품

1. 본체 ---------------------------------------------  1대

2. 석션컵 -------------------------------------------   8개

3. 기타 장비작동에 필요한 악세사리 -----------------------  1set

다. 경피신경자극치료기(TENS)

1. 일반적 요구사항

1. 스위치의 조작을 통하여 저주파 전류의 세기/파형, 작동시간 흡입모터의 시작/정지, 출력 시작/정지들을 조절 할 수 있는 제품

2. 2개의 채널을 통하여 2인이 동시에 치료가 가능한 제품

2. 사  양

1. 소비전력 : 40W 이하의 제품

2. 석션모드 : continuous

3. vacuum power : 0 ~ 250mmHg

4. 크기(W x H x D) : 430 x 765 X 315mm이하의 제품

5. 무게 : 20Kg 이하의 제품

6. 전원 : 220V, 60Hz의 전원을 사용 할 수 있는 제품

3. 구성품

1. 본체 ---------------------------------------------  2대

2. 석션컵 -------------------------------------------   12개

3. 기타 장비구동에 필요한 악세사리 ---------------------------  2set

라. 공기압 웨이드운동기 3종

1. 일반적 요구사항

1. 공기압 저항조절방식인 제품

2. 간단하고 편리한 저항 조정 방식의 제품

3. compact type으로 설치 및 이동이 간편한 제품

4. 사용이 간편하며 견고하고 남녀노소 모두에게 좋은 근련강화 운동이 가능한 제품

5. 1/3마력이상의 air compressor로 운동치료기를 운용할 수 있는 제품

6. air compressor을 공급하는 제품

2. 종류 및 사양

1. leg press

- 크기(W x H x D) : 647 X 1043 X 222mm 이하의 제품

- stack weight : 60Kg 이하의 제품

2. Triceps Dip

- 크기 : (W x H x D) : 700 X 1111 X 1020mm 이하의 제품

- stack weight : 38Kg이하의 제품

3. Lift Task

- 크기 : (W x H x D) : 1350 X 680 X 750mm 혹은 759 X 1126 X 1011   이하의 제품

- stack weight : 60Kg 이하의 제품

3. 구성품

1. leg press --------------------------------------- 1ea

2. Triceps Dip -------------------------------------- 1ea

3. Lift Task (혹은 shoulder press) ----------------------- 1ea

4. Air compressor(1/3마력 이상) -------------------------- 3ea

5. 기타 장비구동에 필요한 악세사리 ---------------------------  1set

마. 기능적전기자극치료기(FES)

1. 일반적 요구사항

1. 의료보험공단으로 치료수가를 청구 할 수 있는 제품

2. 휴대용으로 설계 되어 있으며 충전용 건전지를 사용하는 제품

3. 6개이상의 기본프로그램이 내장되어 있으며 각 프로그램당 20개 이상의 파라미터를 독립적으로 설정이 가능한 제품

4. plus train에서 0.1초 및 1초단위로 자극시간을 조절 할 수 있어 정밀한 치료가 가능한 제품

5. 외부 LCD창을 통하여 치료조건 및 치료 시간등의 상태가 표시되는 제품

6. 환자의 안전 및 효율적인 치료를 위하여 케이블과 전극상태 또는 피부임피던스등 전체 시스템의 저항을 측정 할 수 있는 제품

7. KFDA 허가를 득한 제품

2. 사  양

1. 치료가능한 모드

- Monophasic rectangular pulse(FES)

- Biphasic rectangular pulse(FES)

- Medium frequency, modulated(High Frequency)

- Monophasic rectangular pulse needle pulse(EST)

- Triangular pulse (excponential pulse) (EST)

- Monophasic rectangular pulse (TENS)

- Bi-phasic rectangular pulse (TENS)

- Burst rectangular pulse(TENS)

2. 출력

- 채널당 0 ~ 99mA

- constant current pulse, interval time, rise & fall time, treatment value 등의 개별적으로 조절이 가능한 제품

3. 주파수

- 1 ~ 99Hz : Monophasic / Biphasic rectangular pulse

- 1 ~ 25Hz : Monophasic Denervated and Traigular pulse

- 1 ~ 99Hz : Medium frequency, modulated biphasic rectangular pulse(약 2,200Hz)

- 1 ~ 99Hz : Monophasic/Biphasic rectangular pulse, Tens Burst

4. Pulse width

- 20㎲ ~ 700㎲ : FES/TENS/High Frequency

- 1㎳ ~ 50㎳ : Denervated

5. Timer

- 총 24시간 59분 설정이 가능한 제품

- 1분단위로 치료시간 설정 가능 : 0 ~ 59분

6. warm-up/cool down time : 0 ~ 59분

7. on time/off time : 0 ~ 59초

8. ramp up / ramp down : 0 ~ 6초 / 0 ~ 5초

9. impedence monitor : 0 ~ 5㏀

10. patient compliance : 0 ~ 99㎃

11. channel 동기화 : 0 ~ 59초

12. 전원 : 9V 충전용 건전지

3. 구성품

1.Main unit --------------------------------- 1ea

2. foot switch ---------------------------------------1ea

3. ring switch ----------------------------------------- 1ea

4. 충전용건전지 ---------------------------------- 2ea

5. 청전기 --------------------------------------- 1ea

6. elatrode pacth -----------------3pack(대,중,소 각 1팩)

7. cable -------------------------------------------- 1ea

8. belt clip ---------------------------------------- 1ea

9. carrying case --------------------------------------- 1ea

10. 설명서 -------------------------------------------- 1권

11. 기타장비작동에 필요한 악세사리 --------------------- 1set

라. 자전거운동기

1. 일반적 요구사항

1. 무소음, 무진동, 무전원의 반영구적인 제품수명을 가진 제품

2. 즉석에서 조절이 가능한 시스템을 사용하므로 조작이 매우 손쉽고 간편한 제품

3. 콘솔은 각종 운동데이터를 보여주는 모니터와 손잡이, 전자맥 박센서, 부하조정기    로 이루어져 있는 제품

4. 맥박이 자동으로 측정되는 제품

5. 체형에 따라 운동하기 쉽도록 간편하고 정밀하게 위치가 조정되는 제품

2. 사  양

1. 운동 부하 조절이 가능한 제품

2. 무소음, 무진동의 시스템

3. 전자 맥박 센서가 내장되어 있는 제품

3. 구성품

1. 본체 -------------------------------------- 2대

2. 기타 장비구동에 필요하 악세사리 --------------------- 2set

마. 업다운테이블

1. 일반적 요구사항

1. 모터구동방식의 제품

2. 베이스 프레임은 견고하며 내구성이 뛰어난 제품

3. 등판조작시 전동 조작이 가능한 제품

4. 상하 높이 조절이 가능한 제품

2. 사  양

1. 크기(W x H x D) : 1200 X 460 ~ 1010 X 2000 혹은 1020 X 410 ~         940 X 1900 인 제품

2. 전원 : 220V, 60Hz의 전원을 사용 할 수 있는 제품

3. 구성품

1. 본체 --------------------------------------------- 1 ea

2.  기타 장비구동에 필요한 악세사리 -----------------------------  1set