사 양 요 구 서

부서명 : 검진센터                               담 당 과 장  :  정 진 홍 (인)                                                  의 공 담 당   :  이 상 오 (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		대장내시경 (Colonoscope)	set	1

1.일반적인 요구 사양

1. 본원에서 사용 중인 전자내시경용 프로세서와 호환이 가능한 제품

2. 3년 이상의 무상써비스 기간을 가지는 제품

2. 사 양

1. 광학시스템

1. 관찰각도 : 140도 인 제품

2. 관찰깊이 : 3 ~ 100mm 혹은 4 ~ 100mm인 제품

2. 선단부 직경 : 13.4mm 혹은 12.2mm인 제품

3. 각도부분

1. 상방각(상향/하향) : 180도 / 180도인 제품

2. 하방각(왼쪽 / 오른쪽) : 160도 / 160도인 제품

4. 삽입 튜브 직경 : 12.8mm 혹은 12.2mm인 제품

5. 길이

1. 전체길이 : 1,827mm 혹은 2,005mm 인 제품

2. 삽입튜브유효길이 : 1,500mm 혹은 1,680mm 인 제품

6. Biopsy 채널 직경 : 3.8mm 혹은 3.2mm인 제품

3. 구 성

1. 전자대장내시경--- ----------------------------------- 1대

2. 대장용 biopsy forceps  --------------------------------- 1 개

3. 채널세척용 브러쉬 ------------------------------------ 1 개

4. 채널세척아답터 ------------------------------------1개

5. a/W 세척아답터 ----------------------------------------1개

6. 윤활유 -----------------------------------------------1개

7. 방수용캡 -------------------------------------------- 1개

8. 생검밸브 ----------------------------------------- 10개

9. 확장용모니터 ----------------------------------------2대

10. 기타장비구동에 필요한 악세사리---------------------------1set

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한    다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

8.  제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.