사 양 요 구 서

부서명 : 영상의학과                                 담 당 실 장 : 이  건  용 (인)

의 공 담 당 : 이  상  오 (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		DR X-ray 1set	set	1

1. 일반적 요구사항

1. 2 - Detector 타입의 제품( stand type , table type)

2. 무상 써비스 기간이 3년 이상인 제품(본체 및 튜브 포함)

3. 잔고장이 없고 견고한 제품

4. 단상 220V, 60Hz 혹은 3상 380V의 전원의 사용이 가능한 제품

5. dicom 3.0을 지원하는 제품

2. 사  양

1. Flat panel detector

1. detector 타입 : Flat panel detector인 제품

2. 디텍터(detector)싸이즈 : 17 X 17 인치 이상인 제품

3. 픽셀수량 : 2,688 X 2,688 이상인 제품

4. 이미지미리보기 시간 (preview image) : 5초 이내인 제품

5. 이미지 처리시간(final condition image) : 10초 이내인 제품

6. bit depth : 14bit 인 제품

8. 픽셀사이즈(pixel pitch) : 160µ 이하인 제품

2. X-ray tube 지지대(Ceiling Suspension Unit for X-ray tube)

1. 수직구동방식 : 모터구동인 제품

3. Wall stand

1. 작동방법(driving method) : 모터구동인 제품

2. 싱크로나이즈기능이 포함된 제품

3. Grid

- Ratio :  10:1 혹은 12 :1 혹은 13 : 1인 제품

- SID : 140cm ~ 180cm인 제품

4. spipching image (whool body spine) 혹은 동일한 기능을 가진 제품.

4. Elevating Table

1. 구동방식 : 모터 구동인 제품

2. 6-방향 이상 이동이 가능한 제품

3. 구동 가능한 최대하중 : 210Kg이상인 제품

4. Grid

- Ratio : 10 : 1 혹은 12 : 1인 제품

- SID : 100cm 이상인 제품

5. X-ray System(1000mA,150Kvp Radiography System)   1Set

a. X-ray 제너레이터

1. 제너레이터 용량 : 80Kw 이상의 제품

2. KV범위 : 40 ~ 150KVP인 제품

3. 최대 mA범위 1000mA이상의 제품

4. mAs범위 : 0.5 ~ 800mAs 이상인 제품

b. X-ray tube

1. 최대관전압 : 150KV 이상의 제품

2. 양극열용량 : 300KHU 이상의 제품

3. 초점크기 : 0.6 / 1.2mm 혹은 0.6 / 1.25mm 인 제품

4. 튜브 보호기능(Tube overload protection)이 있는 제품

c. x-ray tube suspension

d. x-ray beam collimator

e. High voltage cable

6. Dicom 3.0 : 본원의 pacs와 연동이 가능한 제품

3. 구성품

1. flat panel Detector -------------------------------  2set

2. 제너레이터 -------------------------------------  1set

3. X-ray tube -------------------------------------  1set

4. x-ray tube suspension  ----------------------------  1set

5. automatic collimator ------------------------------  1set

6. digital vertical tilting wall stand ----------------------  1set

7. digatal elevating table -----------------------------  1set

8. acquisition workstation -----------------------------  1set

9. Dicom 3.0 --------------------------------------  1set

10. 에이프런(Pb 0.5mm)----------------------2ea

11. 사용자 매뉴얼 ----------------------------------------- 1ea

12. 기타 장비구동에 필요한 악세사리 ------------------------  1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기    요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을     전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로        교체하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때        까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을         부담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상     으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터     무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치하고 관청에 사용신고 후 필증교부일 부          터 시작한다.

12.장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득 이하     하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시     공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서      부담한다.

13.장비 설치후 납품업체 혹은 납품업체에서 지정하는 업체에서 최초 검사를           실시하여 그 결과를 병원에 제출하며 그에 따른 비용은 전액 납품업체에서 부담     한다.

14. 입찰에 참가를 원하는 업체는 반듯이 설치 장소를 확인 후 설치가 가능한           업체만 입찰 참여가 가능함.