사 양 요 구 서

부서명 : 안과                                   담 당 과 장 : 김 상 균(인)                                                   의 공 담 당  : 이 상 오(인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		백내장수술기	set	1

1.일반적인 요구 사양

1. 무상써비스 3년 이상인 제품

2. 2.2mm 미세절게술이 가능한 제품

3. 제조된지 6개월 이내의 제품

2. 사 양

1.ULTRASOUND SYSTEM

1) Handpiece type : Piezoelectric-4 Crystal 혹은 4 Crystals, Titanium인 제품

2) Construction : Stainless steel, titanium tip 혹은 Crystal, Titanium 인 제품

3) Frequency : 39kHz 혹은 38kHz인 제품

4) Pulse mode가 가능한 제품

5) Cooling : Passive인 제품

6) Autoclave 및 EO gas 멸균기로 소독기 가능한 제품

2. Irrigation/Aspiration SYSTEM

1) Pump type : Peristaltic pump type 혹은 Dynamic Turbostaltic인 제품

2) 최대진공압 : 500mmHg 혹은 650mmHg 이상인 제품

3) Reflux method : Gravity 혹은 Advanced fluid-Venting

4) I/A handpiece 각도 : Straight, 45deg 혹은  Straight, Curved인 제품

5) Autoclave 및 EO gas 멸균기로 소독기 가능한 제품

3. ANTERIOR

1) Handpiece type : Oscillating  (Max 600 Cut)  혹은 Electric

Guilotine Prob (1500Cut)

2) speed 조절이 가능한 제품

4. OPERATIONAL MODES

1) Irrigation(세척) : Continous인 제품

2) Ultrasound :  Multimode, Whitestar, Burst 혹은 Pulsed, Micro

Pulse, Micro Burst, Mode Sequencing인 제품

3) I/A : 3 Multimodes, Linear/panel Flow,  Linear/panel Vacuum 혹은

Surgeon(Fixed, Linear) vacuum/aspiration 인 제품

4) Diathermy가 가능하며 linear control이 가능한 제품

5) Vitrectomy(유리체절제술) : Oscillating 혹은 Electric Guilotine  Prob인 제품

6) Displays : LCD screen monitor인 제품

5. ADDITIONAL

1) IV pole : Automated, programmable인 제품

2) Remote control이 가능한 제품

6. 전원

1) 사용전원 : 220V, 60Hz의 전원의 사용이 가능한 제품

3. 구 성

A) 혹은 B)인 제품

A)구성품

1. 백내장수술기 본체  ---------------------------------------- 1 ea

2. Operator's Manual ----------------------------------------1ea

3. Laureate footswitch -------------------------------------- 1ea

4. Infiniti Ultrasound Handpiece ------------------------------- 2ea

5. I/A Handpiece Threaded ---------------------------------- 2ea

6. Wrench ------------------------------------------------2 ea

7. INTREPID I/A Tip Straight Tip --------------------------- 1ea

8. INTREPID I/A Tip Bent Tip ------------------------------- 1ea

9. Lauerate Anterior Vitrectomy Handpiece --------------------- 1ea

10. Laureate Basic Pak(6/box) ------------------------------3box

11. 45D 0.9mm Flared ABS Tip ----------------------------- 2ea

12. 30D 0.9mm Flared ABS Tip -----------------------------2ea

13. 0.9mm Microsmooth Parts Kit -------------------------- 2ea

14. 0.9mm Microsmooth Ultra Sleeve Kit --------------------- 2ea

15. Cable/12 ft.TPR Bipolar (Bipolar Coagulator) ---------------- 2ea

16. Forceps/4 in. Jeweler Curved .4mm ----------------------- 1ea

17. Laureate Anterior Tip. Disposable -------------------------- 2ea

B)구성품

1. 백내장수술기 본체-----------------------------------------1ea

2. Remote Control  -------------------------------------1ea

3. Foot Pedal  -------------------------------------------- 1ea

4. Cart------------------------------------------1ea

5. I/V Pole -----------------------------------------1ea

6. Phaco Hnadpiece -------------------------------------- 2ea

7. Phaco Tip15 deg ---------------------------------------- 3ea

8. Phaco Tip30 deg------------------------------------------3ea

9. Irrigation Sleeve and Test Chamber --------------------------6ea

10.	Phaco Tip Wrench----------------------------------------2ea

11. I/A Handle ---------------------------------------------2ea

12.	I/A Tip Straight-----------------------------------------1ea

13. I/A Tip 45 deg------------------------------------------1ea

14.	Cleaning Kit---------------------------------------------1ea

15 . Diathermy Power Cable-----------------------------------2ea

16. Diathermy Forcep----------------------------------------1ea

17. Reusable Vitrectomy Handpiece -----------------------------1ea

18.	Reusable Vitrectomy Infusion sleeve -------------------------1ea

19.	Whitestar  Technology------------------------------------1ea

20.	I/A Tubing Pack(Reusable) --------------------------------5ea

21.	Arm and Tray Cover -------------------------------------1ea

22.	Phaco Sterilization Tray-----------------------------------1ea

23.	Vitrectomy Sterilization Tray-------------------------------1ea

24.	Owner`s Manual------------------------------------------1ea

25.	Multilngual CE-------------------------------------------1ea

26.	100/200V Power with Hospital Plug -------------------------1ea

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체   하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게

공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며공사 시공시 병원

의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.