사 양 요 구 서

부서명 : 진단검사의학과                      담 당 실 장  :  이 영 우 (인)

의 공 담 당   :  이 상 오 (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		미생물검사 및 항생제감수성검사기	set	1

1.일반적인 요구 사양

1.이 시스템은 미생물 동정시험과 항생제 감수성검사를 자동으로 수행하는 제품

2.사용이 편리하며, 사용자 일상업무의 감소효과와 신속한 동정결과를 제공하는

제품

3. 장비내에 시약이 장착되면 분석결과가 나올 때까지 별도의 조치가 필요하지 않으

며 분석용 카드는 분석과정이 종료되면 자동으로 판독되는 제품

4. 연속적으로 미생물동정 시험과 항생제 감수성검사를 실시하는 제품

5. 세균 동정은 비색법을 이용하며, 항균제 감수성 검사는 혼탁도를 검사하여 실시

하는 제품

6. 무상써비스 기간이 3년 이상인 제품

7. 병원에서 사용하고 있는 전산과 완벽히 호환이 가능한 제품

8. 탁도측정기 기본적으로 제공하는 제품

9. AVR 및 UPS가 기본적으로 제공되는 제품

10. 검사결과 데이터의 저장이 가능한 제품

2.사 양

1. 동정시간 : 2 ~ 18시간인 제품

1)동정검사

- 그람음성간균 : 150 균속 이상인 제품

- 그람양성구균 : 120 균속 이상인 제품

- 바실러스균 :40 균속 이상인 제품

- 효모균 :50 균속 이상인 제품

2) 항균제 감수성검사

- 그람음성균 : 20 항균제 이상 및 최소억제농도(MIC)

- 그람양성균 : 20 항균제 이상 및 최소억제농도(MIC)

- 뉴모니아 : 19 항균제 이상 및 최소억제농도(MIC)

2. 검사 과정

1) 검체 번호와 실험 카드의 연결

2) 카드의 접종.

3) 균액 접종후 밀봉

4) 배양

5) 결과의 판독

6) 결과의 출력

7) 실험 카드의 회수

3. Main moudle

1) 카세트

- 카세트 용량 : 10실험 카드/카세트인 제품

- 카드 용량 60 카드 이상인 제품

2) 진공 챔버

- 용량: 10카드 / 70초당 이상인 제품

- 진공 범위: 0.89 PSIA ± 0.06 PSIA인 제품

3) 밀봉

- 메카니칼 길이 : 1.25mm ± 0.25mm 인 제품

4) 배양

- 카드 용량 : 60카드 이상인 제품

- 온도 : 35.5 ± 1℃인 제품

5) 카드 회수함

- 결과가 출력 후 자동으로 카드 배출되는 제품

6) 코드 판독기

- 내장 바코드기는 입력된 검체의 정보를 카드의 바코드와 카드의 위치를 자동으로

판독 점검하는 제품

7) 광원

- 파장: 660nm -700nm인 제품

- 정밀도: 2% 이내

- 검출균의 정도 : 5.107 to 5.108 CFU/ml(0.2 McF to 2 McF) 인 제품

- 검정 : 매 판독후 자동인 제품

8) 비색법

- 광원: 430 nm, 568 nm for 4 Gram positive tests인 제품

- 정밀도: ± 0.5% 이내인 제품

- 판독시기: 매 15분 이내인 제품

- 검정 : 매 판독후 자동인 제품

9) 반응 웰:  60웰 이상

4. Data Management System

1) 컴퓨터 모듈

- Compaq , X-86 Based or Higher

- Pentium 4 (2.80 GHz) or higher

- Ultra IDE 40 GB HDD or higher

- 512 MB of total physical memory / 2.0 GB for total virtual memory

- HP DVD writer, archive/backup to CD-R or CD-RW

- MS Windows XP Professional, including service pack 1

- Barcode management

- RS-232C interface

- Bi-directional interface(ASTME 1381)

- Tele-maintenance supported by the equipment, 56K internal modem-

2) 모니터 : 17인치 이상 액정모니터

5. 내장된 프로그램

1) 결과 분석및 항균제 전문가 시스템 적용을 위한 기본 프로그램

2) 중앙 컴퓨터와의 양방향 접속 프로그램

3) 보안을 위한 사용자 암호화 프로그램

4) 각 사용자에 대한 장비 유지의 감사 프로그램

5) 결과의 1년 이상 보관 가능

6) 필요한 경우 시스템에서 결과를 시디에 저장 혹은 입력가능

6. AVR

1) Capacity ; AC 100~440(V)

2) Input power change : ±15(%)

3) Output constant : 1￠ 2W

4) Output response speed : 0.008 - 0.048 sec or less

5) Power satety : ±2% or less

6) Output wave distortion :3% or less (while linear loading 100%)

7) Safety device : overvoltage, lowvoltage, over-current

8) Frequency : 50/60Hz

9) Control : Electron tap change

10) Control element : TRIAC, PT, IC

11) Output oiwer safety : ±2%

12) Rate of wave : 0.3% or less

3. 구 성

1.Main Module(판독기,배양기, 필러 포함) --------------------------1unit

2. Data management systemsys

-컴퓨터 모듈---------------------------------------------  1 unit

- 모니터-----------------------------------------------   1 unit

-키보드, 마우스-------------------------------------------1 unit

- 프린터------------------------------------------------- 1 unit

3. Densichek -----------------------------------------------1 set

4. 정전압기-------------------------------------------------1 set

5. 파워 콘디셔너---------------------------------------------1 set

6. 기본 준비물-----------------------------------------------1 set

7. 검사용 시약

- VITEK GN (Gram 음성균동정용-20test)-------------------------2ea

- VITEK GP(Gram양성균동정용-20test) --------------------------2ea

- VITEK YST(Yeast균동정용-20test)----------------------------2ea

- VITEK NH(nigeria haemophilus균동정용-20test)-------------------2ea

- VITEK ANC(혐기성균 동정용-20test) ---------------------------2ea

- VITEK AST N131(장내세균항생제검사용-20test)-------------------2ea

- VITEK AST N132(비장내세균항생제검사용-20test)------------------2ea

- VITEK AST P576(폐렴균항생제검사용-20test) --------------------2ea

- VITEK AST P600(연쇄상구균항생제검사용-20test) -----------------2ea

- VITEK AST P601(포도상구균항생제검사용-20test) -----------------2ea

- VITEK AST YS01(Yeast균항생제검사용-20test)-------------------2ea

8. 전산연동용 용품 -------------------------------------1set

9. Dispenser(1000ml) ----------------------------------------- 1ea

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전

액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체

하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하

게  공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시

병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13. 전산시스템은 본원에서 요청하는 시공하여야 하며 그 비용은 납품업체에세 부담

한다.