사 양 요 구 서

부서명 : 정형외과                               담 당 과 장 : 이 영 모  (인)                                                   의 공 담 당  : 이 상 오 (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		관절경 (arthro scope)	set	1

1.일반적인 요구 사양

1. 무상써비스 3년 이상인 제품

2. 제조된지 6개월 이내의 제품

3. 본원의 PACS와 연동이 가능한 제품

4. 노이즈없이 깨끗한 1.5배 이상의 zoom 기능이 탑재된 제품

5. 칼라프린터가 포함된 제품

2. 사 양

1. High Definition Camera Console

1) 최대해상도 : 1080P :1920H*1080V 이상의 제품

2) 주사방식 : Progressive/ Interlace 혹은 Progressive인 제품

3) Scanning Frequency : Vertical - 59.94 Hz (NTSC), 50 Hz (PAL) 혹은 H

64.0KHz , V 60.02Hz 인 제품

4) 화면비 : 16 : 9 인 제품

5) 자동 셔터 속도 : 1/60 sec. to 1/10,000 sec. 혹은 1/60 - 1/50,000 sec인 제품

6) 밝기 조절 : 자동 ,전면판넬, 카메라헤드 혹은 Touch Screen, Head Remote

Control이 가능한 제품

7) Digital Enhancement : All video outputs 혹은 16 Switchable All output인

제품

8) Electronic Zoom

- 배율 : 1.5배 이상인 제품

- zoom 가능출력단자 : 모든 출력단자에서 zoom 기능이 가능한 제품

- 조절방법 : 카메라헤드에서 조절이 가능한 제품

2. High Definition Camera Head

1) 해상도 : 1920H*1080V인 제품

2) Image Sensor : 1/4" 3 CCD sensor 혹은 1/3" 3CCD sensor인 제품

3) Auto Shutter speeds : 1/60 sec ~ 1/10,000 sec. 혹은 1/60 ~ 1/50,000

sec 인 제품

4) Electronic Zoom

- 배율 : 1.5배 이상인 제품

- zoom 가능출력단자 : 모든 출력단자에서 zoom 기능이 가능한 제품

- 조절방법 : 카메라헤드에서 조절이 가능한 제품

3. High Definition Monitors

1) LCD Panel type : Type TFT Active Matrix LCD 혹은 a-Si  TFT Active

Matrix LCD인 제품

2) Resolution (H X W) : 1920 X 1200 이상인 제품

3) 크기 : 26 inches 이상인 제품

4) 화면비 : 16 : 9 혹은 17 : 9인 제품

4. Light Source System

1) 램프전력 : 300-Watt Xenon Lamp를 사용하는 제품

2) Voltage Input Range : 220V, 60Hz의 전원을 사용할 수 있는 제품

3) 최대전력 : 500 Watts 이하의 제품

5. HD Scope & Sheath System

1) Outside diameter : 4.0mm인 제품

2) Angle of scope : 30'의 각도를 가진 제품

3) Type of the part connecting to camera : Eyecup방식인 제품

4) Working Length : 30 Degree, 170mm (for 4.0 mm)인 제품

5) Eo gas 및 Autoclave에서 소독이 가능한 제품

6. Shaver System

Console

1) 입력 전원 : 220V, 60Hz의 전원을 사용 할 수 있는 제품

2) 크기(W×H×Dmm) : 298 x 118 x 311 혹은 317.5 x 127 x 431.8인 제품

3) 무게 : 10 kg이하의 제품

4) 펌프 Flow 비율 : 0 ~ 150 ml/minute 혹은 1 ~ 150 ml/minute인 제품

Shaver

1) 구동 속도

- 정방향•역방향 :  500 - 12,000 rpm 혹은 100 - 12,000 rpm인 제품

- 왕복모드 : 300 - 2,500 cpm 혹은 100 - 3,000 cpm인 제품

2) Torque : 35 in. oz. (nominal) 혹은 42 in. oz. (nominal) 인 제품

3) 길이 : 16cm 이하의 제품

4) 무게 : 550 g이하의 제품

7. Fluid System

1) 최대 Flow량 : 2000ml/min이상인 제품

2) 최대 압력 : Maximum 150 mmHg 이상인 제품

3) 무게 : 9Kg 이하의 제품

4) 입력 전원 : 220V, 60Hz의 전원을 사용할 수 있는 제품

3. 구 성

A) 혹은 B)

A) 구성품

1) High Definition Camera Controller --------------------------- 1ea

2) High Definition 3CCD Autoclavable Camera Head-Eyecup -------- 1ea

3) 300Watt Xenon Light Source ------------------------------- 1ea

4) Light Guide --------------------------------------------- 1ea

5) Scope Fittings ------------------------------------------- 1ea

6) HD Autoclaveable Arthroscope-eyecup, 4.0mm 30D -------------- 1ea

7) Sheath, Dual Stopcock 5.5mm ------------------------------- 1ea

8) E9000 Console with Cord 230 Volt --------------------------- 1ea

9) 2-Pedal Footswitch -------------------------------------- 1ea

10) Advantage Shaver Two-Button ----------------------------- 1ea

11) Shaver Blade ------------------------------------------ 15ea

12) 10K Console -------------------------------------------- 1ea

13) Tubing Set -------------------------------------------- 10ea

14) Mini-Aggressor Forceps Right 30D -------------------------  1ea

15) Mini-Aggressor Forceps Left 30D -------------------------- 1ea

16) Mini-Aggressor Forceps 15D UP---------------------------- 1ea

17) 26" HD Monitor ----------------------------------------- 1ea

18) Arthroscopy Cart ---------------------------------------- 1ea

19) Sony Color Printer --------------------------------------- 1ea

20) Dicom gateway ------------------------------------- 1ea

B) 구성품

1) Camera control Unit --------------------------------- 1ea

2) camera head with 20mm coupler ---------------------- 1ea

3) Xenon light source ---------------------------------- 1ea

4) Clear case Fiberoptic cable 5.0mm × 10ft ---------------- 1ea

5) Dicom gateway ------------------------------------ 1ea

6) Flosteady Arthroscopy pump -------------------------- 1ea

7) Disposable cassette tubing --------------------------- 10ea

8) core Control unit ----------------------------------- 1ea

9) Formula shaver handpiece ---------------------------- 1ea

10) TPS footswitch ------------------------------------ 1ea

11) 4.0mm Aggressive cutter ----------------------------- 5ea

12) 4.0mm 12 Flute Barrel bur --------------------------- 5ea

13) 4.0mm 12 Flute Round bur --------------------------- 5ea

14) 4.0mm 30deg Autoclaveable Arthroscope ----------------- 1ea

15) 5.8mm cannula, 2 rotating stopcocks -------------------- 1ea

16) obturator for 5.8mm speed lock cannula-blunt tip --------- 1ea

17) 2.7mm 30° right bigbite punch -------------------------1ea

18) 2.7mm 30° left bigbite punch --------------------------1ea

19) 2.7mm upshft bigbite punch--------------------------- 1ea

20) 26' HDTV flat panel display ---------------------------1ea

21) Arthro cart -----------------------------------------1ea

22) Sony Color Printer -------------------------------------- 1ea

23) Ultra Blator -------------------------------------------- 2ea

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체   하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게

공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원

의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.