사 양 요 구 서

부서명 : 진단검사의학과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		뇌파검사기	set	1

1.일반적인 요구 사양

1. 무상써비스 본체 3년, Amplifier 5년 이상인 제품

2. 측정 데이터의 저장이 가능한 제품

3. 측정 데이터 원격 접근이 가능한 제품

4. PC 기반으로 구동되는 제품

5. 검사용 cap이 기본으로 제공되는 제품

6. 별도의 EEG review station(review 및 analvsis 프로그램 포함)이 포함된 제품

2. 사 양

1. 데이터 획득

(1) 입력 채널 수

- 단극 뇌파 입력 : 32이상인 제품

- 양극 입력 : 16 (8pair) 이상인 제품

- DC 입력 : 8 이상인 제품

- SpO2 입력 : 1 이상인 제품

- Heart rate 입력 : 1 이상인 제품

- 이벤트 입력 : 1이상인 제품

- 추가입력 : 2 이상인 제품

(2) Amplifier TCP/IP function이 가능한 제품

(3) Impedance check, photic stimulation trigger function on Amplifier이 가능    한 제품

(4) 한글 윈도우지원이 가능한 제품

(5) Auto popup EEG Data가 가능한 제품

(6) 입력 임피던스 : 10 ㏁ 이상인 제품

(7) Noise : 2μV p-p 이하인 제품

(8) CMRR : > 100dB 이상인 제품

(9) Low cut filter : 0.1 Hz 인 제품

(10) High cut filter : 130 Hz인 제품

(11) A/D Conversion : 16bits인 제품

(12) 샘플링 주파수 : 200, 400, 800 Hz인 제품

2. 데이터 처리

(1) 감도

- EEG 입력 : 1,2,3,5,7,10,15,25,50,75,150,300,500,750,1000,1250,2500 ㎶/mm

인 제품

- DC 입력 : ± 2.5 volt인 제품

(2) Chart speed : 1,5,10,20,30,60,90,120,180,240, 360,480,600 sec인 제품

(3) Low cut filter : None, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 10Hz인 제품

(4) High cut filter : None, 12, 15, 35, 70, 130Hz 인 제품

(5) AC interference filter : 50 or 60 Hz인 제품

(6) Pattern : Unlimited sets of programmable montage인 제품

(7) 기준전극선택 : User define (A1, A2, A1+A2,..) Average (unsuitable

electrode deletion function),  Reference인 제품

(8) 마킹 신호 : 광자극,과호흡, 무제한 추가가능인 제품

3. 화면 표시

(1) 해상도 : 1920×1080 pixel

(2) 디스플레이 채널수 : 무제한

(3) 디스플레이 칼라 : 256 colors 이상인 제품

(4) 파형위치 조정이 가능한 제품

(5) 파형 일시정지 기능 : 가능

(6) 파형 속도 : 1,5,10,20,30,60,90,120,180,240, 360,480,600 sec/page인 제품

(7) 시간 마크 : 0.1,1s 인 제품

(8) 이벤트 마크 : 화면 상단표시가 가능한 제품

(9) EEG 스케일 조정이 가능한제품 : 50,75,100,150,200,300,500,2000㎶ 인 제품

4. 측정 모드

(1) Time mode : Manual timer, Recording timer, Remaining timer, HV,

POST HV timer인 제품

(2) Timer counting rate : Unlimited인 제품

(3) Sampling frequency : 200, 400, 800 Hz인 제품

5. 리뷰 모드

(1) 조정가능 아이템 : 몽타주, 감도, 시간상수, high,Low cut filter, 기준전극, 표시

속도인 제품

(2) 바로가기 기능 : 특정 이벤트, 페이지, 특정시간인 제품

(3) Display mode : Continuous, high speed, high speed with pausemanually

page by page,  manually second by second,  and manually waveform

centering인 제품

(4) Display information : Event, Channel number, montage, and comment

and others인 제품

6. 광 자극

(1) Lighting intensity : 230.4 lumens (maximum)이상인 제품

(2) Stimulation modes : Unlimited automatic, manual, and single인 제품

(3) Mode Operation : Continuous operation with intermittent loading

(4) Duty cycle : Unlimited

(5) Automatic stimulation

- Stimulation rate : 1 to 60 Hz인 제품

- Stimulation period : Unlimited인 제품

- Pause period : Unlimited인 제품

(6) Manual stimulation : Manually set frequency and stimulation period인 제

품

- Photic frequency : 1 to 60 Hz인 제품

- Stimulation tome : Unlimited인 제품

- Pulse mode : automatic, manual 인 제품

- Single stimulation : automatic, manual인 제품

7. 전원 사양

(1) Line voltage, Line frequency : AC 220V to 240V, 50 or 60 Hz인 제품

(2) Power consumption : 750VA 이하의 제품

3. 구 성

1. Main data processing unit -----------------------------1 set

- windows XP operation 이상

- pentium processor 이상

- 2GB ram 이상

- 80GB master HDD 이상

- 500GB slave HDD 이상

- DVD-RW 이상

- super VGA 이상

- Vidio capture card

- Network 카드

- system master software

2. 키보드 & 마우스 ------------------------------------- 1set

3. 20인치 LCD 모니터 ----------------------------------- 1ea

4. 20 버튼 programmable keyboard ------------------------- 1ea

5. EEG Amplifier kit ------------------------------------ 1kit

6. Tethered EEG personality module with adaptor ------------- 1ea

7. Twin EEG recoard and review software(built-in)------------ 1ea

8. potential brain mapping software(built-in) ----------------- 1ea

9. compressed spectral array(CSA) analysis software(bulit-in) - --- 1ea

10. spectral frequency mapping software(built-in) ------------- 1ea

11. Medacal grade power supply --------------------------- 1ea

12. mobil cart ------------------------------------------ 1ea

13. adjust arm for amplifier ------------------------------- 1ea

14. photic stimurator with arm ---------------------------- 1ea

15. EEG surface electrode ------------------------------- 50ea

16. EEG review station(review 및 analvsis 프로그램 포함) ------------ 1ea

17. 사용자메뉴얼 --------------------------------------------- 1ea

18. 서비스메뉴얼 --------------------------------------------- 1ea

19. 검사용 cap ---------------------------------------------- 1ea

20. 전용 Review 프로그램 -------------------------------3 copy 이상

21. 기타 장비구동에 필요한 악세사리 ------------------------------1set

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체   하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게

공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며공사 시공시 병원

의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.