사 양 요 구 서

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		초음파기 (Ultrasound system)	set	1

1. 일반적인 요구사양

1. 산부인과용으로 최적화된 제품

2. 트랜듀서 연결포트가 3개 이상인 제품

3. 무상써비스기간이 3년 이상인 제품(트랜듀서포함)

4. Extension 모니터를 제공해 주는 제품

5. BW printer 및 color printer가 포함된 제품

6. 본원의 PACS와 연동이 가능한 제품

7. 모니터의 position 변동이 쉬운 제품

8. 220V, 60Hz의 전원을 사용하는 제품

9. 터치스크린으로 조작이 가능하며 사용자 편리하도록 설정이 가능한 제품

2. 사 양

1. Main Console

1) System Operating/Display Modes

- Digital Beamformer  or CPWG (Compound Pulse Wave Generator)

인 제품

- System Processing channel

Acquisition channel : 33,792 채널 이상인 제품

Processing channel : 33,792 채널 이상인 제품

- B-Mode, M-Mode가 가능한 제품

- Color Flow mode가 가능한 제품

- PW Doppler with High PRF(PW)가 가능한 제품

- Color Flow Imaging(CFI)가 가능한 제품

- Power Doppler Imaging(PD)가 가능한 제품

- Tissue Doppler Imaging(TD)가 가능한 제품

- Simultaneous B/PW, B/CFM, B/PD, B/TD, B/M, B/3D가 가능한 제품

- Real-time Triplex Mode: B/CFM/PW, B/PD/PW가 가능한 제품

- Colorized B, M, and PW Doppler display가 가능한 제품

- Imaging frequency range : 1.3 - 16.5 MHz 혹은 2 ~16 MHz인 제품

2)  B-Mode and M-Mode Imaging

- Gray scale levels : 256 level 이상인 제품

- Persistence : 8 step이상인 제품

- B Gray Scale Map : 12 maps 이상인 제품

- B Edge enhancement : 5 step 이상인 제품

- Line Filter : 3 setp 이상인 제품

- M Sweep Speed : 4 step 이상인 제품

- User selectable dynamic range control : 180 dB 혹은 200 dB (Wide DR)

인 제품

- User selectable scan depth :  0cm - 30 cm이상인 제품

- B-mode Cine playback with storage :  256 MB이상인 제품

- B Colorization : 5 chroma maps 이상인 제품

- Write Zoom : 4 배 이상인 제품

- Read Zoom : 2.4배 이상인 제품

3) Color Flow Mode 혹은 Color Flow Imaging

- Frequency Range :  1-15Mhz 혹은 Pen, Gen(depending on probe)

- Color Maps : 8 Maps이상인 제품

- CFM Gain : 30dB range, 1dB steps 혹은 0 ~ 100 %인 제품

- CFM Velocity Scale Range

PRF : 100Hz to 11kHz 혹은 600 Hz to 14k Hz

- Wall Filter : 8 - 3000Hz인 제품

- Line Density : 4 steps이상인 제품

- Line Filter : 4 steps이상인 제품

- CFM Spectrum Inversion이 가능한 제품

- CFM Baseline Shift : 16 steps이상인 제품

- CFM Threshold : 0-255 steps인 제품

- Balance : 25-225,  step size 5 혹은 16 steps인 제품

- Color Display Mode :  V(Velocity),V-T(Velocity + Turbulence),

V-P(Velocity + Power), T(Turbulence), P-T(Power + Turbulence)인 제품

- Realtime Triplex  Mode가 가능한 제품

5) Power Doppler Imaging(PD)

- Frequency Range : 1-15 Mhz 혹은 Pen, Gen(depending on probe)

- PD Maps : 8 Maps이상인 제품

- Gain : 30dB range, 1dB steps 혹은 0~100%인 제품

- Velocity Scale Range

PRF : 100Hz to 11kHz 혹은 1 ~ 23khz인 제품

- Wall Filter : 8 - 3000 Hz 혹은 0 ~ 3 level인 제품

- Line Density : 4 steps 이상인 제품

- Line Filter : 4 steps 이상인 제품

- Maximum Steerable Angle : +/- 30 degree or more 혹은 +/- 20 degree인

제품

- Balance : 25-225,  step size 5 혹은 1 ~ 16 steps인 제품

- Realtime Triplex  Mode :  B + CFM/PW in any depth

6) Measurements and Calculations이 가능한 제품

- General B-Mode and 3D의 측정 및 계산이 가능한 제품

- Distance(Point to Point)의 측정 및 계산이 가능한 제품

- 2D Trace(Trace to length)의 측정 및 계산이 가능한 제품

- Area/Circumference :  Ellipse/ Trace

- Volume : 1 Distance, 1 Ellipse, 1 Ellipse 1 Dist. + 1 Elipse, 3 Distance,

Planimetric Volume(3D Only)

- Hip Joint

- Histogram

- Comprehensive body pattern package

- OB calculations and Fetal biometry with summary report

- Vascular calculations with summary report and automatic trace capability

- Include fetal growth and trending with multi gestational growth and

gestational age

- Cardio Measurements / calculations

- Additional  Measurements / calculations

7)  Image /Volume Storage

- On board image storage software

- Cine memory : at least 3000 B-Mode images 혹은 Image cine 5400

frames, loop cine 8192 lines인 제품

- Dual/Quad Image CINE Display가 가능한 제품

- Image file  : DICOM file, JPEG file로 변환이 가능한 제품

- Backup function to DVD/CD-R(W) 가능한 제품

- AVI files : conversion and expert to MO or DVD/CD-R(W)

- Hard Disk Storage : 320 GB 이상인 제품

8) Operator Interface

- Active probe ports : 3개 이상인 제품

- Integrated HDD : 320GB 이상인 제품

- Integrated DVD/CD-RW drive가 포함된 제품

- Interactive back lighting keys 포함된 제품

- Context sensitive help utility 포함된 제품

- Touch Screen : 9인치 이상의 LCD 혹은 LED인 제품

- Monitor : 19" LCD이상인 제품

2. 이미지 최적화 기능

1) Auto Optimization 혹은 QuickScan 기능이 내장되어 있는 제품

2) Coded Harmonics 혹은 Tissue Harmonic 기능이 내장되어 있는 제품

3) Virtual Convex 혹은 Trapezoidal 기능이 내장되어 있는 제품

4) Raw Data Processing 혹은 Post Imaging Processing 기능이 있는 제품

5) SRI II( Speckle Reduction Imaging) 혹은 SRF 기능이 내장되어 있는 제품

6) FFC( Frequency Focus Composite) 혹은 Dynamic Receive Focusing 기능이

내장되어 있는 제품

7) CRI( CrossXbeam ) 혹은 SCI 기능이 내장되어 있는 제품

8) HD-Flow( High Definition Flow) 혹은 DPD ( Directional Doppler )기능이

내장되어 있는 제품

9) Inversion Mode 혹은 Pulse Inversion기능이 내장되어 있는 제품

10) Realtime 4D 혹은 4D Live Imaging가 가능한 제품

11) TUI ( Tomographic Ultrasound Imaging) 혹은 Multi slice view가 가능한

제품

12) VOCALII 혹은 VOCAL 기능이 가능한 제품

13) Advaced VCI 혹은 Oblique View가 가능한 제품

3. 트랜듀서

1) Wide Band Convex Transducer

- Frequency : 2.0 - 5.0 MHz 혹은 2.0 - 6.0 MHz인 제품

- Application :  Abdomen, OB Gyn, Urology, Pediatrics

2) Wide Band Convex Volume Transducer

-  Frequency : 2.0-8.0 MHz 혹은 4.0-8.0 MHz인 제품

- Application : OB, GYN, Pediatric, Urology

3) Wide Band Convex Transducer

- Frequency :  4.0 - 9.0 MHz 혹은  5.0 - 9.0 MHz

- Application : OB Gyn, Urology

4. DICOM3.0 Connectivity

3. 구성품

A) 혹은  B)

A) 구성품

1. Main systems ---------------------------------- 1systems

- Pentium core2duo processor 2 GHz

- Main Memory : DDR SDRAM 4GB

- STAT HDD(500GB)

- DVD multi Recoardable drive

- LAN : 10/100/1000 BASE-T

- windows Embedded OS

- 4 active Tranducer port for simultaneous tranducer connection(include

pencil probe)

- Light of control panel label

- Input and output connectors on the rear panel

- Prevention for fan niose in the systems

- 2-button footswitch

- 9" Wide LED touch screen control

- display resolution : 800 × 480 × 24bit

- Height : adjustable +260mm(1340 ~ 1600mm)

- b-mode(2D), m-mode, color m-mode

- Free Angle m-mode(Arbitrary M-mode)

- pulse wave doppler-mode(pW)

- Directional power doppler M-mode(DPD)

- Tissue Doppler Imaging Mode(TDI)

- Contrast Enhanced Image(Low-MI)

- Simultaneous Modes

- Selectable Alternative mode

- colorized modes

- Time line display

- Multi Image Display

- Quick Scan(in B-mode, PW-mode)

- Speckle Reduction Filter(SRF)

- Spatial Compounding Imaging(SCI)

- Sonoview(Image Archive)

- patient Information Database

- Image Archive intergrated on CD/DVD

- Support for External USB 2.0 HDD drive

- Cine for 5,400 frames, Loop review dor 8,192 line

- Doppler Auto trace

- DynamicMR plus

- HDVI

- 3D MXI

- Dicom 3.0

2. Probe

- C2-6IC prove(convex) --------------------------------- 1ea

- VR5-9 probe (Vaginal) ---------------------------------- 1ea

- V4-8 (3D Convex) -------------------------------------- 1ea

3. PRINTER

- BW printer(sony D897MD) --------------------------------- 1ea

- color Printer(Sony D23MD) --------------------------------- 1ea

4. Opereation & service Manual ------------------------------ 각 1권

5. 휴대용도플러 --------------------------------------------- 1ea

6. Extension monitor ---------------------------------------- 1ea

7. 기타 장비구동에 필요한 악세사리 ------------------------------ 1set

B)구성품

1. Ultrasound systems consol ------------------------------ 1system

2. Coded Excitation ----------------------------------------- 1set

3. Auto optimize ------------------------------------------- 1set

4. Coded Harmonic Imaging ---------------------------------- 1set

5. Virtual Convex ------------------------------------------ 1set

6. Tru Access, Raw Data processinf(postprocessing) -------------- 1set

7. FFC(Frequency Focus Composite) --------------------------- 1set

8. SRI II(speckle Reduction Imaging) --------------------------- 1set

9. CRI(CrossXbeam) -----------------------------------------1set

10. HD-Flow(High Definition Flow) ---------------------------- 1set

11. Inversion Mode ----------------------------------------- 1set

12. B-Flow ----------------------------------------------- 1set

13. Dicom 3.0 --------------------------------------------- 1set

14. Advanced 4D ------------------------------------------- 1set

15. Ci-5D Wide Band Convex Transducer ----------------------- 1ea

16. RAB40-8D Wide Band Convex Volume Transducer ------------- 1ea

17. IC5-9-D Wide Band Convex Transducer --------------------- 1ea

18. Color Printer ------------------------------------------- 1ea

19. B/W printer -------------------------------------------- 1ea

20. 사용자메뉴얼 -------------------------------------------- 1ea

21. Extention monitor ---------------------------------------- 1ea

22. 휴대용도플러 -------------------------------------------- 1ea

23. Extension monitor --------------------------------------- 1ea

24. 기타 장비구동에 필요한 악세사리 ----------------------------- 1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체   하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게

공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원

의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.