사 양 요 구 서

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		뇌혈류측정기	set	1

1.일반적인 요구 사양

1. 무상써비스 3년 이상인 제품(프로부포함)

2. worklist 지원이 가능하며 본원의 PACS와 연동이 가능한 제품

4. 220V, 60Hz의 전원을 사용 할 수 있는 제품

2. 사 양

1. 신호의 획득방식 : Digital 방식인 제품

2. 지원가능한 Transducers :  CW방식 2MHz probe, PW방식 2MHz probe, CW

방식 4MHz probe, CW방식 8MHz probe 혹은 2 ㎒ Power M-mode Hand

held  MultiTransducer, 4Mhz tranducer copuler인 제품

3. M-Mode gates의 수 : 250gates 혹은 Power M-mode (66 channels & 66

gates)인 제품

4. dispaly mode : Spectrum + M-Mode, Spectrum + M-Mode + Multigate,

Spectrum + M-Mode + Profile, Spectrum + Profile, Digatal power M-Mode

color, Digatal power  D-Mode color  spectrum, Spectrum + M-Mode ,

FLOW TRAX D-MODE 혹은  power m-mode, Power m-mode +  d-mode 인

제품

5. 측정 Data의 변환 : Excel, PDF, BMP, AVI, WAV , MAT Format 혹은 PDF,

RTF, DICOM인 제품

6. Data저장 시간 : MAX 152 시간 이상인 제품

7. Velocity Profile Mode(혈관중심확인 기능)가 가능한 제품

8. 조작방법 : Touch Screen, Remote Control, Wirelss Mouse 혹은 Remote

Control unit 으로 각 설정별 조작이 가능한 제품

9. software :  M-Mode, Velocity Profile, Continuous Soundtrak Storage,

Interactive Summary Mode, Exam Trending, Statiscal Analysis, unilateral

Monitoring Software, User Selectable Language support - Korean, English,

Russian, German, Spanish, Inituitive graphics report, User Defined

Protocols, On-line Help, Virtual Keyboard 혹은 Spencer Power M-mode

Software, Micro Embli Auto Detection Software, Continuous Soundtrak

Storage, Exam Trending 인 제품

10. Monitoring : Continuous Soundtrak  Storage

11. 혈전자동발견 및 저장기능이 내장된 제품

12. Exam Trending 파라미터 : Systolic, Diastolic & Mean Velocity, PI, RI,

Systolic & Diastolic Ratio, HR 혹은 Systolic & Diastolic Ratio,(RI), ( S.I ),

( P.I ), MAX velocity, MIN velocity,  MEAN velocity MIN/MAX ....Systolic

& Diastolic Ratio,(RI), ( S.I ),( P.I ), MAX velocity인 제품

13. Summary Report : D-MODE 결과 출력시 2개의 대표되는 파라미터값을 User

가 원하는대로  디스플레이하고 출력할 수 있으며 출력시 page당spectrum의 개수

또한, 변경이 가능하거나 혹은 66 Gate를 통해 대뇌혈관의 약 8㎝되는 깊이를 동

시에 실시간 detect 하므로 실제 혈관의 움직임을 보는 것과 같다. 각 혈관의 깊이

와 폭을 자동으로 알 수 있으며 color mage로 혈관의 협착이나 경련, 막힘 등을

바로 진단할 수 있는 제품

3. 구 성

A) 혹은 B)

A) 구성품

1. MAIN POWER M-MODE ------------------------------------------ 1ea

- Windows XP Operation System and Spencer Technologies custom software

- 160GB hard dis

- Built in DVD system

- VGA Graphics Resolution : 1024x768

2. PROBE

- 2㎒ Power M-mode Doppler Transducer/handheld probe ----------------  1ea

- 4㎒ Transducer Coupler ------------------------------------- 1ea

3. Remote Control Unit -------------------------------------------1ea

4. 17" LCD Monitor (Local Supply) ---------------------------------- 1ea

5. Optical Mouse ------------------------------------------ 1ea

6. 200GB HDD ------------------------------------------- 1ea

7. Color inkjek Printer )-----------------------------------------1ea

8. Dicom work list (MWL) system --------------------------------- 1ea

9. Standard Accessories

- Spencer Power M-mode Software -------------------------------- 1ea

- Micro Embli Auto Detection Software ------------------------------- 1ea

- Track Software ------------------------------------ 1ea

- Stereo Headphones --------------------------------------------- 1ea

- Boom Microphone ------------------------------------- 1ea

- PMD150 Operating Manual ----------------------------------- 1ea

- PMD150 Service Manual ----------------------------------------1ea

- Ultrasonic Gel ------------------------------------- 1ea

- Power cord ------------------------------------- 1ea

B) 구성품

1. Sonara /tek module---------------------- 1ea

2. Software

- Difgnistic sofrware ---------------------------------- 1ea

- High resolution M-mode with 250 gate mininum resolution --- 1ea

- touchscreen operation -------------------------------- 1ea

- use selectable Language (Korean) ----------------------- 1ea

- Interactive summary screens -------------------------- 1ea

- Inituitive graphics report ------------------------------ 1ea

- Exam trend ---------------------------------------- 1ea

- Use Define protocols --------------------------------- 1ea

- Multigate display of up to 8 spectral waveforms ----------- 1ea

- On-line Help -------------------------------- 1ea

- Virtual Keyboard ----------------------------------- 1ea

3. 2MHz Diagnostic probe ------------------------------- 1ea

4. 4MHz Extracranial probe ------------------------------ 1ea

5. Velocity Profile-------------------------------------- 1ea

6. Hand held remote control ------------------------------ 1ea

7. Acquasonics conductive gel, one 25L bottle---------------- 1ea

8. T-spray probe disinfecant ----------------------------- 1ea

9. korean Localization KIt ------------------------------ 1ea

10. Color Inkjet printer ---------------------------------- 1ea

11. Modular cart --------------------------------------- 1ea

12. LCD 19" color monitor ------------------------------------ 1ea

13. Deck Top computer -------------------------------------- 1ea

- Microsoft windows XP

- Intel pentium Dual Core processor

- HDD : 16BG

- RW combo

- RAM : 2GB

14. User Manual Korean ------------------------------------- 1ea

15. Dicom work list system ------------------------------------ 1ea

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체   하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게

공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원

의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.