사 양 요 구 서

부서명 : 검진센터

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		위내시경 set (Gastrofiberscope)	set	1

1.일반적인 요구 사양

1. 3년 이상의 무상써비스 기간을 가지는 제품

2. 촬영 이미지를 본원의 PACS와 연동할 수 있는 제품

3. scope에서 이미지의 촬영이 가능한 제품

4. 내시경검사용 모니터는 의료용 LCD모니터인 제품

2. 사 양

1. 위내시경 scope

1) Optical system

- Field of view : 140도인 제품

- Depth of field : 3~100mm 혹은 4 ~ 100mm인 제품

2) Distal end

- Outer diameter : 9.2mm인 제품

3) Insertion tube

- Outer diameter : 9.2mm 혹은 9.0mm 인 제품

4) Bending section

- 상향각도 : 210도인 제품

- 하향각도 : 90도 혹은 120도인 제품

- 오른쪽각도 : 100도 혹은 120도인 제품

- 왼쪽각도 : 100도 혹은 120도인 제품

5) Working length : 1,030mm 혹은 1,050mm인 제품

6) Total length : 1,350mm 혹은 1,373mm인 제품

7) Instrument channel

- Inner diameter : 2.8mm인 제품

8) 줌 기능 : 1.6배 혹은 2배인 제품

2. 프로세서

1) White Balance 기능이 기본적으로 장착되어 있는 제품

2) 색 변환 영상강조 기능 : MBI 기능 혹은 I -  scan 기능이 있는 제품

3) 전면 판넬 조작 방식 : 버튼 방식 혹은 터치스크린 방식인 제품

4) 아리리스기능 : Average/Peak/Automatic Iris 혹은 Average / Peak기능

이 있는 제품

5) 칼라 tone 조정 : Red/Blue ± 5단계이상 조정이 가능한 제품

3. light source

1) 램프타입 : 300W 제논램프를 사용하는 제품

2) 램프수명 : 400시간 이상의 제품

3) 응급 램프 :  Halogen lamp 12V, 35W 혹은 3W LED(내장형)인 제품

4. 내시경검사용 모니터

1) 모니터 사이즈 : 19인치 이상의 제품

2) 화면 해상도 : 1280 X 1024 이상인 제품

5. 칼라프린터

1)해상도 : 403 dpi 이상인 제품

3. 구 성

1. 위내시경 scope --------------------------------------  3ea

2. 내시경 프로세서 -------------------------------------  1set

3. 내시경용검사용 모니터-------------------------------  1ea

4. 카트 ---------------------------------------------  1ea

5. 칼라프린터 -----------------------------------------  1ea

6. 케이트웨이용 PC

- 케이트웨이PC용 본체 --------------------------------  1ea

- 게이트웨이PC용 모니터 ------------------------------  1ea

- 게이트웨이PC용 키보드 ------------------------------- 1ea

- 게이트웨이PC용 마우스 -------------------------------- 1ea

- PACS view 프로그램 --------------------------------- 1ea

7.  게이트웨이용 PC(EPM-3500용)

- 케이트웨이PC용 본체 --------------------------------  1ea

- 게이트웨이PC용 모니터 ------------------------------  1ea

- 게이트웨이PC용 키보드 ------------------------------- 1ea

- 게이트웨이PC용 마우스 -------------------------------- 1ea

- PACS view 프로그램 --------------------------------- 1ea

8. 내시경 세척기 ----------------------------------- 1set

9. 기타 위내시경 구동을 위한 악세사리 -------------------- 1set

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도

상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제

대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비

로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득     이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.