사 양 요 구 서

부서명 : 마취과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		마취기	set	2

1. 일반적인 요구사양

1. 무상써비스 기간이 3년 이상인 제품

2. 내부 부속 교체없이 성인, 소아, 신생아에 사용이 가능한 제품

3. 배터리가 내장되어 있어 전원공급 차단시에도 사용이 가능한 제품

4. 호흡가스와 닫는 호흡회로 시스템은 134도 스팀소독이 가능한 제품

5. 마취기 본체에서 Et Co2의 측정이 가능한 제품

6. 신생아부터 성인까지 사용이 가능한 피스톤-실린더형 인공호흡기 혹은 상     승용 벨로우즈 타입인 제품

2. 사 양

1. 장비구동에 필요한 가스 : 산소/아산화질소/공기

1) 조절범위 :  0.2 - 18 ㅣ/min 혹은 0.5 - 15L/min인 제품

2) 중앙가스공급장치로 부터 필요로 되는 압력

- 산소 : 2.7 ~ 6.9 bar 혹은 41 ~ 88 psig

- 아산화질소 : 2.7 ~ 6.9 bar 혹은  41 ~ 88 psig

- 공기 : 2.7 ~ 6.9 bar 혹은  41 ~ 88 psig

3) 전자 감압기를 통해 적어도 산소가 아산화질소 대비하여 25% 또는 200 ml/min

을 유지할 수 있게 하는 기능이 있는 제품

4) 산소 우회공급버튼 : 35L/min 이상인 제품

5) 산소 안전 유량 조절 버튼 작동 : 0 ~ 12 L/min 혹은 0.5 ~ 10 L/min 기화기

거쳐 호흡회로 시스템으로 가스 전달

6) 대기모드에서 환자 정보, 의료가스 사용량 및 조합을 사전에 세팅이 가능한 제품

7) 공기 또는 아산화질소 부족시 시각적 청각적 알람 발생하는 제품

2. 호흡회로 시스템

1) 저유량과 최소유량 마취를 위한 재 호흡 시스템

2) 수동 모드 사용 시 환자의 기도압력을 제한 할 수 있는 조절 밸브 내장

- 조절 범위 : 5 ~ 70 hPa 혹은 0.8 ~ 70 cmH2O

3) 성인, 소아, 신생아 인공호흡모드시, 정확한 1회 호흡량 전달이 가능한 제품

4) 수술중 인공호흡 작동시에도, 1회 호흡량 손실없이 소다라임을 교체 가능한 제품

5) 가스 손실을 최소화 하여 저공해 수준의 호흡회로를 운영

3. 인공호흡기

1) 성인, 소아, 신생아까지 적용되는 인공호흡기를 내장하고 있는 제품

2) 볼륨 및 압력 조절방식의 인공호흡 모드가 가능한 제품

3) 이산화탄소 흡수기 용량 : 1.5 L 혹은 800g인 제품

4) 응급시, 산소 작동 시스템이 내장된 제품

5) VCV,PLV, PCV, VCV sync, PCV sync. , 수동 모드, 오픈 서킷 모드가 가능

한 제품

6) 모니터링 : 프레시 가스유량 & 기도 압력,의료 용 및 마취가스 (O2, N2O,

EtCO2, Hal,Enf,Iso,Sev.Des)

7) 자동 손실에 대한 점검 및 탄성도 보정 기능이 있는 제품

8) 피스톤 형태의 인공호흡기 또는 상승형 벨로우즈 형태의 인공호흡기가 내장된 제

품

9) VCV모드 사용시, 음압 제한 및 모니터링이 가능한 제품

10) 샘플 가스 재활용이 가능한 제품

11) 최대 흡기 유량 : 150 L/min or 120 L/min인 제품

12) 시간상수, 용적환기,압력환기,용적환기동조,압력환기 동조 모드

13) 자발 적으로 호흡할 수 있도록 환전 개방형 호흡모드 : Spant. Mode 혹은 Open

circuit mode

14) 용적환기와 조합된 압력보조, 압력환기와 조합된 압력보조 모드

15) 무호흡 백업 기능을 가진 압력 보조 모드

16) 외부적인 전원 문제 발생 시에도 수동모드는 사용가능

17) 동적 탄성 보정 또는 정적 탄성 보정 기능

18) 호흡 서킷 교체 후 대기모드에서 시스템 탄성도를 점검할 수 있다.

19)  인공호흡 파라미터

- 일회호흡양 : 20 to 1400 mL 혹은 20 to 1500 mL

- 흡기멈춤 :  0 to 60% 혹은  5 to 75%

- 호기말양압 : 0 to 20 hPa 혹은  4 to 30 cmH2O

- 호흡수 : 3 to 100 bpm 혹은 4 to 100 bpm

- 흡기대호기 비율 : 5:1 to 1:99 혹은 2:1 to 1:8

- 흡기 시간 : 0.2 to 6.7  sec 혹은  0 to 5 sec

- 압력제한 :  Peep +10 to 70 hPa 혹은 12 to 100 cmH2O

- 흡기유량 : max 150 L/min 혹은 120 L/min

- 유량 트리거 : 0.3 to 15L/min 혹은 0.2 to 10L/min

4. 인공호흡과 가스 모니터링

1) 스크린 : TFT 컬러 평면 스크린

2) 마취가스 모듈이 마취기에 내장되어 있는 시스템

3) 스크린 세팅을 다양하게 구성할 수 있다

4) 로그 북 기능

- 이벤트, 알람과 측정값들을 기록

- 측정값을 수치로 표시

5) 줌 기능과 함께 그래프 형식의 트렌드 표시

- 아산화질소,산소,이산화 탄소 농도,마취약제농도, 분당호흡양, 환자 폐 탄성도

- 트렌드 시간 : 0.5,1,2,4,8 시간 단위

6) 압렺 측정 범위 : -20 - 99 hPa or -40 - 100 cmH2O

- 표시 파라미터 : 최대치 압력,중간압력,평편구간 압력,호기말양압

7) 유량측정의 영점조절이 가능한 제품

- 유량 센서는 134도에서 스팀소독이 가능해야 하고 재사용할 수 있는 타입이다.

- 호흡수 범위 : 1 to 100 l/min 혹은  4 to 100 bpm

8) 의료용 가스농도

- 산소 (반영구적 타입)

- 이산화탄소 : 0 to 10 Vol.% 혹은 0 to 15 Vol.%

- 아산화질소

9) 마취가스농도

- 할로탄 : 0 - 8.5% 혹은 0 - 6%

- 엔프로란 : 0 - 8.5% 혹은 0 - 6%

- 아이소프로란 : 0 - 8.5% 혹은 0 - 6%

- 데스프로란 : 0 - 22% 혹은  0 - 20%

- 세보프로란 : 0 - 10% 혹은 0 - 8%

10) 나이 조절이 가능한 MAC(최대폐포마취농도) 계산 기능

11) 다른 마취가스 사용시 자동 인식 기능

5. 알람

1) 측정하는 파라미터(호기용적,이산화탄소농도,기도압력,유량)가 환자로 부터 분리되었

을 때 발생

2) 측정 가능한 파라미터

- 기도압력 상한/하한

- 분당호흡양 상한/하한

- 흡기 산소농도 상한/하한

- 흡기 이산화탄소 상한치

- 호기 이산환탄소 상한/하한

- 모든 센서 고장에 대한 알람

- 시,청각적 알람을 통해 알람 레벨의 우선순의 식별

6. 백업 전원 시스템

1) 전원 고장시 자동으로 무정전 전원장치 시스템으로 전환  최소 30분 최대 90분

사용가능

7. 전원 :  220V / 60 Hz

3. 구성품

A) 혹은  B)

A) 구성품

1. 마취기본체 ----------------------------------------- 2set

2. Frame ------------------------------------------------- 2ea

3. Localization Kit, ANSI DISS with O2 Drive -------------------- 2ea

4. N2O Pipeline ---------------------------------------------2ea

5. 7900 System English Software and Korean manual -------------- 2ea

6. Volume & Pressure & SIMV Mode ----------------------------2ea

7. Electrical outlet ------------------------------------------ 2ea

8. AC Inlet and power cords,220-240V -------------------------- 2ea

9. Active Scavenging System ----------------------------------2ea

10. Bag support arm ----------------------------------------- 2ea

11. Basic start-up kit ---------------------------------------- 2ea

12. CO2 Canister-reusable ------------------------------------ 2ea

13. O2 Hose Assembly --------------------------------------- 2ea

14. N2O Hose Assembly -------------------------------------- 2ea

15. Air Hose Assembly --------------------------------------- 2ea

16. EVAC Hose Assembly ------------------------------------- 2ea

17. S/5 Avance Operation Manual -------------------------------2ea

18. S/5 Avance Service Manual -------------------------------- 2ea

19. Flow sensor --------------------------------------------- 6ea

20. 환자감시장치(필립스 MP50) --------------------------------- 2ea

1) 12.1" Full touch screen operation

2) PPV, horizontal Trend view

3) ST-Map Display

4) OT/QTc Interval Monitoring

5) Measurement parameter module

- 5-lead EKG, Resp, NIBP, spo2,

- Measurement parameter module (1Temp, 2IBP)

- 4 Module slot rack

6) 구성품

- 모니터 본체 --------------------------------- 2ea

- spo2 모듈 ------------------------------------ 2ea

- EKG 모듈 ----------------------------------- 2ea

- NIBP 모듈 ---------------------------------- 2ea

- IBP 모듈 ------------------------------------- 4ea

- 마취기용 모니터 Arm ---------------------------- 2ea

- EKG 5-lead wire 및 EKG cable ----------------  2 set

- EKG 3-lead wire ---------------------------- 2 set

- spo2센서 및 spo2 케이블 ----------------------- 2 set

- NIBP 커프set(LA, A, Ped) 및 케이블 -------------- 2 set

- temperature sensor -------------------------- 2 ea

- 기타 장비구동에 필요한 악세사리  ----------------- 2 set

B)구성품

1. 마취기 본체 ------------------------------------ 2 set

- Gas dosage with Low-flow flowmeters(O2, N2O, Air)

- O2 Deficiency signal and N2O shut-off valve

- ORC(oxygen-Ratio-control) system prevents delivery of hypoxic

mixture

- O2 flush valve (50L/m)

- APL valve(Airway Pressure Limitation)

- Central gas supply connectors NIST(DIN-adapted) for O2, N2O, Air

- pressure display for CPS

- Trolley with cupboard

- multiple socket outlet

- selector button N2O/Air

2. sw version 4.21 ------------------------------------------ 2ea

3. clic adapter ---------------------------------------------- 2ea

4. Ext. O2 outlet ------------------------------------------- 2ea

5. Angled Ext. O2 flowtube ----------------------------------- 2ea

6. rail, External Flowtube ------------------------------------ 2ea

7. 6mm connector ------------------------------------------- 2ea

8. 12" Arm set --------------------------------------------- 2ea

9. flexible Arm --------------------------------------------- 2ea

10. water Trap --------------------------------------------- 2ea

11. O2 hose 5m / N2O hose 5m / Air hose 5m ------------------- 2set

12. sample line set ------------------------------------------ 2ea

13. Dis. hose set ------------------------------------------- 2ea

14. Open reservoir scavenger ASM ---------------------------- 2ea

15. Hose ASM --------------------------------------------- 2ea

16. 사용자메뉴얼 -------------------------------------------- 2ea

17. 환자감시장치(필립스 MP50) --------------------------------- 2ea

1) 12.1" Full touch screen operation

2) PPV, horizontal Trend view

3) ST-Map Display

4) OT/QTc Interval Monitoring

5) Measurement parameter module

- 5-lead EKG, Resp, NIBP, spo2,

- Measurement parameter module (1Temp, 2IBP)

- 4 Module slot rack

6) 구성품

- 모니터 본체 --------------------------------- 2ea

- spo2 모듈 ------------------------------------ 2ea

- EKG 모듈 ----------------------------------- 2ea

- NIBP 모듈 ---------------------------------- 2ea

- IBP 모듈 ------------------------------------- 4ea

- 마취기용 모니터 Arm ---------------------------- 2ea

- EKG 5-lead wire 및 EKG cable ----------------  2 set

- EKG 3-lead wire ---------------------------- 2 set

- spo2센서 및 spo2 케이블 ----------------------- 2 set

- NIBP 커프set(LA, A, Ped) 및 케이블 -------------- 2 set

- temperature sensor -------------------------- 2 ea

- 기타 장비구동에 필요한 악세사리  ----------------- 2 set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체   하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게

공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원

의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.