사 양 요 구 서

부서명 : 검진센터

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		대장내시경 (Colonoscope)	set	1

1.일반적인 요구 사양

1. 3년 이상의 무상써비스 기간을 가지는 제품

2. 현재 본원에 설치된 올림푸스 내시경용 비디오센터와 호환이 가능한 제품

3. scope에서 이미지의 촬영이 가능한 제품

4. HD급 이미지를 구현 할 수 있는 제품

5. 가변경도 조절 기능이 있는 제품

2. 사 양

1. 대장내시경

1) 광학 시스템

- 관찰각도 : 140도인 제품

- 관찰깊이 : 5 ~ 100mm인 제품

- 시야방향 : 0〫

2) 삽입튜브

- Outer diameter : 13.2mm인 제품

3) Insertion tube

- Outer diameter : 12.9mm인 제품

4) Bending section

- 상향각도 : 180도인 제품

- 하향각도 : 180도인 제품

- 오른쪽각도 : 160도인 제품

- 왼쪽각도 : 160도인 제품

5) Working length : 1,330mm이상인 제품

6) Total length : 1,655mm이상인 제품

7) Instrument channel

- Inner diameter : 3.7mm인 제품

- Minum visable dictance : 4mm인 제품

3. 구 성

1. 전자대장내시경--- --------------------------------- 1대

2. 기타장비구동에 필요한 악세사리---------------------------1set

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도

상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제

대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체

하여 재납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득

이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며공사 시공

시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한

다.