사 양 요 구 서

부서명 : 영상의학과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		이동용 X-ray (Portable X-ray)	set	2

1.일반적인 요구 사양

1. 장비가 이동 중임을 멜로디를 통해 알려줄 수 있으며 사용자가 음량을 멜로

디를 On/Off 시킬 수 있는 제품

2. 본체 범퍼 및 충격 감지 센서 범퍼 안쪽에 센서가 내장되어 있어 충돌 발생

시 장비의 구동신호가 차단되어 자동으로 장비가 멈출 수 있는 제품

3. 촬영 중 표시기능 방사선 촬영 중 Ready 및 촬영중임을 콜리메이터에 장착

된 램프를 통해 알 수 있으므로 무의식 중 발생할 수 있는 방사선 피폭을 예방

할 수 있는 제품

4. 배터리 충전 중에 촬영이 가능한 제품

5. 무상써비스기간이 본체(튜브포함)는 3년, 구동모터는 5년 이상인 제품

2.사 양

1. Inverter type high frequency X-ray generator

1) Rating

– Max. tube voltage : 125 kV 이상인 제품

– Max. tube current : 160 mA 이상인 제품

– Nominal power : 12.5 kW 이상인 제품

2) Adjustment of tube voltage : 40 - 125 kV (1 kV) 이상

3) Setting of mAs : 0.32 - 320 mAs 이상인 제품

4) Shortest exposure time : 3.2 msec 이하인 제품

5) Exposure during battery charging 가능

2. Heavy duty X-ray tube unit

1) Effective focal spot size : 0.7 mm 이상인 제품

2) Max. anode heat storage capacity : 300 kHU 이상인 제품

3. X-ray Beam Collimator

1) Inch-mover buttons : Yes

– Subtly forward and reverse drive of the main unit

– Cart movement from collimator panel

2) Field knob

– Open and close the collimator leaf for suitable radiation field

3) All free buttons

- Adjustment of focus-film distance, rotation, extension and

contraction of the cross-arm

4) Light beam switch

– Light the collimator lamp

4. X-ray tube support

1) Max. X-ray tube reach : 120 cm인 이상인 제품

2) Floor to  Focus height focal height : 60 ~ 201 cm 이상인 제품

3) Column height : 193 cm 이상인 제품

4) Arm rotation : ± 270 degree 이상인 제품

5. Main body with cart

1) Motor Drive Speed를 조절 할 수 있는 제품

– Forward : 5 km/h 이상인 제품

– Backward : 5 km/h 이상인 제품

2) 등판각도 : 7 degrees 이상인 제품

3) Voltage of battery : 12 Volt

4) Capacity of battery : 20,000 mAs

5) Alarm sound during driving : Yes

6) Color coded exposure status indicator : Yes

7) Cassette storage capacity : 10 PCs 이상인 제품.

8) System Weight : 390 kg 이하인 제품

9) Dimension (W × L × H) : 58 × 115 × 193  cm 이하인 제품

3. 구성품

1. Inverter type high frequency X-ray generator, 320mAs  -------- 2ea

2. Heavy duty X-ray tube unit, 300KHU -----------------------2ea

3. X-ray beam collimator  ---------------------------------- 2ea

4. X-ray tube support ------------------------------------- 2ea

5. Main body with cart ------------------------------------ 2ea

6. 에이프런 ---------------------------------------------- 2ea

7. operation & Service manual ------------------------------ 2ea

8. 기타 장비 구동에 필요한 악세사리---------------------------- 2set

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도

상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대

금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자와 방사선 안전관리자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로

교체하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야

한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될

때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부

담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은

무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사

로부터 무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득

이하게  공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사

시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서

부담한다.

13. 장비 설치후 납품업체 혹은 납품업체에서 지정하는 업체에서 최초 검사를 실

시하여 그 결과를 병원에 제출하며 그에 따른 비용은 전액 납품업체에서 부담 한

다.