사 양 요 구 서

부서명 : 진단검사의학과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		원심분리기	set	1

1.일반적인 요구 사양

1. 3년 이상의 무상써비스 기간을 가지는 제품

2. 사 양

1. 속도

1) 최대속도 : 4600 rpm 이상

2) 속도조절 : 100-6,000 rpm, 100 rpm 씩 증감 혹은 200-4600 rpm, 100 rpm

씩 증감.

3) 속도표시 : 디지털 디스플레이. 0-6,400 rpm, 100 rpm 씩 증감 혹은 LCD 디스

플레이

2. 최대 RCF

1) 최대 RCF : 4259xg (Swing rotor) 이상

2) RCF 설정 : 10-4,830 xg, 100 xg 씩 증감 혹은 RPM 및 RCF 자동연산

3. 최대용량 : 3000ml 혹은 3 x 340ml

4 적용가능한  로터

1)  80x15ml / 100x10ml/ 24x50ml / 160x1.8ml / 140x6ml /

l8x100ml / 4x250(350,650x750)ml 혹은 1.5mlx60 /2ml x 60 / 5ml x 60 / 7ml

x 60 / 10ml x 45 / 15ml x 45 / 25ml x 18 / 30ml x 18 / 50ml x 15

2) microplate

5. 제어방식 : 마이크로-프로세서 콘트롤 (인버터) 혹은  32 비트 고속 마이크로 프

로세서 시스템

6. 알람

1) 발생 가능한 메시지 : Open/Imbalance/Speed/Error 혹은 Door Open,

Imbalance 등

7. 가속/감속

1) 가속 : Rapid/Slow/Super Slow 혹은 10 단계

2) 감속 : Rapid/Slow/Super Slow 혹은 10 단계

8. 타이머

1) 설정 :  1-90초,(1초씩 증감), 10초-900초(10초씩 증감), 1분-90분(1분씩 증

감),10분-900분(10분씩 증감) 혹은 최대   9시간  59분 59 초

9. 디스플레이

1) 방식 : LED 혹은  LCD 액정 디스플레이

2) 디스플레이 파리미터 : Speed, RCF, Time, 가속/감속 혹은 동작 상태,  속도

(RPM/RCF), 시간, 프로그램 번호, 에러 메시지 (Door Open, Imbalance 등),

브레이크 설정, RPM/RCF 선택

10. 자동평형기능 : 자동평형 로터 및 불평형양 감지센서 탑재

11.  온도 설정 범위  : -4 ℃ ~ 40 ℃ 혹은 이상

12. 무게 불균형 보상 범위 : 75 g 이하

3. 구 성

A) 구성품 혹은 B)구성품

A) 구성품

1. Main Unit ----------------------------------------------1 ea

2. Swing Rotor -------------------------------------------- 1 ea

3. Aluminium Bucket --------------------------------------- 1 ea

4. Tube Rack for 100 x 10ml -------------------------------- 1 ea

5. Operation & Service Manual  -------------------------------1 ea

6. 기타 장비 구동에 필요한 악세사리 ----------------------------- 1set

B) 구성품

1. Main Unit ----------------------------------------------- 1ea

2. Swing Rotor --------------------------------------------- 1ea

3. Swing Rotor Bucket --------------------------------------- 1ea

4. Tube Rack for 5ml/7ml ------------------------------------- 1ea

5. Operation & Service Manual  -------------------------------- 1ea

6. 기타 장비 구동에 필요한 악세사리 ------------------------------ 1set

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도

상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제

대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비

로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득     이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.