사 양 요 구 서

부서명 : 신축병동(산후조리실)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		환자용 침대	set	17

1.일반적인 요구 사양

1. 환자 이동형 침대 3대, 전동침대 14대

2. 사용상 해로운 균열, 찌그러짐 등의 표면 결함이 없으며 견고해야 한다.

3. 각 부분의 작동 상태는 원활하여야 하며 이상이 없어야 한다.

4. 침대의 전 부품을 포함한 무상보증기간은 3년이상

2. 사 양

1. 전동침대 14대 (3-motor)

1. 외형

1) 침대 전체 규격(overall) (L x Wmm) : 2180 x 950 혹은 2178 x 956 혹은

2160 x 920 혹은 2160 x 930

2) 침상 규격(Bad Top)(L x Wmm) : 2030 x 900 혹은 2066 x 850 혹은 2080 x

850

3) 침대 높이(Hight)(H 메트리스 제외) : 410 ~ 870 혹은 420 ~ 750 혹은 420 ~

740

2. 몸체프레임

1) 재질 : 일반압연강제 혹은 냉간압연강판

2) 두께 :  2.0t 이상

3. 침상 판넬(Bad Space)

1) 재질 : 사출 성형물 혹은 PP 재질로 사출성형 혹은 ABS 및 P.P사출형

2) 침상 패널 하부 보강 지지대 포함

3) 판넬의 크기

- 등  판 : 820 x 790 혹은 825X750 혹은 815 X 740 혹은810 X 640

- 엉덩판 : 820 × 250 혹은 825X210 혹은 815 X 285 혹은810 X 300

- 다리판 : 820 x 440 혹은 825X290 혹은 815 X 285 혹은810 X 300

- 발  판 : 820 x 790 혹은 825X560 혹은 815 X 495 혹은810 X 500

4. 헤드 & 풋 프레임

1) 재질 : ABS 혹은 ABS 및 PP재질

5. 사이드 레일

1) 형태 : 슬라이드타입

2) 상부프레임

- 재질 : 알루미늄 혹은 STEEL

- 부착방법 : 리벳팅 혹은 용접

3) 사잇대

- 재질 : STS 304 혹은 알루미늄

- 제작방법 : 리벳팅

6.  침상 연결조인트

1) 재질 : 고강도 나이론 수지와 다이케스팅 혹은 아연(ZN)재질 혹은 steel타입

7. 식탁

1)  식탁상판

- 크기 : 850×350 혹은 810 x 380혹은 855X 380

- 재질 : 고강도 P.E 혹은 ABS사출 성형 혹은 P.P 재질

2) 급락방지장치 포함

8. 바퀴(독일산 및 유럽형 하우징 커버타입 바퀴 사용)

1) 크기 : 125mm 혹은 5"

2) 브레이크 형태 : 개별브레이크

9. 침대다리

1) 재질 : Steel파이프

2) 조립방법 : 볼트식 및 핀타입

10. 충격범퍼

1) 소재 : ABS 소재 혹은 우레탄 사출링

11. 메트리스

1) 크기(L x W x H) mm : 1880×800×100 혹은 1910 x 820 x 100 혹은

1930×850×100 혹은 1900 x 820 x 100

2) 재질 : 친환경,국가인증기관에서 인증을 받은 제품혹은 FDA 인증 혹은 항균시

험 성적서를 받은 제품

12. 모터(독일산 디버트 혹은 덴마크산 리낙사 제품)

1) 사용 전원 : 220V, 60Hz

2) power

- 등판 : 600N 이상

- 다리 및 발판 : 400N 이상

- 높낮이 : 600N 이상

13. 환자용 리모컨 및 간호사 리모컨 1set 씩 포함

14.  폴대꽂이 및 폴대 포함

2. 이동형침대 (3대)

1. 외형

1) 침대 전체 규격(L x W x H) cm : 2020×700×510~860 혹은 2000 X 700 X

450~930 혹은 1930 x 730(W) x470 ~ 800

2) 침상 규격(L x W x H)  cm : 1840×590×860 혹은 1930 X 600 X450~930 혹

은 1800 x 600 x470 ~ 800

2. 작동 부위 : 등판 및 전체 상하높낮이

3. 작동 방법

1) 작동원리 : OIL-HYDRAULIC 실린더

2) 최대하중 : 300kg 이상

4. 상판

1) 구성 : 등판 및 다리판

2) 재질 : STS 304 혹은 플라스틱 사출성형 혹은 바닥판(AL) + 외관(Steel)

3) 등받이 조절 : 가스 쇼바

5. 사이드레일

1) 재료 : AL + Steel pipe 혹은 sts상/하부,sus사잇대 혹은 알미늄 + Steel

2) 구조 : 슬라이드식

6. 바퀴

1) 크기 : 독일산 6"토탈브레이크 타입 혹은 유럽형 6"토탈브레이크 타입

2) 브레이크 : 폐달을 밟으면 바퀴  4개가 동시에 고정 및 풀림이 가능한 중앙잠금

장치(Central Lock System)

7. 폴대꽂이 포함

8. 매트리스

1) 두께 : 7cm 이상

2) 재질 : 친환경,국가인증기관에서 인증을 받은 제품혹은 FDA 인증 혹은 항균시

험 성적서를 받은 제품

3. 구성품

1. 전동침대(3-moter 침대)

1. 전동침대 ----------------------------------------------- 14대

2. 옷장형상두대 -------------------------------------------- 14대

3. 환자용리모컨 및 간호사용리모컨------------------------------ 14set

4. 매트리스 ----------------------------------------------- 14대

2. 이동형침대 (B형,환자운반용침대)

1. 이동형침대 (B형) ------------------------------------------ 3ea

2. 매트리스 ------------------------------------------------ 3ea

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체   하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게

공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원

의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.