사 양 요 구 서

부서명 : 영상의학과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		X-ray 발생장치	set	1

1. 일반적 요구사항

1. 무상 써비스 기간이 3년 이상인 제품(본체 및 튜브 포함)

2. 잔고장이 없고 견고한 제품

3. 기존의 병원에서 사용 중인 Flat panel Detector와 완벽하게 호환이 가능한 제

품

4. Wall stand 싱크로기능 포함되어 있는 제품

2. 사  양

1. X-ray 발생장치

1) 최대주파수 : 50Khz

2) 정격 : 150KVP 이상

3) 전력 : 80KW 이상

4) 단시간 정격 : 150KV 500mA

125KV 630mA

100KV 800mA

80KV 1000mA

5) 방사선 설정 범위

- KV : 40 ~ 150KV 이상

- mA : 10 ~ 1000mA 이상

- 시간 : 0.001 ~ 10sec

6) 자기진단기능 : LCD 판넬에 표시

7) 설정메모리 : 400 프로그램 이상

8) 표시방식 : 설정값을 디지털로 표시

9) 설정방식 : 터치판넬

10) 자동노출조정 : AEC 기능

2.  X-ray 튜브

1) 초점크기 : 0.6 / 1.2 mA

2) 양극열축척용량 : 400KHU 이상

3) 타켓각도 : 16도

4) 양극회전 속도 : 9700RPM 이상

3.  X-선 콜리메이터

1) 최대주파수 : 150KV

2) 조사야범위

- 형태 : 직사각형

- 최대범위 : 523 X 523 , SID 100Cm 기준

- 최소범위 : 0 X 0 , 최대로 닫았을 경우

3) 조작 : 자동 또는 수동 선택가능

4. 천정형 튜브 지지대

1) 이동범위

- 수직이동 : 1,600mm(400 ~ 2,000mm)

- 수평이동 : 최대 4,450mm

- 횡단이동 : 최대 2,700mm

2) 잠금 해제 스위치 : 모든 잠금을 버튼 하나로 해제 가능

3) 천정형 지지대의 정확한 이동 : 핀으로 정지시키는 기계장치센터를 정확히 맞춰

주는 장치

4) 조정 패널 위치 : 조정 팬널내 & 지지대의 후면

5) 레일의 재질 : 알루미늄

6) 형식 :　CH-200 or DST-100A

7) 수직축에 대한 회전 각도 : ±180도

8) 수평축에 대한 회전 각도 : ＋120 ~ -180도(0 and ±90도에 클릭정지 기능)

9) 자동 추적기능

- 디텍터 이동

- 디텍터 이동 및 각도

- 테이블 디텍터 이동

- 테이블 천반 위/아래 이동

3. 구성품

1. 제너레이터 ----------------------------------------------  1set

2. X-ray tube ---------------------------------------------  1set

3. x-ray tube suspension ------------------------------------  1set

4. collimator ----------------------------------------------  1set

5. 조작판넬 --------------------------------------------- 1ea

6. 에이프런 ------------------------------------------------ 3 set

7. 산모용 에이프런 ------------------------------------------ 2 set

8 . 기타 장비구동에 필요한 악세사리 -----------------------------  1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자 및 안전관리책입자의 참석하에 실시 한 것

만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체

하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때

까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하

여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득     이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공 및 원상복구하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13. 장비 설치후 납품업체 혹은 납품업체에서 지정하는 업체에서 최초 검사를 실시하여 그 결과를 병원에 제출하며 그에 따른 비용은 전액 납품업체에서 부담 한다.

14. 입찰에 참가를 원하는 업체는 반듯이 설치 장소를 확인 후 설치가 가능한 업체만 입찰 참여가 가능함.

15. X-ray 촬영실 내부 도색 작업 실시한다.