사 양 요 구 서

부서명 : 검진센터

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		Gastrofiberscope(위내시경)	ea	5
		Colonofiberscope(대장내시경)	ea	3
		Electronic Information systems(전자내시경)	set	2
		Electrosurgical Unit(전기수술기)	ea	1

1.일반적인 요구 사양

1. 고화질의 HD 영상 구현 가능

2. 3년 이상의 무상써비스 기간을 가지는 제품(위•대장내시경스코프 포함)

3. 촬영 이미지를 본원의 PACS와 연동할 수 있는 제품

4. scope에서 이미지의 촬영이 가능한 제품

5. 내시경검사용 모니터는 의료용 LCD모니터인 제품

6. 내시경 프로세서, 라이트 소스 및 관련 악세사리 2set

7. 위내시경 scope 5대

8. 대장내시경 normal type 2대, long type 1대

9. 내시경용 Electrosurgical Unit(전기수술기) 1대

2. 사 양

1. 위내시경 scope

1) Optical system

- Field of view : 140도

- 시야방향 : 0도(forward viewng)

- Depth of field : 3~100mm

2) Distal end

- Outer diameter : 9.8mm

3) Insertion tube

- Outer diameter : 9.5mm

4) Bending section

- 상향각도 : 210도

- 하향각도 : 90도

- 오른쪽각도 : 100도

- 왼쪽각도 : 100도

5) Working length :  1,030mm

6) Total length : 1,350mm

7) Instrument channel

- Inner diameter : 2.8mm

8) 줌 기능 : 최대 2배 이상

2. 대장내시경

1) 광학 시스템

- 관찰 각도 : 140도

- 시야방향 : 0도(forward viewng)

- 관찰 깊이 : 5 ~ 100mm

2) 삽입튜브

- Outer diameter : 13.2mm

3) Insertion tube

- Outer diameter : 12.9mm

4) Bending section

- 상향각도 : 180도

- 하향각도 : 180도

- 오른쪽각도 : 160도

- 왼쪽각도 : 160도

5) Working length

- long type : 1680mm

- short type : 1330mm

6) Total length

- long type : 2005mm

- short type : 1655mm

7) Instrument channel

- Inner diameter : 3.7mm

8) 줌 기능 : 최대 2배 이상

9) 가변 경도 조절 기능 포함

3. 프로세서

1) White Balance 기능

2) 전면 판넬 조작 방식 : 버튼 방식

3) 아리리스기능 : Average/Peak/Automatic Iris

4) 칼라 tone 조정 : Red/Blue ± 7단계 이상

5) HD 출력단자 : 가능

6) 자동노출(automatic exposure) : 17단계 이상

7) 색 변환 영상강조 기능 (NBI 기능) 포함

4. light source

1) 램프타입 : 300W 제논램프

2) 램프수명 : 500시간 이상

3) 응급 램프 : Halogen lamp 12V, 35W

5. 모니터

1) 모니터 사이즈 : 19인치

2) 화면 해상도 : 1280 X 1024

6. 칼라프린터

1) 해상도 : 403 dpi 이상

7. gateway PC 및 모니터 포함

8. Electrosurgical Unit(전기수술기)

1) 고주파 : 330 ~ 380KHz

2) 모노폴라 outout

- cut 단계 : 1/2/3

- cut 출력 : 120W @ 500Ohm

- pulse cut 단계 : slow/ fast

- pulse 출력 : 120W / 500Ohm

- Coag 단계 : Soft / forceCoag1/forceCoag2

- Coag 출력 : 120W @ 500Ohm, 50W @ 100Ohm, 120W @ 500 Ohm

3) 바이폴라 output

- Cut 단계 : 1/2/3

- cut 출력 : 120W @ 500Ohm

- Coag 단계 : soft

- Caog 출력 : 120W@100Ohm

3. 구 성

1. Gastrofiberscope(위내시경)----------------------------------  5ea

2. Colonofiberscope(대장내시경)

1) normal type -------------------------------------------- 2ea

2) long type ---------------------------------------------- 1ea

3. Electronic Information systems(전자내시경)

1) 내시경 프로세서(NBI 기능 포함) ------------------------------ 2ea

2) 라이트소스-----------------------------------------  2set

3) 내시경용검사용 모니터--------------------------------------  2ea

4) 카트 --------------------------------------------------  2ea

5) 칼라프린터(소니) -----------------------------------------  2ea

6) 케이트웨이용 PC

① 케이트웨이PC용 본체 --------------------------------  2ea

② 게이트웨이PC용 모니터 ------------------------------  2ea

③ 게이트웨이PC용 키보드 ------------------------------- 2ea

④ 게이트웨이PC용 마우스 -------------------------------- 2ea

⑤ PACS view 프로그램 ------------------------------------- 2ea

4. Electrosurgical Unit(전기수술기)------------------------------- 1ea

5. 기타 위내시경 구동을 위한 악세사리 ---------------------------- 1set

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전

액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체

하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야

한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득     이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.