사 양 요 구 서

부서명 : 영상의학과(응급촬영실)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		DR X-ray 1set	set	1

1. 일반적 요구사항

1. 2 - Detector 타입의 제품(Fixed type , Wireless type)

2. 무상 써비스 기간이 3년 이상인 제품(본체 및 튜브 포함)

3. 잔고장이 없고 견고한 제품

4. 단상 220V, 60Hz 혹은 3상 380V의 전원의 사용이 가능한 제품

5. DICOM 3.0을 지원하는 제품

2. 사  양

1. Digital Flat Detector(Fixed type)

1) Detector with field size : 43 x 43cm 혹은 41.5 x 42.6cm

2) Detector type : Amorphous Silicon

3) Resolution : 3040 x 3040 pixel 혹은 3320 x 3408 pixel

4) Pixel pitch : 139 micro meter 혹은 125 micro meter

5) A/D conversion : 14 bit

6) Detector piece 수량 : 1

2. Digital Flat Detector(wireless type)

1) Digital reception :Amorphous Silicon/CsI 혹은 Amorphous Silicon

2) Active Area : 34cm x 43cm 혹은 35cm x 43cm

3) Active Matrix : 2k x 3k  혹은 2800 x 3408

4) A/D conversion : 16 Bit 혹은 14 bit

5) Pixel pitch : 143 micro meter 혹은 125 micro meter

6) Detector piece 수량 : 1

3. High frequency X-ray generator

1) 제너레이터 용량 : 80Kw

2) KV범위 : 40 ~ 150KVP

3) 최대 mA범위 : 1000mA

4) mAs범위 : 0.5 ~ 850mAs 혹은 0.5 ~ 800mAs

5) Exposure time : 1ms ~ 0.5sec 혹은 1ms ~ 10sec

6) AEC(Automatic exposure control) 가능

4. X-ray Tube assembly

1) Anode Heat capacity : 400,000HU 이상

2) Focal Spot : 0.6/1.0mm 혹은 0.6/1.2mm

3) Nominal Voltage : 150kV

4) 튜브 보호기능(Tube overload protection) 포함

5. Vertical tilting wall stand

1) 구동방식 : 모터구동 및 수동

2) Usable X-ray field : 43 x 43cm 혹은 41.5 x 42.6cm

3) grid

- type : Fixed Grid 혹은 Removable Grid

- lines : 80line/cm 혹은 52line/cm

- ratio : 15 : 1 혹은 12 : 1

- SID : 180cm

4) Height rate : 270 to 1720mm 혹은 363 to 1623 mm

5) Tilting range : -20 ~ +90 degrees

6. Bucky table with floating tabletop.

1) Table 종류 : 8 Way Elevating Table 혹은 6 way elevating table

2) 구동방식 : 모터구동

3) 상하 이동 범위 : 51.5 - 95.5cm 혹은 41 ~ 90cm

4) Table top의 크기 : 240 x 80cm 혹은 202 x 81.5cm

5) Grid

- Type : Stationary 혹은 Removable Grid

- line : 80line/cm 혹은 52line/cm

- ratio : 15 : 1 혹은 10 : 1

- SID : 115cm 혹은 110cm

6) Maximum patient weight : 150kg 이상

7. Ceiling Suspended column for X-ray tube assembly

1) Ceiling suspended column for X-ray tube assembly

2) Longitudinal travel : 295cm 이상

3) Transverse travel : 140 cm 이상

4) Vertical travel : 160cm 이상

8. Auto Tracking

1) Wall bucky mode tracking

9. Operating Station

1) System Hardware

- Operation systems : Windows XP 혹은 Windows7 pro 64bit

- Hard disk 용량 : 80GB 이상

- Image storage capacity : 10,000 images 이상

- Preview Image : 4 sec 이하

- 모니터 : 19 inch TFT Color  LCD 혹은 19 inch touch screen LCD

2) System S/W

- Transfer of patient list and examinations from the HIS/RIS

- Auto and manual patient registration

- Patient, study, image data management

- Easy Workflow

- Worklist handling

- Shutter and Image Verification tool

- DICOM Communication S/W

9. DICOM Package

1) DICOM Basic Work List Management

2) DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS)

3) DICOM Grayscale Standard Display Function

10. Advanced Application Software : DIAMOND s/w 혹은 NE Software

3. 구성품

1. Fixed type flat panel Detector ------------------------------  1set

2. Wireless type flat panel Detector ----------------------------  1set

3. Generator -------------------------------------  1set

4. X-ray tube -------------------------------------  1set

5. X-ray tube suspension ----------------------------  1set

6. Vertical tilting wall stand ----------------------  1set

7.  Bucky table with floating tabletop. -----------------------------  1set

8. acquisition workstation -----------------------------  1set

9. Dicom 3.0 --------------------------------------  1set

10. 에이프런 ------------------------------------------------ 3 set

11. 산모용 에이프런 ------------------------------------------ 2 set

12. 책상 및 의자(2인용)----------------------------------------- 1set

13. 기타 장비구동에 필요한 악세사리 ------------------------------  1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자 및 안전관리책임자의 참석 하에 실시 한 것

만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품 시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체

하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간 내에 원외반출 수리 시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치 시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때

까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하

여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수 시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치 시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득     이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공 시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13. 장비 설치 후 납품업체 혹은 납품업체에서 지정하는 업체에서 최초 검사를 실시하여 그 결과를 병원에 제출하며 그에 따른 비용은 전액 납품업체에서 부담 한다.

14. 입찰에 참가를 원하는 업체는 반드시 설치 장소를 확인 후 설치가 가능한 업체만 입찰 참여가 가능함.