사 양 요 구 서

부서명 : 진단검사의학과(검진센터)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		근전도기	set	1

1. 일반적인 요구사항

1. 4채널 이상의 제품

2. 무상보증기간 3년 이상

2. 사 양

1. 증폭기

1) 채널 : 4 채널 이상

2) 민감도 : 10,20,50,100,200,500uV/div;1,2,5,10mV/DIV 혹은 0.5uV/D ~

20mV/D, 15 단계

3) 절연모드 판별비 :  115dB 이상 혹은 160dB

4) 공통모드 판별비 :  채널 1,2 : 100dB 이상 ,  채널 3,4 : 90dB 이상 혹은

124dB

5) 연결 타입 : 1.5mm 터치방지연결구, 5핀 DIN 연결구 혹은 LAN Type

6) input impdence

- Balance : 1000Mohm 혹은 200Mohm

- common : 1000Mohm 혹은 200MoHm/25pF

7) Noise Level : 0.6uV(10Hz ~ 5KHz) 혹은 0.4uV(2Hz ~ 10KHz) short input

8) Isolation Mode Rejection : 115dB이하 혹은 160dB 이하

9) commom mode rejection ratio : 100dB 이상 혹은 124dB 이상

10) 민감도 : 1uV/Div ~ 10mV/Div 혹은 0.5uV/D ~ 20mV/D, 15단계

11) 필터

- High pass : 0 .04~ 500Hz 혹은 0 ~ 3KHz, 16단계

- low pass : 30Hz ~ 10KHz 혹은 20Hz ~ Open, 12 단계

- Notch filter : 50 ~ 60Hz

12) Resolution : 16bit

2. Acquisition

1) sweep speeds : 0.5ms/Div ~ 1,000ms/Div 혹은 0.1ms/D ~ 16sec/D

3.  A-D 변환기

1) 규격 : 16-비트

2) 주파수 : 채널당 76.8-kHz (2-채널 모드), 채널당 38.4-kHz 샘플링 속도 (4-

채널 모드) 혹은 6채널 모드

4. 평균기

1) 채널당 평균치 개수 : 1에서 10,000 혹은 1에서 9990

2) 잡음 판별 : 최대 스케일의 %로 부분 판별, 모든 채널에 대해 켜거나  끌 수 있

거나 혹은 Root Mean Square방식

3) 스윕 속도 : 0.5 to 1000 ms/div in 24 steps. 혹은 0.1 ms/D -16sec/D

4) point per channel : Normal, Old and even, normal and plus/minus

program dependent up to 1200

5. 파형표시

1) 유발전위 :  32 traces, 16 trials 혹은  32 traces, 16 trials

2) F파/H반사 :  20 traces 혹은  10 traces

3) 신경전도 :  7 traces 혹은  10 traces

4) 반복성 신경자극 : 50 traces

6. 자극기

1) 반복자극속도 :  0.01에서 90pps까지 자극타입, 스윕속도, 프로토콜에 따라 보

통형과 무작위 반복자극형이거나 혹은 0.01 ~ 50

7. 전기자극기

1) channel : 1 output

2) 타입 : 손으로 들수 있고 고정전류자극기로서 손잡이에 디지탈 자극세기 다이얼

과  자극 트리거가 있거나 혹은 손으로 들수 있으며 손잡이에 자극세기 및

검사변경 버튼 있는 장비

3) 펄스 시간 : 50 ~ 1000us, 50us 단위로 증가시키거나 20에서 1000us

4) 전력대역 : 0에서 100mA, 380V 최대전압 혹은  0에서 100mA, 350V 최대전

압

5)  해상도 : 0.5mA 혹은 0.1 / 0.02mA

6) Max. intensity Resolution : 0.1/0.02mA

7) 안전 장치 : 과전류방지, 예기치 않은 아웃풋 제한

8) stimulus mode : single, repertitive, refractory, collision, double, train

8. 음성자극기

1) 헤드폰 과 이어폰

2) 프리젠테이션 : 좌, 우 둘다, 또는 둘 다 아님.

3) 자극 타입 : Click

4)  클릭 : 100-μs 스퀘어 웨이브 클릭, 희박, 압축, 또는 양극교류

5) 데시빌 범위 : 10 에서 95dB nHL 혹은 132dB peSPL

6) 화이트노이즈마스킹 :  0에서 80dB 아래 대측성 마스킹 자극 레버 혹은

15-99dB peSPL

9. 시각자극기

1) 시각유발전위검사용 비디오 자극기 :  NTSC 또는 PAL 마이크로놈 시각유발전

위검사용 흑백 비디오, 패턴-역패턴  체크보드 자극 기능 혹은 전화면, 좌측반화

면, 우측반화면, 외쪽위화면우축위화면, 왼쪽아래화면, 우측아래화면 또는 이상

- 자극 : 중심고정 타겟, 개별적 정면, 반면 자극이 가능 혹은  패턴 전환, Onset,

고글 또는 이상

- 스퀘어크기 :  수평축을 가로질러 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 32, 64 또는 128체

크 가능 혹은 4, 8, 16, 32, 64, 128  또는 이상

- 시각모니터 : 17 인치 모니터

2) 3-in (8-cm) LED 자극기 : 0.25-인치(6.4밀리미터) 적/흑 혹은 사각의 패턴-

역패턴 체커보드 자극기 혹은 LED goggle

3)  LED 고글 : 광패턴 자극, 좌, 우 또는 모두 선택 가능 혹은 좌, 우 또는 모두

선택 가능, Flash기능 가능

10. 광 자극기 : 광비율 1～25HZ, 0.72J/플래쉬 혹은 Flash기능 가능

11. 청각 아웃풋 : 2방향 내장형 스피커 혹은 내장형 스피커

12. Continuous save of EMG signal : 600sec(10min) 혹은 900sec(15min)

3. 구 성

A) 구성품 혹은 B) 구성품

A)구성품

1. EMG/EP 메인 컴퓨터-------------------------------------.1 세트

1) 인텔 i3 2100 프로세서

2) 300GB 하드디스크, 2기가바이트 램

3) LCD 19" 모니터

4) DVD RW CD-롬 드라이브

5) 키보드, 마우스, 데스크탑 케이스

6) HP 레이저 프린터

2. 기본 유닛---------------------------------------------- 1 세트

3. 4-채널 EMG/EP 증폭기------------------------------------  1 개

4. 근전도검사용 소프트웨어(EMG) : EMG, QEMG, SFEMG------------ 1 개

5. 신경전도속도검사용 소프트웨어(NCV):  ------------------------- 1 개

Motor, Sensory, CTS, F-wave, H-reflex, Blink reflex

Myasthenia test, Heart rate variation, Sympathetic skin response, MEP

6. 단운동단위분석(SMUA) 소프트웨어----------------------------- 1 개

7. 다중운동단위분석 (MMUA) 소프트웨어-------------------------- 1 개

8. 체성감각유발전위검사(SEP) ---------------------------------- 1 개

4채널용 Median SEP,  Tibial SEP, Trigeminal SEP

9. 청각유발전위검사(AEP) : BAEP, MAEP,P-300,VEMP-------------- 1 개

10. 시각유발전위검사(VEP)------------------------------------- 1 개

VEP 및 30',60',90' ERG의 패턴 사이즈

11. EMG->AVI 변환 소프트웨어............................................................1 개

12. EMG->WAV 변환 소프트웨어.........................................................1 개

13. 아나토미 뷰 소프트웨어.....................................................................1 개

14. ASCII 아웃풋 유틸리티 소프트웨어...................................................1 개

15. 네트워크 및 랜카드용 리더 소프트웨어 .............................................2 개

16. 다기능 전기자극기(프로그래밍가능)....................................................1 개

17. VEP용 모니터...................................................................................1 개

18. BAEP용 성인용 헤드폰.....................................................................1 개

19. 표 데이터 및 레포트 생성기..............................................................1 개

20. 풋 스위치..........................................................................................1 개

21. 카트(국내공급)..................................................................................1 개

22. 기본 소모품

1) 사용 매뉴얼......................................................................................1 개         2) 일회용 단극성 근전도 바늘  25mm...................................................10 개

3) 일회용 단극성 근전도 바늘  38mm...................................................10 개

4) 일회용 단극성 근전도 바늘  50mm...................................................10 개

5) 링 전극............................................................................................1 개

6) 막대 전극.........................................................................................1 개

7) 일회용 접지전극................................................................................1 박스

8) 일회용 표면전극................................................................................2 박스

9) 줄자......................................................................................................... 1 개

10) 저항제거용 크림................................................................................ 2 개

11) 전도성 겔................................................................................................. 2 개

12) 외과용 테잎........................................................................................... 2 박스

13. 프린터 용지................................................................................................1 팩

B)구성품

1. Basic System includeing ----------------------------------- 1set

Main Unit on cart, power supply unit, Dedicated keyboard, 22" Flat screen

display, windows 7 opertion, keyboard, Bulti-in louspeaker

2. 3-key foor switch ----------------------------------------- 1ea

3. Amplifier Arm for cart ------------------------------------- 1ea

4. 4-ch EMP/EP Amplifier ------------------------------------ 1ea

5. Constant current stimulator ---------------------------------- 1ea

6. Active stimulation handgrip---------------------------------- 1ea

7. laser jet printer ------------------------------------------- 1ea

8. EMG/NCS/SEP ------------------------------------------- 1set

9. R-R analysis -------------------------------------------- 1ea

10. monometer with vasalva Bugle ------------------------------ 1ea

11. Mouthpiece(respiratory)(125pcs) ---------------------------- 1 box

12. OP/service manual(each) ----------------------------------- 1ea

13. Disp. Monopolar needle(48pcs) 37mm ----------------------- 1 box

14. Disp. Monoipolar needle(48pcs) 50mm ----------------------- 1 box

15. cable for monopolor needle --------------------------------- 2ea

16. Ring electrode ------------------------------------------- 1ea

17. surface electrode(12pcs) ---------------------------------- 3pkg

18. Bar electrode ------------------------------------------- 1ea

19. Interconnection cable(3pcs) -------------------------------- 1pkg

20. Electrode paste ------------------------------------------ 3ea

21. Ten 20 conductive paste ----------------------------------- 3ea

22. Nu PREP ----------------------------------------------- 3ea

23. Tape measure ------------------------------------------- 1ea

24. Ground electrode(25pcs) ---------------------------------- 1box

25. EEG/EP cup electrode (10/pkg) ---------------------------- 1pkg

４．기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을

전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품 시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로

교체하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치 시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때

까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담

하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상

으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8.  제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치 시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이

하게공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사

시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서

부담한다.