사 양 요 구 서

부서명 : 중앙공급실

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		EO gas 소독기	set	1

1. 일반적인 요구사항

1. 무상보증기간 3년이상

2. EO Gas 누출경보기 포함

3. 멸균의 전과정은 자동으로 진행

4. E.O 가스는 1회용 카트리지 방식

5. 문은 Single Door 형식

6. 프린터 포함

7. 미국 FDA 승인장비

2. 사 양

1. 챔버

1) 크기 : 460mm(H)  x  510mm(W)  x  970mm(D)

2) 용량 :  224Liter 이상

2. 전자동 마이크로프로세서 제어

3. 온/냉 cycle에서 자동 소독이 가능

1) 溫 주기 온도   : 55℃에서  3시간 45분 이하

2) 冷 주기 온도   : 37℃에서  5시간 30분 이하

4. Phase가 진행되는 동안 상대습도가 계속적으로 소독 챔버를 확인 가능

5. 새롭게 디자인된 장비 정면의 비디오 스크린을 통해 주기 상태 관찰 가능

6. 가스형태

1) 100% EO gas 사용

2) 각 소독과정마다 Ethylene Oxide cartridge에 한 개의 1회용 순수 EO gas가 담겨있

다.

3) 소독기 챔버 안쪽에 있는 받침대 안으로 카트리지를 가볍게 삽입한다.

7. 장착된 프린터로 다음과 같은 사항을 쉽게 알 수 있다.

1)  챔버온도와 압력, 주기 숫자. 선택된 온도, 환기시간, 오류 및 주의code, 등이 소독 전

과정 동안 확인된다.

8. Power : AC220V, 60Hz, 15Amp.

3. 구성품

1. 본체 ------------------------------------------------------- 1 set

2. Sterilizer/Aerator ---------------------------------------------- 1ea

3. Service Manual ----------------------------------------------- 1ea

4. Operation Manual ---------------------------------------------- 1ea

5. Installation Kit ------------------------------------------------ 1ea

6. Basket(上-2,下-1) ---------------------------------------------- 1ea

7. E.O Gas Cartridge ------------------------------------------- 24 ea

8. Printer ------------------------------------------------------ 1ea
9. PRINTER PAPER ------------------------------------------- 20 ea

10. EO gas 누출경보기 -------------------------------------------- 1ea

11. Door gasket -------------------------------------------------- 1ea

12. Steam Rapid Incubator 290(3t시간멸균확인) -------------------------1 Set

13. EO Rapid Incubator 290G(4시간멸균확인) --------------------------- 1set

14. 기타 장비구동에 필요한 악세사리 ---------------------------------- 1set

４．기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항

에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며     병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재

납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기

교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로

처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사

혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로

시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13. 현 중앙공급실에서 사용 중인 EO Gas(3M 5X-LP) 소독기를 무상으로 이전설치 한다.

14. 본원의 중앙공급실 이전 공사시에 본원에서 협조 요청시 적극 협조한다.