사 양 요 구 서

부서명 : 검진센터(영상의학과)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		양방사선 골밀도측정기	set	1

1. 일반적인 요구사양

1. 임상 및 연구목적으로 사용할 수 있는 이중에너지 엑스선 흡수법을 사용하는 골밀

도측정기이다.

2. 전후 요추, 대퇴부 및 전신의 촬영이 가능하여야 한다.

3. 양쪽 대퇴부를 환자의 자세의 변환없이 동시에 측정하는 기능이 있어야한다.

4. 체지방분석 결과는 전신 골밀도 측정시 별도의 검사없이 출력이 가능하여야 한다.

5. 영상의 관심부위(ROI)의 설정이 자동으로 이루어져야 한다.

6. 뼈의 영상과 연산된 T-값과 Z-값이 출력되어야 한다.

7. 방사선을 직접 전기 신호로 변환시켜 방사선 피폭량을 대폭으로 절감하는 64개의

CDTE 검출기 또는 128개의 CdWO4 검출기를 장착하고 있다.

8. 한국인 또는 아시아인 표준치가 포함되어서 직접 환자를 이와 비교분석할 수 있

다.

9. 최고 관접압이 100kv 를 초과하는 장비는 전압의 안정성과 장비성능을 확보하기

위하여 AVR & UPS 1셋트를 공급한다.

10. 무상보증기간은 3년으로 한다.(본체, X-ray 튜브, 기타 악세사리 포함)

11. 본원의 Pasc와 연동이 가능하여야 한다.

2. 사 양

A) 혹은 B)

A) 사양

1. Main Body

(1) X-ray Source Assembly

- X-ray energies : 100 / 140 KVp

- Focal Spot Size : 0.5mm

- X-ray Beam Type : One Pass Linear Fan Beam

- Tube current : 3mA

- Heating Unit : 2,500,000 HU

(2) 방사선 조사량

- A-P Spine : 7 mRem

- Femur : 7 mRem

- Forearm : 7 mRem

- Total Body : 1.5 mRem

(3) Leakage Dose rate : less than 1.0mR/hr at 2 meter

(4) 측정시간

- A-P Spine : 10 sec

- Femur : 10 sec

- Dual Femur : 20 sec

- Forearm : 20 sec

- Total Body : 5.0 Min

- Body Composition : 추가 측정이 필요 없음.

(5) 정밀도

- A-P Spine : 1.0 % 이내

- Femur : 1.0 % 이내

- Dual Femur : 1.0 % 이내

- Forearm : 1.0 % 이내

- Total Body : 1.0 % 이내

(6) 장비운영온도 : 15°C - 32°C

(7) 설치공간 : 300 X 310 cm

(8) 사용전력 : 220VAC, 60Hz

(9) Detector 숫자 : 128개

2. Data Processing System

(1) Computer

- Main Processor, CPU : Pentium Dualcore

- Main Memory : 2GB

- Hard Disk Drive : 500 GB

- CD ROM Drive : DVD R/W

- Operation system :  MS Windows 7(APEX 4.)

- Color Monitor : 20" LCD Monitor

- Printer : Color Laser Printer

(2) Softwares

- AP Lumbar Spine.

- Left / Right Hip.

- Dual Hip Analysis.

- IVA-HD w/AAC

- Onetime Auto Analysis

- Scoliosis Spine Analysis Feature

- Quick Help Program

- Express Exam

- Whole Body

- Body Composition Analysis with InnerCore Visceral Fat Assessment

and Rate of Change

- BCA Reporting with Color Whole Body Image

- Forearm

- FRAX Assessment

- Hip structual analysys(HSA) and Hip Axis length (HAL)

- Prosthetic Hip

- Dicom 3.0

- Genaral Region of Interest

- Worklist

B) 사양

1.Main Body

(1) X-ray Source Assembly

- X-ray energies : 44 / 72 KV

- Focal Spot Size : 0.5mm

- X-ray Beam Type : Narrow Fan Beam

- Tube current : 2.5mA

- K-edge Filter : Samarium

(2) Radiation Dose

- A-P Spine : 1.4mRem

- Femur : 1.4mRem

- Forearm : 0.1mRem

- Dual Femur : 1.4mRem

- Total Body : 0.03mRem

(3) Leakage Dose rate : less than 1.0mR/hr at 1.0 meter

(4) Scan Time

- A-P Spine :  10 sec

- Femur :  10 sec

- Dual Femur :  20 sec

- Forearm :  20 sec

- Total Body : 4.0min

(5) Precision

- A-P Spine : 0.9 % 이내

- Femur : 0.8 % 이내

- Dual Femur : 0.6 % 이내

- Total Body : 0.5 % 이내

(6) Required Minimum Space  : 3.2M X 3.25M

(7) 220VAC, 60Hz

(8) Detector 숫자 : 64개

2. Data Processing System

(1) Computer

- Main Processor, CPU : Pentium Core이상

- Main Memory : 1GB

- Hard Disk Drive : 500 GB

- CD ROM Drive : DVD R/W

- Operation system : MS Windows XP 7

- Color Monitor : 19" LCD Monitor이상

- Printer : Color printer 이상

(2) Softwares

- AP Spine

- Single Femur

- Dual Femur

- Dual-energy Vertebral Assessment(DVA)

- HIPAA SecureView

- Advance hip Assessment

• Geometric parameters : Hip Axis Length and Hip angle

• Femur Strength Index using BMD, Cross-Sectional Moment of Inertia         (CSMI) and Cross-sectional Area (CSA)

• Cortical Thickness Measurement and BMD Colour Bone Mapping

- Forearm

- Total Body BMD

- Combined Report & Scan Protocols

- Composer Physician Reports

- OneScan

- Computer Assisted Densitometry (CAD)

- DICOM

- TeleDensitometry

- Total Body Composition

- HL7

- Multi-User Database

- Database Conversion

- Practice Management Tools

- Washable Table Pad

- Small Animal

3. 구성품

1. Main Body --------------------------------------------- 1set

2. Data Processing System (Computer) ------------------------- 1set

3. Color Laser Printer --------------------------------------- 1set

4. 19“ 혹은 20" Color LCD Monitor --------------------------- 1 set

5. Software package ----------------------------------------1 ea

6. 팬텀 --------------------------------------------------- 1ea

7. Accessories

- Computer Console Table -------------------------------- 1 EA       - Software Package --------------------------------------1 EA

- Positioners ------------------------------------------- 1 Set

- Keyborad ---------------------------------------------1 EA

- Operation Manual -------------------------------------- 1 EA

8. 기타 장비 구동에 필요한 악세사리 ----------------------------- 1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요

구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자 및 안전관리책입자의 참석하에 실시 한 것

만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체

하여 재납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지

초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한

다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터    무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게   공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원   의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13. 장비 설치후 납품업체 혹은 납품업체에서 지정하는 업체에서 최초 검사를 실시하여 그 결과를 병원에 제출하며 그에 따른 비용은 전액 납품업체에서 부담한다.