사 양 요 구 서

부서명 : 일반외과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		유방조직추출기	set	1

1. 일반적인 요구사양

1. 무상보증기간 3년 이상인 제품

2. 경량의 드라이버 사용

3. 초음파진단기와 호환하여 사용 가능

4. 드라이버의 간편한 탈부착 가능

2. 사 양

1. 본체

1) Vacuum : 1개 Vacuum 혹은 2개의  Vacuum 사용

- 원리 : 뒤로  당겨 주는 Vacuum 혹은 뒤로  당겨주는 Vacuum과 밑에서 잡아

당기는 Vacuum사용

2) Cutting 원리 : scissors 원리 혹은 CLCL  원리

3) Clear Mode  & Smart Vac : Saline  bag이 있어 irrigation이 용이. Tissue가

관속에 막혔을 경우 VAC 버튼으로 막힘을 쉽게 제거 혹은 Tissue가  관속에 막혔

을 경우 Clear Mode로 쉽게 막힘을 제거. 시술 중간에 Cutting이 잠시 마췄을 경

우 Bleeding을 자동으로  흡입하여 제거함.

4) Software  Upgrade 가능

2. Probe

1) 원리 : 좌우로  컷팅되어 국내 여성들의 치밀유방 조직도 손쉽게 절삭 가능 혹은

조직을  가장 이상적으로 자를 수 있는 기능으로 Sample 상태의 파손을 막음

2) 2Rumen & Vacuum Hole : 1개의 관으로 되어 있어,채취 조직의 양이 더 많아

시술 시간을 줄여 줄 수 있거나 혹은 2개의 관으로 되어있으며 6개(11G), 7개(8G)

구멍에서 조직을 잡아 주는 역할을 하는 제품

3) Blade Type :  Triconcave Trocar Tip으로되어 있어, 치밀 유방삽입시 손쉽게

가능하며 자동, 수동선택 가능하거나 혹은 Needle 삽입에 용이 하고 피부조직으로

상처를 최소화하고 수동으로 사용 가능한 제품

4) 조직 채취 수동, 자동 가능

5) 조직 채취시 순간 멈춤 가능

6) 니들 회전 가능

7) 노치 길이 : 19mm 혹은  21mm

8) 드라이버 무게 :  0.75kg 이하

9) 니들 크기(외경) :

- 수직 : 7G, 5mm 혹은 8G, 4.9mm

- 수평 : 7G 5mm 혹은 4.2mm

10) 니들 크기(내경, 석션관) : 7G , 4.5mm 혹은 8G  - 2mm

11) 니들 길이 : 7G  - 114mm, 10G - 113mm 혹은 8G - 92.5mm 11G -

92.5mm

12) 샘플량 : 7G - 350mg, 10G - 115mg, 12G - 85mg 혹은 8G  - 300mg,

11G - 95mg, 14G - 37mg

3. 구 성 품

A) 혹은 B)

A) 구성품

1. Mammotome  Control Module 220V --------------------------- 1ea

2. Mammotome EX Holster Cable ------------------------------- 1ea

3. Mammotome Footswitch ------------------------------------ 1ea

4. Mammotome Cart ----------------------------------------- 1ea

5. Mammotome Vacuum Canister ------------------------------ 1Box

6. Mammotome 8G EX Probe --------------------------------- 1Box

7. Mammotome 11G EX Probe -------------------------------- 1Box

8. 홍보물 -------------------------------------------------- 1set

9. 사용자 및 써비스메뉴얼 ------------------------------------ 각 1권

B. 구성품

1. Control Moduel ------------------------------------------- 1ea   2. Vaccum Assist System ------------------------------------- 1ea   3. Cart 01 for Main Unit -------------------------------------- 1ea

4. EnCor Hand - Driver -------------------------------------- 1ea

5. EnCor Dual Foot Padal ------------------------------------- 1ea

6. Installation S/W ------------------------------------------ 1ea

7. Operating / Service Manual --------------------------------- 1ea

8. Power Supply -------------------------------------------- 1ea

9. Accessories

1) Biopsy Probe 7 Gauge ---------------------------------- 5 set

- Needle

- Chamber

- Anesthetic syringe

2) Vacuum Cannister -------------------------------------- 5 ea

3) T - Tube (SCTUB 3000) set ----------------------------- 5 ea

4) Rinse Tube ------------------------------------------- 5 ea

5) X-Bando (홍보용) -------------------------------------- 1 ea

6) 홍보용 Panel for EnCor ---------------------------------- 1 ea

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체   하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 사양서에 제시된 기능은 모두 사용이 가능하여야 하며 구성품 중 빠진 부분이 있   더라도 추가 납품한다.

13. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게

공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원

의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.