사 양 요 구 서

부서명 : 병동

물품분류 번 호	품목번호	품명	단위	수량
		환자용 침대	set	80

1.일반적인 요구 사양

1. 2 - crank 수동형 침대 80대

2. 사용상 해로운 균열, 찌그러짐 등의 표면 결함이 없으며 견고해야 한다.

3. 각 부분의 작동 상태는 원활하여야 하며 이상이 없어야 한다.

4. 침대의 전 부품을 포함한 무상보증기간은 3년이상

5. 보호자침대 및 상두대 포함

2. 사 양

▣ 수동형침대 (2-crank 침대 80대)

1. 외형

1) 침대 전체 규격(overall) (L x Wmm) : 1900~2200 x 800~1000

2) 침상 규격(Bad Top)(L x Wmm) : 2000 ~2020 x 900~1000

3) 침대 높이(Hight)(H 메트리스 제외) : 500mm 이하

2. 몸체프레임

1) 재질 : 냉간 압연 강판

2) 두께 : T1.6mm 이상 철판

3. 침상 판넬(Bed Space)

1) 재질 : 코프렌 PP 재질 혹은 고강도의 PP 재질로  사출성형하여 제작

혹은 20x30 Steel 파이프를 용접한 프레임에 P.P사출성형한 커퍼를 조립

2) 침상 패널 하부 보강 지지대 포함

3) 판넬의 크기(L x Wmm)

-등  판 : 810~830 × 710~800 × 20~40

-엉덩판 : 810~830 × 200~350 × 20~40

-다리판 : 810~830 × 250~370 × 20~40

-발  판 : 810~830 × 400~570 × 20~40

4. 헤드 & 풋 패널

1) 재질 : 고강도의 P.P 재지로 브로아 성형제작

2) 두께 : ∅32㎜×1.0t 이상

3) 지지대

- 두께 ∅25.4×1.0t 이상

4) 사잇대

- 두께 : ∅15.7㎜×1.0t이상으로 3개 이상으로 구성

- 체결방법 : 특수 나일론 수지(철재 인서트) 혹은 알곤용접

5. 사이드 레일

1) 형태 : STEEL재질로 인발 가공하여 제작 혹은 알루미늄 압출성형하여 제작

2) 상부프레임

- 재질 : steel 혹은 알루미늄

- 부착방법 : 압출성형 혹은 용접

3) 사잇대

- 재질 :  알루미늄 혹은 동등한 재질

- 제작방법 : 리벳팅 혹은 압출성형

6.  침상 연결조인트

- 재질 :아연(Zn) 혹은 Steel

7. 기어크랭크

1) 두께 : Steel 17㎜ 혹은 Ø31.8Steel

2) 손잡이

- 재질 및 구조 : ABS 재질로 손잡이 보관대에 삽입되는 구조

3) 조인트

- 구조 : 사각나사 혹은 Steel 파이프 사용, 외봉은 P.E재질로 Blow 성형

- 재질 : 아연(Zn) 혹은 Steel

8. 식탁

1)  식탁상판

- 크기 : 800~840×330~390

- 재질 : ABS사출 성형 혹은 P.P Blow 성형가공

2) 급락방지장치 포함

9. 바퀴(삼송 series TP8452)

1) 브레이크 형태 : 개별 브레이크

2) Load capcity : 90kg 이상

10. 침대다리

1) 재질 : Steel 혹은 냉간압연강판

2) 조립방법 : 볼트, 너트 체결식 혹은 용접

11. 충격범퍼

1) 형태 : 원형 혹은 반원

2) 재질 : PP재질 혹은 나일론 수지

12. 메트리스

1) 크기(L x W x H) mm : 1910×820 × 100 이상

2) 재질 : 친환경,국가인증기관에서 인증을 받은 제품혹은 FDA 인증 혹은 항균시

험 성적서를 받은 제품

3) 두께 : 100mm 이상

13.  폴대꽂이 및 폴대 포함

▣ 보호자침대

1. 외형

- 전체 규격(L x Wmm) : 1600 x 600 x230 침상기준, 매트리스 제외

2. 몸체프레임

- 재질 : 일반압연강제 혹은 steel pipe, spcc

3. 다 리

1) 재질 : 일반압연강제 혹은 steel pipe, spcc

2) 부착방법 : 벤딩용접 혹은 Co2용접기를 이용 용접

4. 상 판

1) 재질 : 스폰지와 레자 혹은 마블스폰지와 고급구로완레자

2) 두께 : 합판+두께40㎜ 이상

5. 보 강 대

1) 재질 : 일반압연강제

6. 바퀴

1) 크기 : 2인치 이상

2) 수량 : 회전바퀴 2개

▣ 상두대

1. 규격

- 전체 규격(L x Dmm) : 410~440 x 400~460 x730~750 이상

2. 구조 및 형상

- 두께 및 재질 :  18t ABS 제질로 제작(상판)

3. 서랍레일

-이중레일이상 사용

3. 구 성 품

1. 수동형침대( 2-Carnk 침대)------------------------------------------ 80대

2. 보호자침대 ----------------------------------------------------- 80대

3. 상두대 -------------------------------------------------------- 80대

4. 비 고

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체   하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게

공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원

의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.