사 양 요 구 서

부서명 : 중앙공급실

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		고압증기멸균기 (Steam Sterilizer)	set	1

1. 일반적인 요구사양

1. 멸균의 전 과정을 전자동으로 컨트롤하여야 한다.

2. 프린터기능이 내장되어 멸균싸이클의 진행을 알아 볼수 있는 제품

3. Double Door 타입

4. 진공누설시험, 잔여공기테스트 싸이클이 내장되어 있는 제품

5. 스팀의 공급은 중앙스팀 공급 방식인 제품

6. 무상써비스 기간이 본체 3년 이상, 챔버 및 자켓은 10년 이상인 제품

2. 사 양

1. 챔버

1) 용량 : 950ℓ 이상

2)  챔버크기(L X W X Hmm) : 1520 x 610 X 910 mm 이상

3  챔버재질 : 316L스테인레스스틸

2.  싸이클의 종류

1) 기본 사이클 종류의 구성 : Prevacuum, Express, Gravity, Flash 혹은

Prevacuum, instrument, Gravity, Flash, Glove, Liquid 이상

2) Test 싸이클의 구성 : Leak  test, Bowie  dick test, Service  test 혹은 이상

3. 사용가능 온도 : 121℃and 132℃ 혹은 105 ~ 135

4. 사용자에 의하여 프로그램 변경, 저장 및 기본싸이클 복구가 가능하여야 한다.

5. 디스플레이

1) 조작방식 : Touch screen  control

2) 크기 : 5.7인치 이상

6. 프린터

1) 프린터 종류 : Impact printer 혹은 Thermal Printer

2) 인쇄내용 : 시간,  온도, 압력, Cycle 이름 밎 진행 및 그 이상

7. 단열재 : 동체에  1인치이상 두께로 전체면을 단열제보온 혹은 동체 외부에 1인치    (25mm)이상의 두께로 전체면을 단열시킨구조(외부알미늄커버)

8. Door

1) 도어의 형식 : Right  Hinge혹은 동등한 방식

2) Door의 개수 : 2개

3) 구동 방법 : Ratch  Close 혹은 Auto  Locking

4) 도어가 완전히 닫히기 전에 부적절한 싸이클의 시작을 방지하는 기능을 가진 제

품

5) 압력안전잠금장치가 되어 있어 싸이클 진행 과정 중 문 열림을 방지하여 주는 제

품

6) 싸이클의 정상작동 시켰을 경우에는 도어 안전장치가 작동되어 자동 및 수동으로

는 절대로 문을 열수가 없는 제품

7) 챔버 안에 압력이 존재 할 때는 절대로 문이 열리지 않는 제품

8) 소독의 전 과정이 끝난 후 완료 경보음이 울린 후 자동 정지되고 프린터에서 실

행 기록서를 출력한 후 문을 열고 멸균물을 내릴 수 있는 제품

9.  진공시스템

1) Prevacuum(선진공)에서 효율젹인 진공/압력펄스방식은 다양한 크기와 밀도를 가

진 내용물들에서 공기 제거를 확실하게 할 수 있는 제품

2) 진공의 방법 : Water  ring vacuum pump 혹은 동등한 방식

3) 멸균 다음의 단계는 후진공 건조를 해야한다. 챔버의 스팀이 배기 시스템에 의해     빠져 나가게 되도 일정한 진공에 도달할 때까지 배기시켜야 한다.

10. 정화시스템

1) 건조 과정동안 챔버의 압력을 제거하고 박테리아-건조필터를 통하여 공기를 끌어

들이는 제품

11. 전원 공급

1) 필요전원 : 단상:220V,  60Hz. 삼상:380V, 60Hz.

2) compress air 필요압력 : 5  ~7Kg/Cm2

12. 스팀공급(SteamSupply)

1) 중앙공급식 스팀공급(건도 97%이상의 포화 증기)으로 작동하는 장비

2) 공급증기압  : 3kg/㎠ ~ 5kg/㎠

3) 소비량 : 100Kg/Cycle 이하

4) 연결배관 : 25mm 이하

13. 물공급(WaterSupply)

1) 공급되는 수압 : 2.0  - 5.0Kg/cm2.이하

2) 연결파이프의 직경 : 20mm 이하

3) 소비량 : 최대600L/Cycle 이하.

14. 밸브의 종류 : Solenoid  Valve 혹은 Pneumatic Valve

15. 사용언어 : 영어 혹은 한글 & 영어

16. 무게 : 1,600Kg 이하

17. 외형크기(W X H X  Dmm) 1,350 x 1,920 x  1,950mm 혹은 동등.

18. 에러 발생시 표시기능 : 문제발생시 알람이 울리고, 문제가 자막으로 설명됨.

3. 구성품

1. 소독기 본체 --------------------------------------------- 1 set

- 주 조작부 컨트롤박스 -------------------------------------- 1ea

- Automatic Power Door (수동가능)------------------------------ 1ea

- printer ------------------------------------------------- 1ea

- Display unit --------------------------------------------- 1ea

2. 장재차(Loading car)  -------------------------------------- 1 set

3. 운반차(Transfer carriage) ---------------------------------- 2 set

4. 문가스켓(Door gasket)------------------------------------- 10 ea

5. 박테리아 에어 필터(Air filter)  ------------------------------- 5 ea

6. 프린터 용지(Printer paper roll)(10롤/박스) ---------------------- 2 box

7. 사용설명서(Operating & service Manual)  --------------------- 각 1부

8. 기타 장비구동에 필요한 악세사리 ------------------------------- 1set

9. 에어컴프레셔---------------------------------------------- 1ea

10. 수리에 필요한 공구 set-------------------------------------- 1set

11. 기타 장비 구동에 필요한 악세사리 ----------------------------- 1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체   하여 재 납품하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게

공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원

의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13. 스팀소독기의 전면 및 후면의 스테인레스 마감 공사를 실시한다.