사 양 요 구 서

부서명 : 중앙공급실

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		복강경 (Laparo scope systems)	set	1

1. 일반적인 요구사양

1. HD급 이상의 고화질 구현

2. LED 라이트 소스 사용

3. 무상보증기간 3년 이상

4. 본원의 PACS 혹은 EMR에 연동하여 이미저 저장 가능

2. 사 양

1. High Definition Camera Console

1) 해상도 : 1920 x 1080

2) 화면비 : 16 : 9

3) focal length : 18.5mm

4) Maximum gain : 10dB

5) 소비전력 : 최대 500mA

6) 크기(w x h x d) : 330 x 100 x 424mm

7) 무게 : 약 4.6kg

8) 신호 출력단자 : HD-DVI(1080P) 2개, HD-SDI 1개, FBAS(BNC)1개

,Y/C(S-video)1개

9)Auto Shutter  Range : automatic  gain

2. High  Definition Camera Head

1) 해상도 : 1920 x 1080

2) Image Sensor : 3CCD HDTV

3) 소독방법 : autoclave

3. High  Definition Monitors

1) LCD Panel type : Active Matrix 혹은 동등한 사양

2) 최대 해상도 : 1920x1200

3) 크기 : 26인치 이상

4) 화면비 : 16 : 9 이상

5) Input Signal : analog/digital 혹은 동등한 사양

4. Light Source  System

1) 램프Type : LED

2) color  temperature : 6500K

3) 램프 life time : 30,000시간 이상

5. Co2 insufflation unit

1) Gas flow rate

- primary filling :  - 1 l/min

- high flow : - 1   l/min ~ 30 l/min

2) Peselection of intra-abdominal pressure : 3~25mmHg, preselectable in

1mmHg steps

3) Insufflation medium : Co2

4) Power supply : 100~230Vac.,50/60Hz

6. Irrigation pump

1) 전원 :  220-240V ,50/60Hz

2) Maximum irrigation pressure : 400mm Hg 이상

3) Maximum capacity

- irrigation : 2L / min 이상

- aspiration : 2L / min 이상

7. HD Scope & Sheath System

1) 5mm 30도

- Outside diameter : 5.0mm

- Angle of scope : 30도

- Working Length : 300mm 이상

- 소독방법 : Autoclave 가능

2) 10mm 30도

- Outside diameter : 10mm

- Angle of scope : 30도

- Working Length : 300mm 이상

- 소독방법 : Autoclave 가능

8. 영상저장장치

1) 카메라타입 : NTSC 및 PAL 지원

2) video input : 1채널(최대 4채널 입력 단자제공)

3) video output : DVI, D-sub 단자제공

4) SOUND 저장가능

5) 해상도

- 동영상 : 704 x 480 이상

- 사진 : 1208x1024 , 1024x720, 704x480 이상

6) display speed : 30fs 이상

7) Recordin speed : 30fs 이상

8) 편집프로그램 : virtual Dub, Movie  maker

9) 압축 방식 : Avi(H264), WMV 이상

10) 하드 용량 : 500GB이상

11) 출력 : 환자테이터를 포함하여 바로 출력가능

12) 백업 저장 매체 : CD, DVD, 카드리더기, USB,  1394제공

13) still capture 가능가능(ping, Tiff, bmp,  jepg 저장)

14) foot switch 기능제공

3. 구성품

1. 3CCD HDTV ENDOCAM controller --------------------------- 1ea

2. camera head & lens(24mm) --------------------------------- 1ea

3. Light source LED ---------------------------------------- 1ea

4. Light cable 5mm ----------------------------------------- 1ea

5. Laparo Co2 pneu ----------------------------------------- 1ea

6. laparo pump --------------------------------------------- 1ea

7. HD telescope 5mm 30도 ------------------------------------ 1ea

8. Hd Telescope 10mm 30도 ---------------------------------- 1ea

9. Myoma screw 5mm --------------------------------------- 1ea

10. Mezembaum scissors ------------------------------------- 2ea

11. Dissecting Forceps --------------------------------------- 2ea

12. Babcock ----------------------------------------------- 2ea

13. Atramatic Grasping forceps -------------------------------- 2ea

14. suction tip --------------------------------------------- 2ea

15. Lummi set --------------------------------------------- 1set

16. Image storge systems(SD) DIcom---------------------------- 1ea

18. 모니터(26인치 이상) --------------------------------------- 2ea

18. trolley-------------------------------------------------- 2ea

19. 기타 장비 구동에 필요한 악세사리 ---------------------------- 1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체   하여 재 납품하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게

공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원

의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.