사 양 요 구 서

부서명 : 수술실(마취통증의학과)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		환자감시모니터	set	3

가. 환자감시장치

A. 일반적인사양

1. 무상보증기간이 3년 이상인 제품

2. 모니터 화면의 크기가 15인치 이상인 제품

3. 터치스크린(화면전체) 조작이 가능한 제품

5. 120시간 동안 환자 데이터가 저장이 가능한 제품

6. 알람표시등이 장착되어 환자의 상태를 구별이 가능한 제품

7. 측정 시 1 시간 이상 사용가능한 배터리가 장착

8. 마취적정설평가(특수의료장비) 및 회복실운영(장비) 내 기능이 파라미터에 포함되지 못할시 파라미터당 별

도의 제품을 제공하며 발주처의 요청하는 수량만큼 제공한다.

9. 이동시 마취기(Drager: purimus)의 고정장치(Arm)과 호환이 가능할 수 있도록 제작한다.

10. 납품 기한 60일 이내

B.규격

1. 측정항목

-심전도(표준사지유도, 흉부유도), 호흡(인피던스 저항방식), 비침습적혈압, 혈중산소포화도,

침습적혈압,심박출량 또는 동등이상의기능

2. 화면

1) 화면: 15 인치 이상 TFT 칼라액정

2) 입력방식: 터치스크린

3) 파형수 : 최대 8 채널 이상

3. 알람

- 알람: 청각, 시각 또는 동등 이상의기능

4. 트렌드그래프

1) 트렌드항목: 심박수, 호흡수, VPC수, ST레벨, EVENT(부정맥), 무호흡 (시간), 무호흡 (빈도),

혈중산소포화농도, 비침습적혈압(팽창, 이완, 중간), 침습적혈압(팽창, 이완, 중간), 마취적정

성평가 트랜드 또는 동등 이상의기능

2) 트렌드시간: 120시간 기록 또는 동등이상

5. 생체정보리스트

1) 트렌드항목: 심박수, 호흡수, VPC수, ST레벨, EVENT, 혈중포화산소농도, 비침습적혈압(팽창, 이완, 중                        간), 침습적혈압(팽창, 이완, 중간)또는 동등 이상의기능

6. 심전도

1) 분석: 페이스메이커, ST레벨, 부정맥

2) 심전도리드:

-electrode(3): I, II, III 또는 동등한 기능

-electrode(5): I, II, III, aVR, aVL, aVF, 2 from V1 to V6 또는 동등한 기능

※오차율정의: 발주처의 설치장소는 응급상황이 이루어지는 곳이므로 오차율은 심폐소생용 장비

제세동기(Philips제품) 심전도(3lead)와 일치율로 정의한다.

7. 호흡 (임피던스방식)

1) 측정리드: R-F 또는 R-L 또는 동등이상의기능

2) 측정범위: 1이하 ~ 150 이상 (호흡수/분) 범위로 측정 또는 동등 이상의기능

3) 오차: ±1이하 또는 동등 이상

8. 혈중산소포화농도

1) 측정범위: 1이하 ~ 100%의 범위로 측정이 되는 제품

2) 오차: ±3% 이하 또는 동등 이상

3) 펄스수범위: 30이하 ~ 250 (bpm)이상의 범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

※감염병 확산 방지 및 응급상황발생 대비에 발주처 1회용 소모품 SpO2(Nellcor type)이 호환이 안될 시 별       도의 커넥터PIN을 인식 가능하도록 별도의 악세사리를 제공한다.

9. 비침습적혈압

1) 측정방식: 동맥 혈관위의 가압대에 생기는 압진동의 크기를 센서를 통해 측정하는 디지털방식 또는 동등

이상의 기능

2)성인: 커프압력표시범위: 30이하 ~ 240이상 mmHg 범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

3)소아:커프압력표시범위:30이하 ~ 200이상 mmHg의  범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

4)신생아:커프압력표시범위: 30이하 ~ 130이상 mmHg 범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

10. 침습적혈압

1) 측정범위: − 50이하 ~ 300이상 mmHg 범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

2) 오차값: ±2이하

11. 혈압상승에 관련된 수액치료/약물치료 지표 또는 한글인터페이스

- PPV 또는 PVI 기능 모니터링 가능 또는 한글인터페이스 제공

12. 마취적정설평가(특수의료장비) 및 회복실운영(장비) 내 기능 파라미터

- 2018년[1차] 마취 적정성 평가 세부 추진계획 참조

13. 기록지

1) 방식 : 열감지식

2) 그래프 : 2채널이상

14. 전원

1) 전압: AC100 to 240 V

2) 주파수: 50 or 60 Hz

3) 소비전력: AC operation: 100 VA

C. 구 성

1. Main unit	3 set

2. ECG Connection cable	6 ea

3. ECG Electrode 3lead	6 ea

4. SpO2 Finger probe	6 ea

6. NIBP Air hose, 3.5m	6 ea

7. NIBP cuff for Adult/child	12 ea

8. Battery Pack	3 ea

9. Recorder Unit                                            3 ea

10. 기타 파라미터 모듈(MNT, EtCo2등 제품 별 확인 후 발주처요구에 따라 수량 지정)

11. 모니터 카트                                              3 ea

12. 사용자/서비스 매뉴얼	3 ea

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

9. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

10. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

11. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

12. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

13. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

14.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.