사 양 요 구 서

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		초음파영상진단장치	set	2

1. 일반적인 요구사양

1) 트랜스듀서 활성포트가 3개 이상인 제품

2) 무상서비스 기간이 3년 이상인 제품(트랜듀서포함)

3) 본원의 PACS와 사용부서(산부인과)에서 사용중인 프로그램과 연동이 가능한 제품

4) 모니터의 position 변동이 쉬운 제품

5) 21.5인치이상의 LED모니터를 사용하는 제품

6) 사양 내 기능을 실행하기 위한 소프트웨어 및 트랜스듀서 제공

7) 계약 후 납품일 60일 이내

2. 사 양

1) 본체

-21.5인치 이상의 LED 모니터

-10.1인치 이상의 LCD터치 컨트롤러

-하드용량 500GB 또는 내(외)장형 SSD 512GB동둥이상

-모니터 높낮이, 180도 회전 조정가능 한 제품

-독립적인 이동형 바퀴

-활성프로브 포트 3개 이상

-동적범위: 210db이상

-운영체제 windows7 동등이상

2) 디지털 저장

-hard 디스크, DVD-RAM, DVD-R, USB 메모리 장치

3. 소프트웨어

1)모드

- B(2D)모드(흑백음영 단면상) 또는 동등이상

- 모션모드 (Color, free angle) 또는 동등이상

- 도플러모드(Color, power, pulsed wave, continuous wave, tissue) 또는 동등이상

- 확대모드

- 동시모드(2D/M, 2D/PWD, C/2D, PD/DPDI , Dual live, dual, quad등등) 또는 동등이상

- 해부학적 모드

- 사다리꼴 모드

- 3D/4D모드

- 실시간조직탄성도 이미지분석모드

2) 기능

- 높은 공간해상도와 넓은 다이나믹 레인지 그리고 높은 대조 분해능을 구현하는 기능 또는

동등이상의 기능

- 주입 신호에 따른 조직의 특징을 여과시켜 최적의 이미지를 구현할 수 있는 기능 또는 동등이상의

기능

- 진동 에코의 노이즈를 감소시켜 선명한 이미지를 구현할 수 있을 뿐 아니라 공간 및 대조 분해능을

개선시킬 수 있는 기능 또는 동등이상의 기능

- 티슈게인 보정, 흑백 모드 게인, 베이스라인, 펄스반복주파수도플러 게인등을 조정하는 기능 또는

동등이상의 기능

- 2개의 서로 다른 샘플 비율을 통해 도플러 파형을 표현할 수 있는 기능 또는 모션모드 이미지를

흑백 모드 이미지 상에서 선택한 라인에 구현할 수 있는 기능 또는 동등이상의 기능

- 임상 정보를 넓게 표현하는 기능 또는 동등이상의 기능

- 프레임레이트 저하 없이 조직의 실질을 잘 표현할 수 있는 기능 또는 동등이상의 기능

- 화면의 연속성을 통한 검사 시야를 확장하여 보여 줄 수 있는 기능 또는 동등이상의 기능

- 다중 검사 지표들을 원 버튼 조작으로 한 번에 바꿀 수 있는 기능 또는 동등이상의 기능

- 실시간 자동 도플러 측정 또는 확장 이미징 기술 또는 동등이상의 기능

3)특수기능

- 자궁경부 내부의 탄성도를 측정할 수 있는 기능 또는 동등이상의 기능

- 실시간 조직 탄성도 이미지 분석으로 조직의 경도를 측정할 수 있는 기능

4)측정 및 계산

- 실시간 도플러 자동 측정 및 계산 또는 동등이상의 기능

- 산과 측정 및 계산 또는 동등이상의 기능

- 부인과 측정 및 계산 또는 동등이상의 기능

- 일반 측정 및 계산 또는 동등이상의 기능

- 자궁내막탄성 측정 또는 동등이상의 기능

- 실시간 조직 탄성도 이미지 분석으로 조직의 경도를 측정 및 계산 또는 동등이상의 기능

4. 프로브

-  CONVEX

주파수범위: CA1-7A(Mhz) 또는 6C1(Mhz)

검사부위: 상복부진단용

- Endo

주파수범위:EA2-11b(Mhz) 또는 MC9-4(Mhz)

검사부위: 산부인과용, 비뇨기과용

-  3D/4D CONVEX

주파수범위: CV1-8A(Mhz) 또는 7CF1(Mhz)

검사부위: 3D/4D 산부인과용, 비뇨기과용

5. 추가 구성품

- 초음파영상진단장치 Stool 2set

- 젤리워머 2set

- B/W printer 2set

- Color printer 1set

- 바이옵시가이드 4set

6. DICOM 3.0, Worklist, Pacs 연동 프로그램

7. 기타 악세사리

- 장비운영에 필요한 악세사리

7. 구성품

1)본체- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2SET

2)소프트웨어 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2SET

-일반기능

-특수기능

3)프로브 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5SET

4)추가구성품 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2SET

5)기타악세사리 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2SET

6)DICOM 3.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2SET

8. 기타사항

1) 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지

않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은

손해에 대하여 보상하여야 한다.

2) 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자 및 담당실무자 참석하에 실시 한 것만을 인정하며,

납품업체는 장비의 성능 또는 기능의 확인이 필요한 계측장비를 이용하여    측정값을 검수자에게

확인 시켜주어야 하며 확인이 불가한 제품 또는 기능은 이에    동등한 시험 성적 확인서를 제출       한다.

3) 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품

하여야 한다.

4) 무상 및 유상 서비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5) 장비납품 및 설치 시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을       실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6) 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7) 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공        하여야 한다.

8) 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9) 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10) 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11) 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12) 사양서에 제시된 기능은 모두 사용이 가능하여야 하며 구성품 중 빠진 부분이 있더라도 무상으로

추가 납품한다.

13) 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은

구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야

하며 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

14) 납품업체는 납품하기 전 사용자의 숙련도 및 활용능률을 높이기 위하여 사용부서와 협의하에

동등한 제품을 제공(데모)할 수 있도록 협의한다.