사 양 요 구 서

부서명 : 마취통증의학과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		C-Arm X-ray	system	1

A. 일반적인 요구사항

1. 연속투시(Fluoroscopy)가 가능한 제품

2. 디지털 일반촬영(Digital radiography)이 가능한 제품

3. 비연속투시(Pulsed Fluoroscopy)가 가능한 제품

4.장비 사용 중 과열이 발생 하였을 때 관구나 시스템을 보호하기 위한 제어           장치가 기본적으로 장착된 장비

5. 한 번의 조작으로 환자의 촬영 부위의 최적 조건을 만들 수 있는 제품

6. 촬영한 이미지의 확대 및 축소가 가능한 제품

7. 본원의 Pacs와 연동 및 worklist 지원이 가능한 제품(Dicom 3.0을 지원하는 제품)

8. 본체의 무상 A/S기간이 3년 이상의 제품(X-Ray 튜브 및 Image Intensifier포함)

9. 납품기한 60일 이내

2. 사 양

1. X-선 발생기

1) 최대 출력 : 2.2kW 이상의 제품

2) 고주파수 : 40kHz 이상

3) 관전압 : 40 kV ~ 110 kV 이상

4) 관전류

- 저선량투시 영상 : 0.1mA ~ 2mA 범위 내 조절가능한 제품

- 고선량투시 영상 : 0.1mA ~ 12mA 범위 내 조절가능한 제품

- 디지털 촬영 : 0.2mA ~ 16 mA  범위 내 조절가능한 제품

5) 펄스률 : 3 f/s 5 f/s 8 f/s 또는 1f/s 2f/s 4f/s 8f/s

2. C-암 작동

1) 궤도 범위 :  115˚이상 (+90˚/-25˚이상)

2) 회전 범위 : ± 180˚이상

3) 선회 범위 : ± 10˚이상

4) 수평 이동 : 20 cm 이상

5) 수직 이동 : 44.5 cm 이상

6) I.I이미지거리: 98cm이상 ~ 100cm 이하

7) 내부 깊이 : 61 cm 이상

8) 자유 공간 : 77 cm 이상

3. X-선관

1) 초점 크기 : 회전형 양극 0.3/0.6mm 또는 고정형 0.6/1.4mm

2) 전압 : 110 kV 이상

3) 양극 열용량 : 76,000 HU 이상

4) 쿨링 레이트 : 37,000 HU/min 이상

5) 냉각 : 오일 순환형 냉각 또는 동등이상의 기능

6) 필터 :3mm AI / 0.1mm Cu

4. 시준기 시스템

1) 조리개 시준기

2) 반 투과 슬롯 조리개

5. 영상 증배관

1) 표준 직경 : 23cm(9")이상

2) 형식 : 9/6/4.5인치 이상의 고화질 CCD의 TV 시스템

3) 고화질 CCD의 X-선 TV 시스템

4) 1024 x 1024 전체 사이즈 CCD 센서

5) TV 매트릭스 : 1k x 1k

6) 디지털 이미지 회전 : 360˚

6. LCD TV 모니터와 운반장치

1) 19인치" 이상 TFT 듀얼 모니터(의료용)

2) 이미지 매트릭스 : 1280 x 1024

3) 최대 밝기 : 600 cd/㎡ 이상

4) 수평/수직 각도 : 170˚/170˚이상

7. 디지털 이미지 시스템

1) 전체 1k x 1k 이미징 체인

2) 특정 용도

- Virtual Patient Anatomy 또는 자동화된 해부학적 영약측정

- 선량 레벨 선택 가능

3) 환자 정보 관리

4) 이미지 프로세싱

- 스크린 분할(1, 4, 9, 16 ) 동등이상의 기능

- 확대, 로밍 동등이상의 기능

- 디지털 이미지 회전 동등이상의 기능

- 이미지 반전 동등이상의 기능

- 이미지 가장자리부분 증강 동등이상의 기능

- 노이즈 감쇄 동등이상의 기능

- 밝기 및 대비 자동조정 동등이상의 기능

- 금속물 자동조정 동등이상의 기능

5) 영상 저장

-  2,000 이상 이미지 저장

8. 다이콤(DICOM)3.0

1) 다이콤 저장 전송

2) 다이콤 워크리스트

3) 본원의 팍스와 연동이 가능한 제품

4) CD/DVD, USB저장

9. 악세서리

1) 풋 스위치 :1ea

2) 손으로 작동시키는 영상 스위치: 1ea

3) 섬유커버와 클립: 1ea

4) 작동/수리 안내서:1ea

5) 방사선피폭보호구

- 전신용/갑상선: 3set

- 납안경: 2set

10. 구 성 품

1) 고주파 발생기--------------------------------------------------------------------------------------1set

2) C-암	--------------------------------------------------------------------------------------------1set

3) X-선 튜브 유닛	----------------------------------------------------------------------------------1set

4) 조리개식 시준기	----------------------------------------------------------------------------------1set

5) 영상 증배관	----------------------------------------------------------------------------------1set

6) 고선명 CCD의 TV 장치------------------------------------------------------------------------1set

7) 모니터운반장치	----------------------------------------------------------------------------------1set

8) 디지털 영상 장치---------------------------------------------------------------------------------1set

9) 다이콤	--------------------------------------------------------------------------------------------1set

10) 악세서리	--------------------------------------------------------------------------------------------1set

14. 비 고

1) 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2) 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3) 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

4) 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5) 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6) 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7) 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터     무상 제공하여야 한다.

8) 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9) 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10) 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11) 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12) 장비의 검수 시점은 장비의 설치 완료 및 본원 팍스와 C-arm x-ray의 완벽한 연     동 작업이 완료후에 장비의 검수가 완료된 것으로 인정한다.

13) 장비 설치시 시설공사가 필요한 경우 병원과 협의 후 시설 공사를 진행하여야 하    며 제반 비용은 납품업체에서 부담한다.

14) 장비 설치후 납품업체 혹은 지정하는 업체에서 최초 검사를 실시하여 그 결과를 병원에 제출하며 그에 따른 비용은 전액 납품업체에서 부담 한다.