사 양 요 구 서

부서명 : 가정의학과(내시경실)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		내시경본체기	set	1
		대장내시경	set	1
		위내시경	set	2
		내시경보관장	set	3
		내시경세척기	set	7

A. 공통 일반적 요구사항

1. 고화질 HD급 이상의 해상도를 제공

2. 얇은 외피와 넓은뷰를 제공하므로 병변탐지율 증가, 진단시간의 단축, 내시경조작감소를 요하는제품

3. 발주처의 내시경제품과 호환성을 가진 제품으로 납품한다.

4. 납품처/납품제품은 의료기기법에 준수하여 납품한다.

5. 무상보증기간 3년 이상의 제품.

6. 계약 후 60일 이내 납품한다.

B-1 규격

1. 비디오시스템

1) Analog HDTV 출력 : RGB 또는 YPbPr 선택 출력

Analog SDTV 출력 : VBS composite, Y/C, 또는 RGB ; 동시 출력

2) 백색광 보정 기능 : 백색광 보정 기능은 전면 패널 버튼을 통해 조작 가능

3) Digital 신호 출력 : SDI, DV, DVI 선택 가능

4) AFI 색 밸런스 조정

5) 표준 컬러 차트 출력 : "Color bar" 또는 "50% 흰색" 화면 표시

6) 색상 조정 :

다음과 같은 색상 톤 조절 가능. Red/Blue/Chroma adjustement : ±8 steps

7) 자동 이득 조 :

내시경 선단부과 관찰 부위에서 너무 멀거나 가까울 경우 스스로 광원을 조절하여 정확한 영상을 획득

6) 대조 : 3가지 모드 중 하나를 선택하여 이미지 대조 가능

7) Iris Mode 선택 : Average/Peak/Auto 선택

8) IHB 기능 향상 : 내시경 조명에 의해 생긴 색을 제거해 이미지의 작은 차이 강화

9) 무지개 색 보정 : RGB 신호 사이 시간 지연에 의한 색 편차 보정

10) 이미지 사이즈 선택 : 키보드의 "이미지 사이즈" 키를 사용하여 변경 가능

11) 고정 : 내시경 이미지 관찰 시 키보는 또는 "일시 정지" 키를 사용하여 고정

12) 사전 고정 : 화면 정지시 흔들리는 색상(무지개색) 교정을 위해 이전 화면 출력

13) 환자 데이터 : 내시경 화상 화면에 표시

14) 원격 제어 : 보조 기기 제어 가능

15) 이미지 정보 표시 : 다음의 데이터는 모니터에 표시됨

16) 사용자 설정 : 최대 20 사용자 설정 등록 가능

17) 선택한 설정 기록 : 비디오 시스템 센터 메모리에 저장되어 선택한 설정 기록

18) 리튬 배터리 : Life : 5 years

2. Xenon Light Source, Model : CLV-290SL

1) 조정 방식 (자동)

2) 자동의 휘도 제어 방법 : Servo-diagram method

3) 자동의 노출 : 17 steps

4) 공기 분사

5) 펌프 : Diaphragm형 펌프

6) 압력 스위치 : 4-level available (off, low, mid, high)

7) 물 분사

8) 비상 램프 : 램프의 작동, 소모 및 없을 경우 표시

9) NBI : NBI 관찰이 활성화되면 NBI 표시등이 점등

10) 램프 : 300W 제논 램프

11) 램프 수명 : 연속 사용시 약 500시간

12) 비상 램프 : 할로겐 램프 (12V, 35W)

13) 비상 램프 수명 : 연속 사용시 약 50시간

14) 점화 방식 : Switching regulator

3. Medical LCD Monitor

1) LCD 패널 * 화면 크기 : 26 inches

2)해상도 : 1920 x 1200 dots (WUXGA)

3)대조 비율 : 1000:1

4)가로 세로 비율 : 16:10

5)시야각 : 178° (Horizontal & Vertical)

6)색상 수 : 16.8 million

7) 입력 * HD/SD SDI(1), SDI(2) : BNC connector

5) 출력 * HD/SD SDI(1), SDI(2) : BNC connector With active-Through output

6) 원격 * GPI connector : D-sub 9-pin RS-232C connector : D-sub 9-pin

4. Gastro Videoscope

1) 광학시스템

-시야각 : 140°

-시야 방향 : forward viewing

-심도 : 3 to 100mm

2) 말단부외경 : 8.9mm

3) 삽입부외경 : 8.9mm

4) 만곡범위 : Up 210°, Down 90° Right 100°, Left 100°

5) 유효장 : 1,030mm

6) 총장 : 1,350mm

5. Colono Videoscope

1) 광학 시스템

-Field of view : Normal focus mode 170° / Near focus mode 160°

-Direction of view : forward viewing

-Depth of field : Normal focus mode 9-100mm / Near focus mode 4-9mm

2) 말단부 : 13.2mm

3) 삽입부 : 12.8mm

4) 사용 길이 : 1,330mm

5) 채널 내경 : 3.7mm

6) 만곡 범위 : Up 180°, Down 180°, Right 160°, Left 160°

7) 전체 길이 : 1,655mm

8) 물분사기능

6. Cart, Model : Domestic

- 전체 시스템이 검사실로 쉽게 이동이 가능함

7.  Irrigation Pump

1) 위 점막과 대장 점막의 세척을 돕는다.

2) 유체의 정확한 방향

3) 점막 유두 세척

4) 유닛구를 통한 내시경의기구 또는 보조 수로를 통해 유체를 관개 할 수 있으며, 위장 및 대장 점막

을 씻는 기능

5) 강력하고 제어 된 유속

강력한 흐름으로 유기물을 효율적으로 씻어 낼 수 있으며 정밀한 마이크로 프로세서 제어가 가능

내시경의 과도한 가압을 방지합니다.

6) EUS 용 신속한 유체 채움 장기를 유체로 빠르게 채울 수있어 내시경 초음파 절차를 수행

8. gate way PC (발주처에서 사용하는 프로그램과 호환시킨다)

9. 악세사리

기타 장비 가동이 필요한 악세사리

B-2 규격

1. 누수 검사: 급수 방식

2. 조작 방법

1) 시간

- 세척; 10,20,30······120초/2:30, 3:00, 3:30······5:00분

- 세정; 10초

- 소독; 1, 2, 3, 4······10, 20, 30, 40, 50분/1, 2, 3······9시간

2) 진행 과정(자동)

- 세척→ 세정→ 세척→ 소독→ 세척→ 공기

3) 탱크 용량

- 세정 탱크 용량; 1.2ℓ 이상

- 소독 탱크 용량; 12ℓ 이상

- 연결기; 세척 가능한 연결기 4개(1 내기경)

4) 배출구

- 방출구 (강제배수 가능한 장비 뒤편 위치)

- 2,3,4 방출구 (수동배수 정면 문 안쪽 위치)

3. 보호기능

1)상판덮개센서

2)배수센서

3)탱크 드레인 센서

B-3규격

1. 장비 사양

2. 재질: 스테인리스 또는 특수한 재질의 녹이 발생하지 않는 재질

3. 내시경 보관 수량 : 6대

4. 사이즈: 발주처로부터 지정하는 장소의 (가로*세로*높이) 실측을 측정하여 제작

5. 건조 및 살균

- 열선 휀기능

- 플라즈마 이온방식(음&양이온300백만개/cc이상)

C. 구성

1. Video System Center -----------------------------------------------------------------------------------------------1 SET

2. Xenon Light Source -------------------------------------------------------------------------------------------------1 SET

3. Medical LCD Monitor ----------------------------------------------------------------------------------------------1 SET

4. Gastro Videoscope ---------------------------------------------------------------------------------------------------2 SET

5. Colono Videoscope --------------------------------------------------------------------------------------------------1 SET

6. Cart -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 SET

7. Irrigation Pump  -----------------------------------------------------------------------------------------------------1 SET

8. gateway pc -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 SET

9. 악세사리------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 SET

10. 내시경세척기----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 SET

11. 내시경보관장----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 SET

D 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지

않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은

손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정하며, 낙찰자는 계약서

작성 전에 공고사양 적합여부를 확인할 수 있도록 식품의약품안전청 제출 된 기술문서를 확인

시켜주어야 한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품 시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품

하여야 한다.

5. 무상 및 유상서비스 시간 내에 원외반출 수리 시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을

실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

9.  제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

10. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

11. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

12. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

13. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은

구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야

한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담 한다.

14. 납품업체는 보증기간 만료 2개월 전에 장비전반에 대한 점검을 실시하여야 하며, 이를 행하지

않을시 이상 부위에 대한 수리를 무상으로 지원하여야 한다.