사 양 요 구 서

부서명 : 소아과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		소아과진료시스템	set	2

A. 일반적인사양

1. 무상보증기간이 3년 이상인 제품

2. 의료기기 수입품목 및 제조품목을 득한 제품

3. 소아용 디자인을 가지고 있는 제품(필요시 캐릭터 스티커 부착)

4. 발주처의 사용자와 납품장소를 확인 후에 설치하며, 납품장비의 설치 시 부득이하게 치료과정(개인정보관련)

이 노출 될 시 가벽 또는 칸막이를 이용하여 치료과정(개인정보관련)을 보호할 수 있도록 설치한다.

5. 납품 기한 60일 이내

B-1.규격(소아과진료시스템)

1. 정의

환자가 진료를 받을때 진료를 위한 약물분사기(Spray) 비강부분의 이물질을 흡입하는 흡인기 반사경을 사용

하여 인체의 내부를 비출 수 있는 진료등, 이비인후과에서 주로 사용하는 각종 기구를 배치하고 보관할 수

있는 기구판,각종 시술기구를 소독할 수 있는 자외선 램프,거즈나 소독액 물 등을 담아놓을 수 있는 컵, 통기

장치, 온풍장치 등으로 구성된 진료장치

2. 규격

1)전기적 충격에 대한 보호형식 및 정도 : 1급 기기, B형장착부

2) 정격전압 및 주파수 : AC 220V, 50/60Hz

3) 분사압력 : 2.0Kgf/㎠ 동등이상

4) 분사량 : 정상사용상태에서 1분이내에 3㎖를 분사

5) 흡입력 : 30초 이내로 50cmHg 이상

6) 최대 흡입유량 : 1,100㎖/동등이상

7) 진료등 밝기(Lux) : 9,000Lux 동등이상

8) Penlight 밝기(LUX) : 20,000 Lux 동등이상

9) Head lamp(LUX) 25,000 Lux 동등이상

10)치 수 : 740㎜(W)이상 ~ 1295㎜(W)이하 ×445㎜(D)이상 ~ 551㎜(D)이하 × 800㎜(H)이상 ~ 865㎜(H)이하

3. 사용방법

스프레이의 작동방법은 스프레이를 들어올리면 Comp Motor가 작동하여 약물을 분사할 수 있고 사용 후 제

위치에 놓으면 자동으로 Comp Motor 가 정지의 경우 기기 본체

의 전원이 입력상태에서 컨트롤 판넬의 조작에 의해 작동되며 컨트롤 판넬 스위치의 경우 방수,방습, 정전기

등의 위험을 줄일 수 있도록 터치패널로 구성

B-2 유니트의자

1. 정의

환자를 진료할 때 사용되는 의료기기로서, 환자가 진료 또는 수술을 받을 때 진료 또는 수술이 용이하도록 환

자의 각부를 지지하는 장치

2. 규격

1) 정격전압 및 주파수: AC 220V, 50~60Hz

2)작동 방식: 유압식

3)의자 상승 높이: 250mm이상

4)의자 회전 범위: 340도 또는 동등이상이상

5)크 기: 600mm*600mm*1080mm 동등이상

6)의자기능: Up, Down, Forward, Backward, Auto

7)컨트롤: 발판스위치

8)색상: 발주처 요청

B-3 Full HD 카메라

1. 정의

이비인후과, 소아과, 가정의학과, 내과 등의 병원 및 병․의원에서 내시경을 이용하여 환자를 진찰할 때, Full

HD 카메라,LED 광원을 이용하여 모니터에 영상을 시현시킴으로써 보다 정확한 진찰을 가능케 하고, 저장

및 정지 기능을 이용하여 다양한 관찰을 가능케 하는 기본 장비로 귀, 코, 목 등을 간편하게 진찰

2. 규격

1) 전기적 충격에 대한 보호형식 및 정도 : 1급 기기, B형장착부

2) 정격전압 및 주파수 : AC100~ 220V, 50/60Hz

3) 광량 : 30,000 Lux 또는 동등이상

4) 카메라 해상도 : 1920*1080, 60fps 또는 동등이상

5) Memory board : 1/2/4 분할 정지화면 capture 또는 동등이상

6) 램프종류 : LED

7) 색온도 : 5,000K 또는 동등이상

8) 모니터 : 27인치 또는 동등이상

9) Scope : 귀질환용(0도 2.7Φ) 또는 동등이상

B-4. 호흡기치료용(네블라이져)

1. 규격

1) 분무량 :  0.15ml/min 또는 동등이상

2)설정온도 범위 : 20˚C ~ 50˚C 또는 동등이상

3) 최대 사용시간 : 15분 또는 동등이상

4) 분무입자크기: 5마이크로미터 미만(전체분무량의 50%)

2. 구성

네블라이져 키트, 호스, 마스크, 보호팁

C. 구 성

1. 진료용시스템 --------------------------------------------------------------------------------------------------2set

1) 스프레이	---------------------------------------------------------------------------------------------------6ea

2) 석션 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------4ea

3) 거즈수납---------------------------------------------------------------------------------------------------------4ea

4) 약물통------------------------------------------------------------------------------------------------------------8ea

5) 기구통 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4ea

6) Anti-fog device------------------------------------------------------------------------------------------------2ea

7) 진료등------------------------------------------------------------------------------------------------------------2ea

8) 팬라이트----------------------------------------------------------------------------------------------------------2ea

9) 헤드라이트-------------------------------------------------------------------------------------------------------2ea

2. 진료용의자----------------------------------------------------------------------------------------------------------2set

1) 메인유닛----------------------------------------------------------------------------------------------------------2set

2) 발판스위치-------------------------------------------------------------------------------------------------------2set

3. Full HD 카메라---------------------------------------------------------------------------------------------------2set

1) 본체(라이트소스 & 카메라)---------------------------------------------------------------------------------2set

2) 모니터--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2set

3) 내시경--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4ea

4. 네블라이져------------------------------------------------------------------------------------------------------------2set

1)네블라이져 키트---------------------------------------------------------------------------------------------------6set

2) 네블라이져 호스--------------------------------------------------------------------------------------------------4set

3) 실리콘 마스크(대&소) ----------------------------------------------------------------------------------------12set

5. 기타악세사리----------------------------------------------------------------------------------------------------------2set

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

7. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.