사 양 요 구 서

사용부서:        (인)

의공담당:        (인)

부서명 : 영상의학과

물품분류 번 호	규격	품명 (Descriptions)	단위	수량
4220360401	의료영상처리장치	유방촬영기업그레이드디텍터	set	1

A. 일반적인 요구사항

1. 특수의료장비(유방촬영기)의 품질관리검사의 기준(제5조 제2호항)관련하여 기준에 적합한 장비

2. 장비의 설치에 필요한 방사선시험검사 및 특장(설치 및 해체)은 업체에서 부담한다.

3. 발주처의 장소(출장검진버스)에 설치가 가능해야 하며 운행으로 인하여 제품의 하자가 발생하지 없는 제품

4. 기존 설치제품(GE: Alpha ST) 및 추후 CR 교체 시 기기연동 및 A/S서비스까지 가능해야함.

5. 무상보증기간 3년 이상(CR장비 교체 시 연동작업 포함)

6. CR(아날로그)에서 DR(디지털)로 업그레이드 또는 변경을 함에 있어 제품에 하자가 없는제품

7. 납품기한 발주처로부터 요청 후 60일 이내

B. 규격

1.디텍터

1) 변환물질-신틸 레이터 (세슘 로이드) 또는 동등이상

2) 활성 영역: 23 x 17cm 또는 동등이상

3) 픽셀 피치: 75μm 또는 동등이상

4) 해상도: 3,072 x 2,304 또는 동등이상

5) A / D 변환 비트: 16 또는 동등이상

6) MTF: 3lp/mm 또는 동등이상

7) 획득시간 시간 3초 또는 동등이하

8) 사이클 시간 15 초 또는 동등이하

9) 데이터 출력 / 인터페이스-Giga Ethernet

2. 하드웨어

1) 운영체제: Window

2) CPU: Intel Core i5 또는 동등이상

3) RAM: 8GB

4) SSD: 128GB

5) HDD: 1TB

6) NVIDIA GeForce GT 730 2GB

7) 키보드 및 마우스

8) 설치용 거치대

9) 연동 관련 외관케이스

10) 24인치 이상의 LED모니터

※PC사양은 장비호환을 우선적으로 선택하며, 상위 사양으로 호환될 시에는 본원에서 요청하는 사

양을 제공한다.

3. 소프트웨어

1) 기능:확대, 레이아웃, 텍스트 편집, 영상조정, 제조사별 전용 기능 또는 동등이상

2) DICOM 지원

C. 구  성

1. 유방촬영기 업그레이드용 디텍터-----------------------------------------------------------1 set

2. PC세트   ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 set

3. 전용소프트웨어 ---------------------------------------------------------------------------------1 set

4. 납가운(제노라이트)---------------------------------------------------------------------------- 1 set

5. 기타운영에필요한 악세사리------------------------------------------------------------------1 set

D. 기타요구사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항

에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하

며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재

납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기

교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로

처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

9. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

10. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

11. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

12. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

13. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹

은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로

시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.