사 양 요 구 서

사용담당:         (인)

의공담당:         (인)

부서명 :

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4228171301		변기세척기	set	13

A. 일반적인사양

1. 병원에서 사용되어

2. 변기세척 및 오물처리가 같이 병행되는 제품

3. 변기통, 소변통, 석션통등 같이 전용트레이를 사용하여 세척되는 제품

4. 입찰 전 발주처의 사용자와 납품장소를 확인 후 설치공간 ,설치조건(설치장소, 냉수관, 온수관, 배수관)을

확인하며, 구조변경 및 해체를 진행 후 마감한다.

5. 챔부 내부는 스테인리스300계열로 부식과 열에 강한재질의 제품

6. 변기 및 소변통 세척 후 자동건조기능을 포함한 제품

7. 납품업체는 설치 후 발주처의 시설 및 구조 변경에 관련 된 사항들을 확인 후 필요시 부분별로 시공한다.

8. 무상보증기간이 5년 이상인 제품(이전 설치를 포함한다.)

9. 납품 된 제품의 세제는 물질안전보건자료(MSDS)를 제출하며, 작업환경측정대상물질, 특수건강진단대상물질

여부를 발주처에게 제공한다.

10. 납품 기한 60일 이내

B 규격

1. 규격

-크기 500(W)*450(D)*1630(H) 또는 동등이상

- AISI 316 L 재질의 스테인레스 챔버, 탱크 및 전면 세척 패널 채용

- AISI 304 재질의 몸체

- 손쉬운 서비스를 위한 내부 부품 채용

- 페달로 자동 문 열림, 수동 문 닫음

- 자동으로 변기를 기울여 오염물 비움이 가능

- 3단계 압력의 고압 세척 펌프

- 로터리 방식의 물 분사장치 채용으로 완벽한 세척 보장

- 누수가 없는 방수 도어

- 증기 발생기 장착

- 전자 온도제어 시스템을 통하여 소독 온도인 93℃ 유지 가능

- 세 가지의 기본 세척 프로그램 적용 (짫은 세척 , 보통 세척 , 오염세척)

- 배수관이 막힐시 세척 사이클 자동 중단 기능

- 세척기 가동 시 문 개폐 차단 기능

- 오류를 알려주는 음향 알람 기능

- 최신 버전의 마이크로프로세서 채용으로 손쉬운 프로그래밍과 자가 진단이 가능하며 운용 및 사용에 관련된 데이터 제공 가능

- 24V LED 패널 적용으로 손쉬운 장비 사용이 가능

- 온도 및 결함이나 오류를 표시할 수 있고 세척 단계와 , 현재 상태를 표시하여주는 LED 방식 채용

- 이전 단계 세척 결과 저장 가능

- 특수 통합 절연 시스템에 의한 과열방지 및 에너지 절감과 고성능 증기 발생 가능

- 지속적으로 모니터링하고 현재의 주기 상태와 경보를 표시하고 자동 진단 검사와 Steelco electronic 제어 시스템으로 인하여 세척 과정의 최적화 가능

- 노즐 시스템

- 회전 노즐 7개,

- 고정 노즐 4개

- 중앙 회전노즐 2개(개당 4개의 물분사구 장착),

- 세척 암 1개 장착,(회전하며 물 분사)

- 소독을 위한 증기는 세척 Chamber 내부의 노즐을 통하여 분사 가능

- PT1000 센서로 챔버내에 온도를 측정 및 증기 발생기의 과열 차단

- 오염제품은 인체공학적인 작업높이에 적재됨

- A0 value 기본 600으로 설정도어 있고 필요시 조절가능

- 기본적으로 홀더가 포함됨. 특별한 랙과 홀더는 주문 제작 가능.

- 세척용량 : 1개의 대변기와 2개의 소변기를 함께 세척할 수 있음

(대변기와 소변기 크기에 따라 맞춤 가능)

- 장비 외관 : 545(W)×475(D)×1630(H)mm

- 장비 무게 : 95 Kg.

- 전기 사양  : 220V, 60Hz

- 전기 용량 : 5.05kW

- 냉수 연결 : Ø20mm

- 냉수 허용 온도 : 10℃-15℃

- 온수 연결 : Ø20mm

- 온수 허용 온도 : 45℃-55℃

- 급수 압력 범위 : 1.0-5.0 bar

- washing pump : 250lt/min

- 소음 : 51 dB

- 배수관 : ∅100mm

C. 구 성

1. 진료용시스템 --------------------------------------------------------------------------------------------------2set

1) 스프레이	---------------------------------------------------------------------------------------------------6ea

2) 석션 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------4ea

3) 거즈수납---------------------------------------------------------------------------------------------------------4ea

4) 약물통------------------------------------------------------------------------------------------------------------8ea

5) 기구통 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4ea

6) Anti-fog device------------------------------------------------------------------------------------------------2ea

7) 진료등------------------------------------------------------------------------------------------------------------2ea

8) 팬라이트----------------------------------------------------------------------------------------------------------2ea

9) 헤드라이트-------------------------------------------------------------------------------------------------------2ea

2. 진료용의자----------------------------------------------------------------------------------------------------------2set

1) 메인유닛----------------------------------------------------------------------------------------------------------2set

2) 발판스위치-------------------------------------------------------------------------------------------------------2set

3. Full HD 카메라---------------------------------------------------------------------------------------------------2set

1) 본체(라이트소스 & 카메라)---------------------------------------------------------------------------------2set

2) 모니터--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2set

3) 내시경--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4ea

4. 네블라이져------------------------------------------------------------------------------------------------------------2set

1)네블라이져 키트---------------------------------------------------------------------------------------------------6set

2) 네블라이져 호스--------------------------------------------------------------------------------------------------4set

3) 실리콘 마스크(대&소) ----------------------------------------------------------------------------------------12set

5. 기타악세사리----------------------------------------------------------------------------------------------------------2set

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

7. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.