사 양 요 구 서

부서명 : 병동 공통

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		생체신호 측정기 및 무선 송수신 네트워크 시스템 구축	set	30

가. 제세동기

A. 일반적인사양

1. 생체신호 및 무선네트워크 구축을 통하여, 간호인력의 업무경감을 위한 제품

2. 무상하자보수 3년(납품제품 및 전 품목 포함)이며, 무상하자기간 종료 후 별도의 제반사항 관련하여 하

자보수 비용이 발생하지 않는 제품

3. 납품기한: 2019.12.23일 이내

4. HL7, ASCII Data Output for HIS / EMR

5. 모니터링 모드에서의 데이터 전환  (USB, LAN, Wifi 연동가능)

6. 바코드 스캐너 지원

7. 내부 데이터 저장 2,000 건 이상

8. 데이터 트랜드를 보기위한 전용 뷰어 지원

9. 다양한 구성 가능(카트형, 월마운트, 폴마운트)

10. 감염예방 관련하여 본원 내 사용되는 1회용 산소포화도센서(Nellcor 타입)와 호환

11. Bluetooth 태블릿을 이용한 DB관리 및 EMR 무선 연동

12. 발주처 내 네트워크망을 이용한 무선네트워크 사용

13. 시간 동기화를 이룬 데이터 전송

14. 체온옵션 : Covidien Genius Thermometer 또는 Ellectric infrared Thermometer

15. 무선전송으로 연결망으로 구동이 안될 시에 데이터를 출력이 페이퍼 인쇄로 가능한 제품

B 규격

1. 비관혈적 혈압

1) Pulse Rate Range : Adult, Pediatric : 20 BPM to 300 BPM 또는 동등이상

Neonatal : 20 BPM to 300 BPM 또는 동등이상

2) Pulse Rate Accuracy : ±2 BPM or ±5%, whichever is greater 또는 동등이상

3) 기술 : 오실로메트릭 측정방식 또는 동등이상

4)　작동모드 : AUTO, MANUAL and STAT 또는 동등이상

5) 자동모드 : Automatic NIBP measurements at intervals of  또는 동등이상

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, and 240 minutes 또는 동등이상

6) 수동모드 : Single measurement initiated by NIBP Start/Stop switch 또는 동등이상

7) 측정 범위 : 0 to 300 mmHg 또는 동등이상

8) Systolic pressure range : Adult/Pediatric : 40 mmHg to 270 mmHg 또는 동등이상

Neonatal : 40 mmHg to 120 mmHg 또는 동등이상

9) Diastolic pressure range : Adult/Pediatric : 20 mmHg to 200 mmHg 또는 동등이상

Neonatal : 20 mmHg to 90 mmHg 또는 동등이상

10) 커프압력범위 : 0 to 300 mmHg 또는 동등이상

11) Initial Cuff Inflation : Adult : 120, 140, 160, 180(Default), 200, 220, 240, 260 mmHg 또는 동등이상

Pediatric : 120, 130, 140(default), 150, 160, 170 mmHg 또는 동등이상

Neonatal : 80, 90, 100(default), 110, 120, 130, 140 mmHg 또는 동등이상

12) Overpressure protector : 300 mmHg for adult, 150 mmHg for Neonatal 또는 동등이상

13) Difibrillatot protector : Protected 또는 동등이상

2. 산소포화도 측정

1) 측정범위 : Covidien(Nellcor) module 1 to 100 BPM 또는 동등이상

2) 저관류 : 0.03% to 20% 또는 동등이상

3) 정확도 : Without Interference Adult/Pediatric/Neonatal 70% to 100% ±2digits 또는 동등이상

With Interference Adult/Pediatric/Neonatal  70% to 100% ±3digits 또는 동등이상

Low Saturation  Adult/Pediatric/Neonatal 60% to 80% ±3digits 또는 동등이상

Low Perfusion 70% to 100% ±2digits 또는 동등이상

4) 맥박수 측정범위 : 20 BPM to 300 BPM 또는 동등이상

5) 맥박수 정확도 : Covidien module 20 BPM to 250 bpm±3digits 또는 동등이상

3. 데이터 송출

1) 데이터 포멧 : HL7-ready, ASCII, Excel file 또는 동등이상

2) Output port : USB, LAN, Wi-Fi 또는 동등이상

3) 데이터 타입 : Real-time output and Trend dump 또는 동등이상

4) 연동에 필요한 옵션 모듈 : Wired LAN, Wireless(Wi-Fi) 또는 동등이상

4. 체온

1) 측정범위 : 33 to 42℃ 또는 동등이상

2) 정확도 :　36.7 to 38.9℃ ±0.1℃ (주위 온도 : 25℃) 또는 동등이상

33 to 42℃ ±0.2℃ (주위 온도 : 16-33℃) 또는 동등이상

3）채널 : 1채널

4) 기술 : 적외선

5) 타입 : 고막체온계

5. EMR

1) ID 입력 : 바코드 스캐너 또는 동등이상

2) 태블릿 디스플레이 : 8 또는 동등이상

3) Application : DS smart 또는 동등이상

4) 연동 방식 : Bluetooth, Wi-Fi, LAN 또는 동등이상

6. 일반사항

1) 디지털창 : 7 -Segment LED 또는 동등이상

2) 베터리타입 : Lithium battery 또는 동등이상

3) 작동 시간 : (NIBP measurement per 15min) Option(NIBP+ SpO2+Temp)- 8시간 이상

4) AC 전원 : 100 ~ 240V, 50 Hz / 60 Hz

C. 구 성

1. 본체                                                 30 EA

2. NIBP 호스- 성인용                                   30 EA

3. NIBP 커프 (성인, 라지)                               30 EA

4. SpO2 센서                                            30 EA

5. SpO2 중간 케이블                                     30 EA

6. 체온계                                                45 EA

7. 전원코드                                              30 EA

8. 모니터 카트                                           30 EA

9. 프린터                                                30 EA

10. 태블릿 PC                                            30 EA

11. 연동 모듈 옵션 : Wired LAN, Wireless(Wi-Fi)         30 EA

12. 바코드 스캐너                                         30 EA

13. 사용자 메뉴얼                                         30 EA

14. 무선네트워크 구축                                     30 EA

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.