사 양 요 구 서

사용부서:       (인)

의공담당:       (인)

부서명 : 응급실

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		환자감시모니터	set	12
		중앙환자감시장치	set	1

가. 환자감시장치

A. 일반적인사양

1. 납품업체는 발주처 내 사용하고있는 환자감시장치 연동가능성 여부를 확인하며, 기존에 설치 된 환자감시장

치(4set)와 중앙환자감시장치를 연동하는 작업과 네트워크공사를 포함하여 설치 및 진행한다.

2. 모니터 화면의 크기가 12인치 이상인 제품.

3. 터치스크린(화면전체) 조작이 가능한 제품

4. Spo2, NIBP, EKG 및 Heart Rate, IBP, Respiration 등 파라미터의 측정이 가능한 제품 또는 동등 이상의

기능

5. 48시간 동안 환자 데이터가 저장이 가능하며 또는 동등 이상의 기능

6. 알람표시등이 장착되어 환자의 상태를 구별이 가능한 제품

7. 5리드 또는 6리드 또는 7리드 또는 10리드 케이블을 활용하여 12리드 분석이 가능한 제품

8. 환자의 혈압상승에 관련하여 수액치료 또는 약물치료의 여부를 결정할 수 있는 지표자료를 볼 수 있는 제품

9. 측정 시 4 시간 이상 사용가능한 배터리가 장착

10. 환자감시장치의 고정장치(Arm)를 위치 및 설치하기 전 발주처의 의견에 반영한 후 설치한다.

11. 납품하는 제품의 제조사와 동일한 중앙모니터링이 호환될 수 있는 모델로 납품한다.

12. 발주처의 Windows7이상의 EMR과 연동이 가능한 제품으로 납품한다.

13. 납품 기한 2019.12.23일 이내

14. 무상하자보증기간 3년 이상

B.규격

1. 측정항목

-심전도(표준사지유도, 흉부유도), 호흡(인피던스 저항방식), 비침습적혈압, 혈중산소포화도,

침습적혈압,심박출량 또는 동등이상의기능

2. 화면

1) 화면: 12 인치 이상 TFT 칼라액정

2) 입력방식: 터치스크린

3) 파형수 : 최대 4 채널 이상

3. 알람

1) 알람: 청각, 시각 또는 동등 이상의기능

4. 트렌드그래프

1) 트렌드항목: 심박수, 호흡수, VPC수, ST레벨, EVENT(부정맥), 무호흡 (시간), 무호흡 (빈도),

혈중산소포화농도, 비침습적혈압(팽창, 이완, 중간), 침습적혈압(팽창, 이완, 중간) 또는 동                      등이상의기능

2) 트렌드시간: 48시간 기록 또는 동등이상

5. 생체정보리스트

1) 트렌드항목: 심박수, 호흡수, VPC수, ST레벨, EVENT, 혈중포화산소농도, 비침습적혈압(팽창, 이완, 중                        간), 침습적혈압(팽창, 이완, 중간)또는 동등 이상의기능

6. 심전도

1) 분석: 페이스메이커, ST레벨, 부정맥

2) 심전도리드:

-electrode(3): I, II, III 또는 동등한 기능

-electrode(5): I, II, III, aVR, aVL, aVF, 2 from V1 to V6 또는 동등한 기능

-electrode(10): I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 to V6(12 리드) 또는 동등한 기능

※오차율정의: 발주처의 설치장소는 응급상황이 이루어지는 곳이므로 오차율은 심폐소생용 장비

제세동기(Philips제품) 심전도(3lead)와 일치율로 정의한다.

7. 호흡 (임피던스방식)

1) 측정리드: R-F 또는 R-L 또는 동등이상의기능

2) 측정범위: 1이하 ~ 150 이상 (호흡수/분) 범위로 측정 또는 동등 이상의기능

3) 오차: ±1이하 또는 동등 이상

8. 혈중산소포화농도

1) 측정범위: 1이하 ~ 100%의 범위로 측정이 되는 제품

2) 오차: ±3% 이하 또는 동등 이상

3) 펄스수범위: 30이하 ~ 250 (bpm)이상의 범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

※감염병 확산 방지 및 응급상황발생 대비에 발주처 1회용 소모품 SpO2(Nellcor type)이 호환이 안될 시 별       도의 커넥터PIN을 인식 가능하도록 별도의 악세사리를 제공한다.

9. 비침습적혈압

1) 측정방식: 동맥 혈관위의 가압대에 생기는 압진동의 크기를 센서를 통해 측정하는 디지털방식 또는 동등

이상의 기능

2)성인: 커프압력표시범위: 30이하 ~ 240이상 mmHg 범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

3)소아:커프압력표시범위:30이하 ~ 200이상 mmHg의  범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

4)신생아:커프압력표시범위: 30이하 ~ 130이상 mmHg 범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

10. 침습적혈압

1) 측정범위: − 50이하 ~ 300이상 mmHg 범위로 측정 또는 동등 이상의 기능

2) 오차값: ±2이하

11. 혈압상승에 관련된 수액치료/약물치료 지표자료 제공

- PPV 또는 PVI 기능 모니터링 가능

12. 기록지

1) 방식 : 열감지식

2) 그래프 : 2채널이상

13. 전원

1) 전압: AC100 to 240 V

2) 주파수: 50 or 60 Hz

3) 소비전력: AC operation: 100 VA

C. 구 성

1. Main unit	12 set

2. ECG Connection cable	12 ea

3. ECG Electrode 3lead	12 ea

4. SpO2 Finger probe	12 ea

5. NIBP Air hose, 3.5m	12 ea

6. NIBP cuff for Adult                                      12 ea

7. Battery Pack	12 ea

8. Recorder Unit                                            12 ea

9. 모니터 카트                                              12 ea

10. 사용자/서비스 매뉴얼	12 ea

나. 중앙환자감시장치

A. 일반적인사양

1. 무상보증기간이 3년 이상인 제품

2. 환자의 생체 신호 데이터를 실시간으로 확인 및 저장할 수 있는 제품

3. 48시간 이상 저장된 환자의 생체신호 데이터를 확인 및 출력 하능한 제품

4. EMR등 병원의 전산망과 연결을 위한 Maker Origin HL7 Export과

Maker origin Database 서버가 있는 제품

5. 중앙환자감시장치에서 환자의 이름을 한글로 표기할 수 있는 제품

6. 중앙환자감시장치에서 환자의 알람을 조정하고 켜고, 끌 수 있는 제품

7. 중앙환자감시장치에 연결되 환자감시장치의 모든 기능을 사용할 수 있는 제품

8. 발주처의 Windows7이상의 EMR과 연동이 가능한 제품으로 납품한다.

9. 납품되는 제품은 주 장비와 동일한 회사 부품 및 제품으로 납품한다.

10. 납품 기한 2019.12.23일 이내

B 규격

1.기능

1) 화면

- 크기 : 23인치 이상

- 타입 : TFT LCD Color

- 해상도 : 1280 × 1024 픽셀 이상

- 채널 : 16 Patient 이상 (최대 32 Patient 업그레이드 가능)

2) OS System  : Window 7 이상

3) Recorder : 2" Thermal Recorder

4) 중앙모니터링 시스템

- 16 Patient 이상의 환자를 표시할 수 있는 장비

- 사용자가 선택하여 저장하고, 다시 볼 수 있는 형

- 48시간 이상 환자의 데이터를 저장하고, 다시보거나 출력할 수 있는 장비

- 저장된 ST, 알람, 이벤트, 완전한 부정맥, 추이 데이터, ECG Full Disclosure, 12lead 심전도를

다시 보거나 출력할 수 있는 장비

- 메인 화면에서 16명 이상의 환자 실시간 데이터를 표기하고, 다른 화면에서 각각 환자의

자세한 정보를 보거나, 저장된 데이터를 열람 혹은 출력할 수 있는 형

- 중앙환자감시장치에 연결된 개별 환자감시장치의 NIBP를 시작하거나 멈출 수 있는 장비

- 환자감시장치의 알람 정보를 다시 볼 수 있는 장비

- 환자감시장치의 알람 한계치를 조정할 수 있는 장비

- 환자감시장치의 알람을 켜거나 끌 수 있는 장비

- EMR 또는 병원의 전산망과 연결을 위한 HL-7 Export(Maker Origin)가 지원되는 장비

- EMR 또는 병원의 전산망과 연결을 위한 database 서버 (Maker Origin)가 포함되어 있는 장비

- 환자의 이름 입력을 위해 한글이 지원되는 장비

- 자동으로 환자의 QT, RR, QTC interval Data를 계산할 수 있는 장비

- 병원의 전산망(Hospital HIS Intra/internet)에 연결된 다른 부서의 컴퓨터로 환자의 현재 데이터나

저장된 환자의 데이터를 볼 수 있는 Web Access 기능이 있는 장비

- 환자의 현재 상태를 기록할 수 있는 기록용 레코더를 포함하는 장비

- 환자의 종합 정보나 추이 데이터를 출력할 수 있는 레이져젯 프린터를 선택할 수 있는 장비

C.구성

1. Main unit	1 set

2. 23“ 인치 이상의 모니터	1 set

3. 32 인치 이상의 천장형 모니터                설치필요시 수량 조정 (2set)

4. Network Device & Installation	1 set

5. 16-Patient cabling installation	1 set

6. EMR 인터페이스 (16Bed)	1 set

7. 운영 및 서비스 매뉴얼                                      1set

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.