사 양 요 구 서

사용부서:       (인)

의공담당:       (인)

부서명 : 진단검사의학과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
41106307		Real-time PCR검사장비	set	1

A. 일반적인사양

1.  검체로부터 핵산을 추출하여 실시간 중합효소 연쇄반응을 이용하여 결과 분석까지 2시간 이내 가능한 자동 분석 장비

2. 완전 자동 실시간 중합효소연쇄반응법 장비

3. 검체 추출부터 실시간 중합효소연쇄반응법이 하나의 장비에서 통합 검사로 진행

4. 각 모듈 독립적으로 운용 가능

5. 검체 삽입 이후 추가적인 노동력이 필요 없음

6. 카트리지를 이용한 밀폐 검사

7. 하나의 컴퓨터로 전검사 과정 통제 가능

8. 2D 바코드 스캐너를 이용한 카트리지 정보 자동 입력

9. 검사항목 MTB/RIF, Enterovirus, C. difficile, MRSA, CT/NG 등

10. 납품 기한 2019.12.23일 이내

11. 무상하자보증기간 3년 이상

B.규격

1. 일반사양

1) 무게 : 11.4 Kg

2) 부피 : 26.9 Cm(W) X 30.5 Cm(H) X 29.7 Cm(D)

3) 전압 : 100-240 V, 50~60 Hz

4) 전류 : 1.4A @ 100V

2. 검체 추출부

1) 카트리지를 이용한 밀폐 검사

2) 초음파를 이용한 세포막 분쇄

3) 추출 가능한 핵산 : DNA, RNA

4) 검체량 : 2 ml

5) 완전자동 검체 추출 시스템

3. 핵산증폭부

1) PCR 검체량 : 25ul

2) 온도조절 능력

- 가열 능력 : 10 ℃/sec

- 냉각 능력 : 2.5 ℃/sec or more

- 설정시간내의 온도 조절 오차 : ± 1.0 sec

- 온도조절 오차 : ± 1.0 ℃ (60℃~90℃)

4. 검출부

1) 고정된 파장 사용

2) 광원형태 : LED

3) 광원 수 : 6개

4) 검출기 형태 : 실리콘 광 검출기

5) 검출기 수 : 6개

5. 결과 확인부

HP ProBook 650 G1

- 부피 : 37.8 x 25.7 x 2.53 cm

- 무게 : 최소 2.32 kg

- Intel Core i5 프로세서

- Intel HD Graphic 4600

C. 구 성

1. Main unit ------------------------------------1set

2. 악세사리

- 일반 또는 노트북 컴퓨터 --------------------------1set

- 2D 바코드 스캐너 1set ---------------------------1set

-  GeneXpert Dx Software ------------------------- 1set

- GeneXpert System 사용자 지침서 --------------------- 1set

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.