사 양 요 구 서

부서명 : 안과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4218309801		빛간섭단층촬영장치(OCT)	set	1

A. 일반적인사양

1. 납품업체는 발주처 내 사용하고있는 EMR 연동가능성 여부 및 운영체제:Winsows정품 및 정보보안을 유

지할 수 있는 제품으로 납품한다.

2. 납품 기한 2019.12.26일 이내

3. 무상하자보증기간 3년 이상

4. 시신경 및 녹내장 검사를 통하여 분석 및 결과값을 제공하는 장비

5. 3차원분석을 기능으로 손쉬운 터치방식으로 촬영하기 쉬운 자동화 기능 자동 초첨, 자동 최적화, 자동 저

장, 자동 촬영, 자동 분석으로 간단한 촬영환경을 제공

6. 3년 무상하자보증(소모품 및 소모성부품 제외)

B. 사양

1. 특징

1) 높은해상도와 빠른스캔을 가진 시스템 또는 동등이상의 성능

2) 3D OCT, Fundus Camera, 내장형 PC 통합  시스템 또는 동등이상의 성능

3) 오토 트레킹 및 오토 측정 모드 또는 동등이상의 성능

4) 정확한 분석 기능또는 동등이상의 성능

5) 분석결과 보고서 또는 동등이상의 성능

6) 전안부 촬영 모드 또는 동등이상의 성능

2. 제원

1. 해상도 : Z축:6μm, XY축:20μm 또는 동등이상의 성능

2. 촬영속도 : 50,000 A-scan/sec 또는 동등이상의 성능

3. 스캔범위

안저: X축: 3 ~ 12mm, Y축: 3-9mm 범위내 또는 동등이상의 성능

각막: X,Y: 3-9mm 범위내 또는 동등이상

4.3-D획득 시간: 1.4s(Fastest mode, A512xB96) 또는 동등이상의 성능

5.최소 동공 크기: Φ2.5mm 또는 동등이상의 성능

6.라이트소스 파장: SLD 840nm 또는 동등이상의 성능

7.스켄 패턴: Macular Line, Macular Cross, Macular Radial, Macular Raster 3D, Disc Circle

Disc Radial, Disc Raster, Disc 3D 또는 동등이상의 성능

C. 제품구성 :

1.본체-------------------------------------------------------1set

2.전동테이블---------------------------------------------------1set

3.Manual ----------------------------------------------------1set

4.dusty cover -------------------------------------------------1set

5.anterior lens ------------------------------------------------1set

6.전용뷰어---------------------------------------------------1set

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.