사 양 요 구 서

부서명 : 안과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4229511902		후발성백내장 레이저	set	1

A. 일반적인사양

1. 납품 기한 2019.12.26일 이내

2. 무상하자보증기간 3년 이상

3. Nd-Yag타입의 후발생백내장치료에 적합한 장비

4. 초점을 맞추면서도 부드러운 커팅기능으로 레이져 에너지효율이 좋은 제품

5. 3년 무상하자보증(소모품 및 소모성부품 제외)

B. 사양

1. 특징

1). 이동하기 쉽게 작고 가벼운 디자인

2) 전기를 사용하지 않는 성애제거 시스템

3) 테이블은 높이조절이 되어 시술위치를 최적의 상태로 제공하는 제품

4) offset Shift 기능

2. 제원

1)치료레이저타입: Nd-YAG

2)파장:1064nm

3)모드:crystal Q-switch 또는 Super Gaussian

4)최대에너지:

-싱글:10mJ 또는 동등이상

-더블:23mJ 또는 동등이상

-트리플:35mJ 또는 동등이상

5)스팟사이즈:8μm 또는 동등이상

6)버스트모드:1,2 or 3 pulse 또는 동등이상

7)펄스 폭: 4ns 또는 동등이상

8)리피티션 속도: ≥2.5Hz( for single pulse) 또는 동등이상

9)Yag laser offset shift: ±150μm 또는 동등이상

10)cone angle:16 degrees 또는 동등이상

11)배율:5x, 8x, 12x, 20x, 32x 또는 동등이상

12)에이밍빔: Dual beam 또는 4point beam 또는 동등이상

13)쿨링시스템: 공랭식

14)slitlamp: CSO type 또는 zeiss type

C. 제품구성 :

1.본체-------------------------------------------------------1set

2.전동테이블---------------------------------------------------1set

3.Manual ----------------------------------------------------1set

4.dusty cover -------------------------------------------------1set

5.기타제조사에 제공되는 렌즈(필요시) ------------------------------------1set

6.기타 운영에 필요한 악세사리-----------------------------------------1set

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.