사 양 요 구 서

사용부서:       (인)

의공담당:       (인)

부서명 : 정형외과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4229512201		전동지혈대	set	2

A. 일반적인사양

1. 납품업체는 발주처(수술실) 내 전동지혈대의 성능을 입증하기 위하여, 데모를 진행하며 장비의 성능을 확인

시켜주며 입찰기간 내 확인 후에 참여할 수 있도록 한다.(납품 후 장비의 성능문제로 수술지연 및 수술이

불가할 시 발생되는 책임은 납품업체에서 보상한다.)

2. 수술시 혈액

2. 납품 기한 2019.12.26일 이내

3. 무상하자보증기간 3년 이상

4. 재사용 이중 커프는 세척 및 에틸렌옥사이드 소독이 가능한제품

5. 독립적인 커프는 각각의 압력제어를 통하여 조절하는 제품(2채널 4구커프)

6. 정형외과 팔, 다리 수술시 발생되는 출혈량을 제어할 수 있도록 하는 제품.

7. 3년 무상보증(소모품 및 소모성부품 제외)

B. 사양 :

1. 압력전압 및 주파수	: 교류 100 - 240V, 50/60Hz.

2. 압력 통제	: 지정점의 ±3 mmHg 이내 또는 동등이상

3. 압력 범위	: 50-600 mmHg 또는 동등이상

4. 팽창 시간	: 2초이내 400mmHg 도달

5. 동작 지연시간	: 없음.

6. 응급 동작 시간	: 정전시 내장배터리 최대 6시간 이상

7. 이동시 시간 제약 없이 압력 팽창 가능

8. 더블 커프 사용

9. 시간알람기능	: 1-240 분 1분단위설정가능

10. 알람 및 기능

- 사지폐색압력기능: 환자의 신경손상, 타박상, 부종과 같은 합병증을 예방하는 최소압력 조절 기능

- 폐색감지

- 누출감지(커프변형, 호스누출등)

- 자체자동점검 및 교정진행

- 커프경고

- 내장형 메모리

- 터치스크린 7인치 동등이상

C. 제품구성 :

1. 본체 ----------------------------------------------------- 1ea

2. 이동형거치대 및 악세사리함 ---------------------------------------- 2ea

3. 2중호스(색깔별로) ----------------------------------------------4ea

4. 이중커프(제조사 사이즈 확인 후 발주처 요청) ------------------------------8ea

5. Service & Operators Manual ---------------------------------------- 2ea

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

13.가동율 (1년:365일) 95%를 유지하며, 유지하지 못할 시 하자로 판단하여 신규 제품으로 제공한다.