사 양 요 구 서

사용담당:        (인)

의공담당:        (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		신생아가온기	set	1

A. 일반적인 요구사양

1. 분만실 환경에서 신생아 케어에 사용하기 적합한 용도로 제작된 장비

2. 220V, 60Hz의 전원을 사용하는 제품(호환이 안되는 경우 각 장비의 변압기 제공)

3. 컬러 컨트롤 패널에는 환자 파라미터와 트렌드가 표시되어 환자의 생체변화를 육안으로 확인 할 수 있어

여한다.

4. 무상보증기간 3년 이상인 제품

5. 납품기한 계약 후 60일 이내에 납품 한다.

B. 사양

1. 규격

1)사이즈

- 본체:84(w)이하*119(d)이하*193(h) ~ 218(h)범위 내 조절되어 부피가 크지 않은 제품

- 메트리스 사이즈 : 500(w)*700(d) cm이하

2)엘리베이터 베이스로 높이조절기능 또는 동등이상

3)중량 : 105 kg 이하로 응급상황시 이동이 용이한 제품.

4)침대 경사 : ± 12° 이상

2. 시스템 성능

1)풀 컬러 디스플레이

2)진료 조명 : 0~1200lux 이상

3)히팅타입: 할로겐 조명 또는 원적외선타입

4) 특수기능

- 열(모래시계방향)의 매트리스 전달 또는 비상시 매트리스 예열 기능

- 감염예방용 무터치 경보제거 또는 캐노피기울기

3.마이크로프로세서 컨트롤러

1) 예열기능 또는 동등이상

2) 히터 조절: 10단계: 0~100%(단위:5%)

3) 작동설정: 34°C~ 37.5°C 이상 조절(단위: 0.1°C)

4) 온도측정: 34°C~ 42°C 이상 조절(단위: 0.1°C)

5) 정확도: ± 0.3°C Resolution: ± 0.1°C

6) 프로브 정확도: ± 0.1°C Range: 30-42°C (71.6-107.6°F)

7) 산소포화도: 30 ~ 100%(pulse rate: 25 ~ 240bpm) 또는 동등이상

8) 알람: 생체측정, 정전, 시스템/프로브 고장, 피부 온도등

4.악세사리

1) X-ray tray

2) IVpole

3) in-bed scale

C. 구성

1. 본체 ----------------------------------------- 1SET

2.  Accessories ---------------------------------- 1SET

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

9. 사양 내 장비의 운영에 필요한 악세사리(구성품)은 구성과 별도로 필시 납품되어야한다.

10. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

11. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

12. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

13. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

14. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.