사 양 요 구 서

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4217210301		자동심폐소생기	set	1

A. 일반적인 요구사양

1. 소생률의 향상을 위한 최적의 압박 깊이와 속도로 작동하도록 설계되어있다.

2. 심정지 상황이 발생한 어느곳에서든지 용이하게 운반이 가능하고 손쉽게 사용할 수 있다.

3. 균일한 속도로 지속적인 압박을 가할 수 있고, 병원 뿐만 아니라 구급차 이동시에도 사용이가능하다

4. 납품업체는 계약 전 임상 CPR 인형으로 심폐소생율 90%이상의 성능을 육안으로 확인시켜준다.

5. 환자의 몸체를 고정해주기 때문에 대부분의 상황에서 소생에 도움을 주어야 한다.

6. 사용자들이 환자를 옮기기 위해 계단 혹은 엘리베이터를 이용하거나, 달리는 앰뷸런스 혹은

고속으로 움직이는 교통수단 등에서 이송 중에도 지속적이고 안정적인 흉부 압박을 가해줌.

7. 무상보증기간 3년 이상인 제품

8. 납품기한 계약 후 60일 이내에 납품 한다.

B. 사 양

1. 압력방식: 심장펌프(흉판압축) 또는 흉부펌프방식(가슴전체 압축)

1. 압박속도 : 80회±5 압박/분 이상

2. 압박깊이 : 2.1 inches ± 0.1 inches 또는 가슴깊이의 20%적용

3  압박모드 : 연속형 또는 30:2(압박:호흡)

4. 환자적용

- 흉부 깊이 : 17~30.3cm 이상

- 흉부 좌우 폭 : 45cm 또는 이상

5. 동작 : 전동식

6. 전원

- 배터리 동작시간 : 45분 이상

- AC작동기능: 전원코드를 이용하여, 배터리소진 시 AC전원 활용

※ AC작동기능이 없을 시에는 배터리팩을 상시용/비상용을 2배수 이상 제공(응급상황시 활용)

7. 크기

- 무게 (배터리포함) : 7kg이상 ~ 10.9kg이하

※단 완제품(가방포함)이 12kg 초과시에는 전용카트를 제공

5.악세사리

1)수납전용가방

C. 구성

(A)

1. Main Body	1 Set

2. Back Plate	1 ea

3. Patient Strap	2 ea

4. Carry Bag	1 ea

5. Stabilization Strap	1 ea

6. Suction Cup	10 ea

7. Rechargeable Lithium Polymer Battery	2 ea

8. Power Supply Cord	1 ea

9. Operation Manual	1 ea

(B)

1. PlatForm	1 ea

2. LifeBand	20 ea

3. Li-ion Battery	4 ea

4. Battery Charger	1 ea

5. Operator Manual	1 ea

6. 전용카트	1ea

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

9. 사양 내 장비의 운영에 필요한 악세사리(구성품)은 구성과 별도로 필시 납품되어야한다.

10. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

11. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

12. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

13. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

14. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.