사 양 요 구 서

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4220170101		초음파잔뇨측정기	set	3

A. 일반적인 요구사양

1. 인체공학적인 설계와 편리한 사용 방법, 빠른 스캐닝을 위한 세가지 단계를 제공한다.

2. 정확도 향상을 위한 자동 및 수동 윤곽 트레이싱 가능

3. 방광 볼륨의 정확한 비 침습적 측정이 가능함.

4. 요로 카테터를 사용하지 않으므로 비용 절감의 효과가 있음.

5. 사용자로 하여금 최적의 스캔헤드 위치를 잡을 수 있게 해주는 조정 아이콘이 있음.

6. 무상보증기간 3년 이상인 제품

7. 납품기한 계약 후 90일 이내에 납품 한다.

B. 사 양

1. 프로브 유형 : 3D 또는 동등이상

2. 스캔 이미지 : V 모드 또는 동등이상

3. 프로브 주파수 : 3.4 MHz 이상

4. 스캔 각도 : 120 ° 또는 동등이상

5. 스캔 깊이 : 150 mm ~ 200 mm 범위 내 또는 동등이상

6. 스캔 시간 : 5 초 미만

7. 부피 범위 : 20 ~ 999 ml 또는 동등이상

8. 정확도 : ± 15 % 또는 동등이상

10. 전원 : AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

11. 배터리 : 리튬 충전식

12. 측정모드: 성인, 소아

13. 연속 사용 : 3.5 시간 또는 동등이상

14. 언어: 한글지원

15. 조정방향: 8방향 또는 동등이상

16.악세사리: 초음파 프로브 안전장치(케이블 또는 케이스등)

C. 구성

본체  --------------------------------------------------------------   3 개

배터리--------------------------------------------------------------   6 개

프로브--------------------------------------------------------------3 개

전원 코드  --------------------------------------------------------------  3 개

충전 단자 / USB 단자-------------------------------------------------------------- 3 개

초음파 젤--------------------------------------------------------------  3 개

ScanPoint Install CD --------------------------------------------------------------  3 개

In-Service Training CD --------------------------------------------------------------    3 개

카트--------------------------------------------------------------   3 개

서비스 매뉴얼 --------------------------------------------------------------   3 개

악세사리-------------------------------------------------------------- 3개

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

9. 사양 내 장비의 운영에 필요한 악세사리(구성품)은 구성과 별도로 필시 납품되어야한다.

10. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

11. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

12. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

13. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

14. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.