사 양 요 구 서

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
42201701		심장초음파영상진단장치	set	1

1. 일반적인 요구사양

1) 복부, 혈관, 산부인과, 신생아, 소아, 비뇨기, 항문, 뇌혈류,  스몰파트 진단이 가능

한 High end로 출시된 장비

3) 무상서비스 기간이 3년 이상인 제품(트랜듀서포함)

4) 본원의 PACS와 사용부서(내과)에서 사용중인 프로그램과 연동이 가능한 제품

5) 모니터의 position 변동이 쉬운 제품

6) 사양 내 기능을 실행하기 위한 소프트웨어 및 트랜스듀서 제공

7) 계약 후 납품일 60일 이내

2. 사 양

1) 본체

-21.5인치 이상의 자기발광 또는 자동 밝기 및 대비 조절이 되는 모니터

-10.4인치 이상의 LCD터치 컨트롤러

-하드용량 500GB 이상

-모니터 높낮이, 180도 회전 조정가능 한 제품

-독립적인 이동형 바퀴

-프로브 포트 4개 이상

-EKG 포트

2) 디지털 저장

-hard 디스크, DVD-RAM, DVD-R, USB 메모리 장치, DICOM전송

3. 소프트웨어

1)이미지모드

- 2D그레이스케일모드 또는 동등이상

- 3D그레이스케일모드 또는 동등이상

- 칼라플로우이미지모드 또는 동등이상

- 스펙트럼 도플러이미지모드 또는 동등이상

- 하모닉 이미지모드 또는 동등이상

- 듀얼게이트 도플러 모드 또는 동등이상

- 파워도플러모드 또는 동등이상

- 다이렉션 플로우 모드 또는 동등이상

2) 일반기능

- 극세한 두 방향의 빔이 프레임의 저하 없이 이미지를 만들어내어 스티치나 멀티라인 아티펙트 가

없으며 기존의 일반적인 포컬 이미지 대비 뛰어난 해상도 구현 또는 동등이상의 기능

- 주입 신호에 따른 조직의 특징을 여과시켜 최적의 이미지를 구현할 수 있는 기능 또는 동등이상의

기능

- 진보된 이미지 구현 기술로서 실시간 검사에서 스페클이라는 노이즈를 근접한 픽셀 값의

그레이스케일 값의 차이를 결정하여 선명한 이미지를 만들어 내는 기능 또는 동등이상의 기능

- 해상도와 contrast를 높이기 위해 compounding, Speckle reduction,  noise제거를 동시에 사용할

수 있는 기능 또는 동등이상의 기능

- 도플러 이미지의 베이스라인, PRF, 각도 조정 등을 한 번의 키 누름으로 리얼 타임으로 최적화하는      기능 또는 동등이상의 기능

- scan-depth 세팅에 따라 패턴 측정값을 자동으로  최적화해주는 기능 또는 동등이상의 기능

- 다른 각도의 이미지를 하나의 이미지로 실시간으로 만들어 이미지를 좋게 하고 바깥 부분을

정확하게 하고 컨트라이스 해상도 그리고 각도 의존도를 낮추는 기능 또는 동등이상의 기능

- M모드 커서가 어떤 방향으로든 조정 기능 또는 동등이상의 기능

- 정지된 2D 이미지를 주어진 프로브 넓이보다 넓게 볼수 있도록 하는 기능 또는 동등이상의 기능

- 심장프로브에서 더 넓은 시야를 확장시켜주는 기능 또는 동등이상의 기능

- 직선형 탐촉자에서 곡선형 탐촉자의 영상과 같은 방사형의 영상을 얻는 기능 또는 동등이상의 기능

- 혈류 내의 적혈구에 맞고 돌아오는 신호를 영상화하여 Angio 영상보듯이 혈구의 움직임과

혈류의 정확한 움직임을 파악하는 기능 또는 동등이상의 기능

- 컬러 플로우나 Contrast 파라미터 측정시 프리셋을 user에 맞게 세팅해 놓을 수 있는 기능 또는        동등이상의 기능

- 심장 도플러 검사 및 일반 검사에 있어서 보다 정확한 측정값을 얻을 수 있게 도와주고 조절

해주는 기능 또는 동등이상의 기능

- 심근의 티슈 이미지에 컬러를 입혀 볼수 있도록 하는 기능 또는 동등이상의 기능

-한 심장 사이클후 심근의 속도는 하나의 화면으로 볼수 있음 또는 동등이상의 기능

- 심근의 수축시 TVI에서 시간의 차이를 객관화 할수 있도록 화면에 표시하여 주는 기능 또는

동등이상의 기능

- LV 벽을 선명하게 보여 주는 기능 또는 동등이상의 기능

- 데이터 안전 강화에 대한 보완의 기능 또는 동등이상의 기능

- 심근의 움직임을 파악하던 Strain 픽셀과 Speckle 을 추적 및 파악하는 기능 또는 동등이상의 기능

- 심장의 수축/이완의 정도를 Aoto로 측정 기능 또는 동등이상의 기능

- 내경동맥 및 총경동맥의 내막에 대한 두께를 자동으로 측정해주는 기능 또는 동등이상의 기능

- 심전위 체계와 관련하여 심근 운동시 Color 로 표현하는 기능 또는 동등이상의 기능

3)측정 및 계산

- 실시간 도플러 자동 측정 및 계산 또는 동등이상의 기능

- 산과 측정 및 계산 또는 동등이상의 기능

- 부인과 측정 및 계산 또는 동등이상의 기능

- 혈관 측정 및 계산 또는 동등이상의 기능

- 일반 측정 및 계산 또는 동등이상의 기능

- 심혈관 측정 또는 동등이상의 기능

4. 프로브

- 심장용 (Single-Crystal Matrix Array) 또는 동등

주파수범위: 1Mhz ~ 5Mhz 또는 동등

검사부위: 심장, 소아복부, 태아심장,LVO

- 복부

주파수범위: 1 Mhz - 6 Mhz 또는 동등

검사부위: 복부

- 혈관용

주파수범위: 3Mhz이하 - 11Mhz이상 또는 동등

검사부위: 갑상선, 경동맥, 혈관

- 기능 또는 이미지모드 구성 시 위 사양 프로브 기능이 호환이 필요한 프로브는

추가로 제공되어야한다.

5. 추가 구성품

- 초음파영상진단장치 Stool 및 table

- 젤리워머

- 프로브전용어댑터

- 에코팩 연동 또는 초음파내시경연동 이상의 시스템

- 배터리 팩

6. DICOM 3.0

7. 구성품

1)본체- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1EA

2)소프트웨어 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1SET

-일반기능

4)프로브 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1SET

4)추가구성품 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1SET

5)기타악세사리 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1SET

6)DICOM 3.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1SET

7)사용자메뉴얼&서비스메뉴얼 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1SET

8. 기타사항

1) 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지

않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액변상하여야 하며 병원에 입은

손해에 대하여 보상하여야 한다.

2) 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자 및 담당실무자 참석하에 실시 한 것만을 인정하며,

납품업체는 장비의 성능 또는 기능의 확인이 필요한 계측장비를 이용하여    측정값을 검수자에게

확인 시켜주어야 하며 확인이 불가한 제품 또는 기능은 이에    동등한 시험 성적 확인서를 제출       한다.

3) 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품

하여야 한다.

4) 무상 및 유상 서비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5) 장비납품 및 설치 시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을       실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

6) 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

7) 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공        하여야 한다.

8) 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9) 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10) 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11) 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12) 사양서에 제시된 기능은 모두 사용이 가능하여야 하며 구성품 중 빠진 부분이 있더라도 무상으로

추가 납품한다.

13) 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은

구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야

하며 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.

14) 의료기기법에 준수하여 공급 및 유지관리 한다.