사 양 요 구 서

부서명 : 중환자실

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4227220901		인공호흡기	set	3

A. 일반적인 요구사양

1. 적용대상이 성인/소아/신생아등 호흡치료에 적합한 제품

2. 15인치 이상의 터치스크린으로 각 모니터링 변수 및 그래픽으로 전환이 작동법이 편리한 제품

3. 운용자 사용에 이해 및 해석에 이상이 없도록 설정 언어는 한글 지원이 되는 제품

4. 무상보증기간 3년 이상

5. 220V, 60Hz의 전원을 사용 가능한 제품

6. 납품일자 계약 후 120일 이내(코로나19 치료용기기 관련 된 제품일 시 발주처로 부터 협의가능)

B. 규격

1. 체중 설정(PBW) 25이하 ~ 150kg이상

2. 적용 방식- 침습적(Invasive) 또는 비침습적(Noninvasive)

3．인공호흡모드 또는 동등이상의 기능 및 성능

- 보조/강제호흡(A/C)

- 동기 간헐적 강제 호흡(SIMV)

- 자발호흡 (SPONT)

- BiLevel

4. 기계 호흡 종류 또는 동등이상의 기능 및 성능

- 용량 조절 호흡 (VC)

- 압력 조절 호흡 (PC)

5. 자가 호흡 종류 또는 동등이상의 기능 및 성능

- 압력 지원 호흡 (PS)

- 용량 지원 호흡 (VS)

- 튜브 보정 (TC)

- 보조 환기/비례(PAV+)

6. 호흡 횟수 분당 1.0 ~ 120회 이상

7. 최대 일회 환기량 - 2000ml 이상(최저20까지 조정)

8. 최대 유속- 150L/min 이상(최저 1까지  조정)

9. 유속 형태

- 정방형/감속형 또는 동등이상의 기능 및 성능

10. 흡기 후 일시정지 시간 : 0.0 ~ 2.0초 또는 동등이상의 기능 및 성능

11. 흡기 압력 : 5이하 ~ 90이상 cmH2O 이상 또는 동등이상의 기능 및 성능

12. 압력 강제 호흡의 설정 상수: 흡기 시간, 흡기 대 호기 시간비(I-E), 또는 호기 시간 또는

동등이상의 기능 및 성능

13. 최대 흡기 시간 : 0.2이하~9.6초이상 또는 동등이상의 기능 및 성능

14. 홉기 대 호기 시간비: 1-299또는(1-9) / 4-1 또는 동등이상의 기능 및 성능

※ 제조사 환자 치료 알고리즘에 따라 변동가능

15. 지원 압력: 0~70 cmH2O이상 또는 동등이상의 기능 및 성능

16. 자발 호흡 호기 감지 민감도 : 70% 이상 또는 동등이상의 기능 및 성능

17. 압력 상승 시간 : 1이하~70% 이상 또는 동등이상의 기능 및 성능

18. 유발 방식 : 압력 또는 유속 또는 동등이상의 기능 및 성능

19. 최대 압력 유발 민감도: 0.5이하 ~ 15이상 cmH2O 또는 동등이상의 기능 및 성능

20. 최대 유속 유발 민감도: 0.5이하 ~ 15이상 L/min 또는 동등이상의 기능 및 성능

21. 기준 유속 : 유속 유발 민감도 설정 값 + 1.5 L/min

22. 산소 농도 : 21이하 ~ 100이상% 또는 동등이상의 기능 및 성능

23. 호기말 양압 (PEEP) 0이하 ~ 35 cmH2O이상 또는 동등이상의 기능 및 성능

24. 무호흡 응급 모드 또는 동등이상의 기능 및 성능

25. 가습 장치 종류에 따른 보정 또는 동등이상의 기능 및 성능

- Heat-moisture exchanger (HME), non-heated expiratory tube 또는 heated expiratory tube

26. 환자 튜브 종류에 따른 보정 - 신생아 또는 소아 또는 성인

27. 경보 발생 한계치 또는 동등이상의 기능 및 성능

- 일회 환기량 : 하한/상한

- 분당 환기량 : 하한/상한

- 호흡기 일회 환기량 - 상한

- 호흡 횟수 : 상한

- 압력 상한 : 하한/상한

- 무호흡 : 10 에서 60 초 또는 CPAP 시 OFF

28. 모니터링 항목 또는 동등이상의 기능 및 성능

- 호흡 종류

- 전달되는 가스의 산소 농도

- 호기 말 압력

- 흡기 말 압력

- 일회 환기량

- I-E 비

- 최대 압력

- 평균 압력

- 자가 호흡의 분당 환기량

- 총 호흡 횟수

- 자가 호흡의 흡기 시간

- Ti/Ttot

- f/Vt

- 동적 유순도

- 동적 탄성

- 부적절한 호기말 양압

- 총 저항

- 최대 자발호흡 유속

- 최대 호기 유속

- 호기말 유속

- 최대 흡기 음압 (NIF)

- 0.1초 동안의 폐쇄압 (P0.1)

- 폐활량 (VC)

29. 트렌드 또는 동등이상의 기능 및 성능

- 트렌드 항목 - 37개 이상의 파라미터

- 시간 - 24시간 이상

30. 그래프 또는 동등이상의 기능 및 성능

- 시간 변수 그래프 - 압력-시간, 용량-시간, 유속-시간

- 루프- 압력-용량, 유속-용량

31. 기능 또는 동등이상의 기능 및 성능

- 자동 누출 보정 기능

- 고유량 산소 전달 기능

- 강제 호흡 일회 전달 기능

- 부적절한 호기말 양압 측정 기능

- 정적 유순도 및 저항 측정 기능

37. 화면

- 15" Color TFT LCD 이상

38. 유속 센서 방식 또는 동등이상의 기능 및 성능

- Hot Film Anemometer Type

39. 전원

- 교류 전원 : 120/220 VAC, 60 Hz

- 비상 전원(축전지): 가동시간- 1시간 이상

40. 자가 진단 시험들 또는 동등이상의 기능 및 성능

41. 악세사리

- 배터리(3ea)

- 카트 (3ea)

- 전용거치대(3ea)

- 에어/산소호스(6ea) 본원 산소/에어의료가스 아울렛과 결합

- 테스트 셋트(3ea)

- 인공호흡기 전용 네블라이져 및 브라켓(3ea)

- 기타 장비 구동에 필요한 악세사리(제조사별 제공)

C. 구 성 품

1. 본체 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3set

2. 악세사리 ---------------------------------------------------------------------------------------- (사양참조)

3. 기타 장비 구동에 필요한 악세사리 -----------------------------------------------------(제조사별 기능제공)

D. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기

요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액

변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 서비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까

지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여

야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으

로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 사양서에 제시된 기능은 모두 사용이 가능하여야 하며 구성품 중 빠진 부분이 있더라도 추가 납품한다.

13. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.