사 양 요 구 서

부서명 : 정형외과 및 정형외과병동

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		전동식의료용석고절단기 및 석션시스템	set	2

A. 일반적인사양

1. 무상보증기간이 3년 이상인 제품

2. 의료기기 수입품목 및 제조품목을 득한 제품(절단기/석션기가 결합 된 구성으로 허가 및 신고 된 제품)

3. 의료기기법에 준수하여 납품한다.(임의 및 불법개조로 시행한 제품은 납품불가)

4. 저소음, 저진동에 특화된 제품

5. 4단계 필터시스템으로 공기 중 바이러스, 세균, 분진이 99% 이상 제거 가능한 제품

6. Saw blade는 방향을 바꾸어가며 오래 사용할 수 있는 제품

7.  조절스위치로 스피드 조정이 가능해 적절한 파워를 구동할 수 있는 제품

8. AUTO 설정시 핸드피스에 위치한 작동스위치 하나로 Extractor까지 동시에 ON/OFF 조정이 가능한 제품

9. 이동이 쉽고 부피가 크지 않아 바퀴가 부착되어 이동성이 편리하고 사용에 적합한 제품

10. 납품 기한 90일 이내

B.규격

1. 절삭부

-높은 진동 속도 : 16000osc / min 또는 동등이상

-낮은 진동 속도 : 11800osc / min 또는 동등이상

-전압 : 22/29 V 또는 동등이상

-무게 : 0.85 kg 또는 동등이하

-소음 (소음) 레벨 : 68dB (A) 또는 동등이하

-길이 : 245mm 또는 동등이상

2. 석션부

-모터 전력 : 1kW 또는 동등이상

-전압 : 230V

-공급 주파수 : 50 ~ 60Hz

-흡입 : 2500 워터 게이지 mm

-여과 : 99.997 %> 0.5 미크론 또는 동등이상

-먼지 봉투 용량 : 7.5 리터 또는 동등이상

-소음 수준 : 58dB (A) 또는 동등이하

C. 구 성

1. 본체  ---------------------------------------------------- 2대

2. 매뉴얼

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

7. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.